## 2.sz.árrészletező melléklet
Ssz. | Megnevezés | Minimumkövetelmények | Steril termékminta | 1 éves becsült mennyiség | Mennyiségi egység db | Megajánlott termék cikkszáma | Megajánlott termék megnevezése | Nettó ajánlati ár (HUF/db) | Áfa (%)
1 | Kardiológiai szett diagnosztikához | 1 db műtőasztal izoláló, vért és/vagy vizet át nem eresztő (140 x 150 cm) 1 db steril, vízlepergető anyagból készült műtős köpeny (L méretű) 1 db steril, vízlepergető anyagból készült műtős köpeny (XL méretű) 1 db 3 rétegű betegizoláló lepedő, vért és/vagy vizet át nem eresztő (kb. 240 x 380 cm, 2 femoralis + 2 radiális lyukkal, a lyukak körül tapadó szegéllyel, mindkét oldalon átlátszó szegéllyel). Ajánlatkérő a vért és/vagy vizet át nem eresztő képeséget műtéti körülmények között vizsgálja, amenyiben a mintatermék átereszti a vért és vagy vizet az ajánlat érvénytelen! 1 db Rtg pajzs izoláló (85 x 90 cm, gumis) 1 db Rtg pajzs izoláló (60 x 60 cm, gumis); a detektor izoláló műanyag fólia (zsák, zacskó) gumírozott szájadékkal és 52x42 cm-es detektor izolálására; 1 db 500 ml-es kerek műanyag tál 1 db műanyag vesetál 50 db gézlap (10x10 cm) 1 db Seldinger tű (rozsdamentes acélból, 7 cm hosszú, 0.038” vezetődrót befogadására alkalmas belső átmérővel, jó punkciót lehetővé tevő heggyel, két síkban élezett, 18 G külső átmérővel, a tű kónuszán, a tű hegyének irányára vonatkozó jelzéssel) 1 db tű (24G 0,55 x 25 mm) 1 db tű (20G 0,9 x 70 mm) 1 db tű (18G 1,2 x 40 mm) 1 db 11-es nyeles szúró szike éles hegykiképzéssel , lándzsás véggel, zárt védő borítással 1 db 20 ml-es fecskendő (LL csavaros) 1 db 20 ml-es fecskendő (Luer, nem csavaros) 2 db 10 ml-es fecskendő (LL csavaros) 1 db 10 ml-es fecskendő (Luer, nem csavaros) 1 db 5 ml-es fecskendő (Luer, nem csavaros) 1 db 2 ml-es fecskendő (Luer, nem csavaros) 1 db vezetődrót (0.035” vastagságú, min. 200 cm-es hosszú, flexibilis J végű, teljes hosszában rtg árnyékot adó, jó irányíthatóság, forgathatóság, atraumatikus végkiképzés, teflon (PTFE) bevonat, athrombogén felszínnel) 1 db etikett címke (Lidocain, Nitro, Heparin), 1 db etikett címke (Na Cl) | 3 | 2000 | db
2 | Kardiológiai szett PCI-hez | 2 db femoralis lyukkal és 2 db radiális lyukkal ellátott beteg izoláló lepedő (két oldalon, az asztalon túlérő rész átlátszó fólia, az izolálás hossza meg kell haladja az asztal hosszát min 345x240 cm) Közepén speciális nedvszívó képességű megerősített panel van, anyagsűrűsége 50 g/m2, a radiális és femoralis nyílások kiváló ragasztó hatású, öntapadós ragasztó résszel vannak körül véve, a ragasztórész hypoallergén. (Izolációs takaró). Vért és/vagy vizet át nem eresztő. Ajánlatkérő a vért és/vagy vizet át nem eresztő képeséget műtéti körülmények között vizsgálja, amenyiben a mintatermék átereszti a vért és vagy vizet az ajánlat érvénytelen! Manuálisan gyorsan felszerelhető kompressziós eszköz radiális punkciós hely ellátására, skalárisan állítható gyors felhelyezést és gyors eltávolítás lehetőségével. (Radiális punkciós seb kompressziójára alkalmazott eszköz leírása) Sebészeti műtősköpeny (beforgós vagy hátul kötős) 1 db L-es méretű és 1 db XL-es méretű. Műtőasztal takaró extra hosszú (min. 150 cm ), vért és/vagy vizet át nem eresztő. Nagy felszívó képességű kompressz 75x75 cm es Vezetődrót, min. 200 cm, 0,035", két végén használható Fecskendő 2 ml-es, Luer, nem csavaros Fecskendő 5 ml es Luer , nem csavaros Fecskendő 10 ml-es, Luer, nem csavaros Fecskendő 20 ml-es, Luer, nem csavaros 2 részes Fecskendő 10 ml-es, Luer, csavaros Fecskendő 20 ml-es, Luer, csavaros Seldinger tű 18G, 7 cm-es, 0,38" vezetődrót befogadására is alkalmas 1 db vezetődrót (0.035” vastagságú, min. 200 cm-es hosszú, flexibilis J végű, teljes hosszában rtg árnyékot adó, jó irányíthatóság, forgathatóság, atraumatikus végkiképzés, teflon (PTFE) bevonat, athrombogén felszínnel) Felszívótű 20G, 70 mm hosszútű 25G x25 mm hosszú Tű 18Gx 38 mm hosszú Vesetál min. 800 ml-es, Tálka, kerek min. 500 ml-es, "Hegyes" szike, nyéllel, védőkupakkal Pajzsizoláló, gumis, min. 76 x91 cm-es Csőizoláló, gumis min. 45x50 cm-es, kerek 100x100 mm-es gézlap, valamint komplett indeflator szett; detektor izoláló műanyag fólia (zsák, zacskó) gumírozott szájadékkal és 52X42 cm-es detektor izolálására; | 3 | 2000 | db
3 | Gépi kontraszt anyag adagoló egyszer használatos kiegészítői | Diagnosztikus és terápiás beavatkozások során használt injector pumpa kiegészítők, amely a jelenleg a katéteres laboratóriumban MEDRAD/AVANTA márkájú, de amennyiben ez nem megoldható akkor az alap injectort is biztosítani kell (2 db gépet). Az egység árban benne kell legyen az egy beavatkozásra vetülő összes kiegészítő költsége! a gyártó által megadott hivatalos cserélési/sterilitási arány figyelembe vételével.A mintatermék gyakorlati használhatósága buborék mentesség tekintetében ellenőrzésre kerül. Az ajánlat érvénytelen, ha a megajánlott termék nem buborék mentes. | 1 | 4000 | db
4 | Diagnosztikus katéter-1 | 4Fr és 5Fr kompatibilis Nagy flow kapacitású, belső átmérő >= 0,041 ” (4 Fr) A laboratórium jelenlegi eszközkészletéhez biztonsággal illeszkedő legyen Nagy nyomásállóság >=1000 psi , >= 15 ml/sec (4 Fr esetében) Atraumatikus végkialakítás Kink resistant – megtöréssel szemben ellenálló Kettős fonatú (double brainded) merevítés | 1 | 4000 | db
5 | Diagnosztikus katéter-2 | 4Fr és 5Fr kompatibilis nagy flow kapacitású, belső átmérő 0,042" (4F), 0,047" (5F), nagy nyomás-állóságú (1200 psi, 16.7 ml/sec flow (4F), 21.3 ml/sec flow (5F) atraumatikus soft tippel ellátott kívül-belül thrombo-resistens felületű "kink-resistant", fémfonat-merevítésű >=110 cm-es Judkins görbületű elérhető 100, 110, 125 cm, plusz igény szerinti hosszúság és görbület | 1 | 4000 | db
6 | Introducer radialis sheat-1 | 4Fr, 5Fr, 6Fr egyszer használatos snap on dilatatorral, 20 vagy 22G tűvel és választhatóan 0,018" 0,021 " vagy 0,025" méretű rövid guidewire-el min. 1 fajta hossz >= 7cm, és min. 1 fajta >=20 cm hosszúságban is elérhető oldalággal és azon csappal ellátott hemostatikus szeleppel rendelkező; kiöltő füllel rendelkezzen min. 1 db hydrophil bevonatú típus is elérhető legyen | 1 | 1500 | db
7 | Introducer radialis sheat-2 | Atraumatikus tip-el ellátott Szilikon alapanyagú síkosító bevonat, hydrophil tulajdonságú Snap-fit dilator IV kanül punkciós set Két különböző mini-guidewire: 0.018”- as spring wire 0.014”- es polymer bevonatú | 1 | 1500 | db
8 | Introducer femoralis sheat-3 | Introducer femoralis sheat nagy méret választékban egyszer használatos Snap on dilatatorral, 0,035 " vagy 0,038" méretű rövid guidewire-el ellátott hossz >= 10cm teljes hosszában kink – resistant oldalággal és azon csappal ellátott hydrofil bevonattal rendelkezzen hemostatikus szeleppel rendelkező, kiöltő füllel rendelkezzen min. 1 db 20-25 cm hosszúságban is elérhető | 1 | 300 | db
9 | 6 / 5 ben - introducer | Extra vékony falvastagságú radiális sheath - falvastagság <= 0,12 mm , mely lehetővé teszi a minimál invazivitást a radiális punktio során ( 5 Fr introducer használata után 6 Fr guiding katéter ) a sheath küldő átmérője 5 Fr a belső átmérője 6 Fr méretű . Külső átmérő 2,46 mm belső átmérő 2,22 mm. ; 80 cm hosszban is elérhető legyen | 1 | 700 | db
10 | Diagnosztikus vezető drót | 0.25" és 0.35" kétvégű, 150-300 cm között legalább két méret | 1 | 100
11 | Vezetődrót hidrofil bevonattal | Atrombogén felszínű, extra flexibilis, nitinol alapú drót hidrofil bevonattal ellátott 45 fokban hajlított tip és egyenes vég is elérhető 120, 150, 180 és 260 cm-es hosszban is elérhető 0,025", 0,032", 0,035" és 0,038" átmérőben is rendelhető | 1 | 100 | db
12 | Y adapter | Teljesen zárható szelep: szívkatéterezés közben nyomás állóság, csepp mentesség | 1 | 200 | db
13 | Kissing biballon adaptor | Nyomás biztos csatlakozás: szívkatéterezés közben injektor használatával 4 ml flow és 500 psi | 1 | 300 | db
14 | Triadaptor | Nyomás biztos zárás a szelepnél: szívkatéterezés közben injektor használatával 4 ml flow és 500 psi | 1 | 200 | db
15 | Ideiglenes PM elektróda | Ideiglenes PM elektróda, pitvari és kamra ingerléshez, a meglévő externált pacemakerekhez illeszkedő legyen (Biotrinc) | 1 | 50 | db
16 | Pressure wire ** | A jelenlegi rendszerrel (készülék St. Jude Med.) kompatibilis mérőeszköz biztosítása szükséges intrakoronáriás eszközhöz, amennyiben a megajánlott termék nem kompatibilis a jelenlegi rendszerrel, úgy az ajánlatkérő 1db ingyenes készülék kihelyezését kéri az intézmény részére. | 1 | 60 | db
17 | Pressure wire ** | Kompatibilis a több funkciós alapgéppel (Volcano) mely a nyomás mérés mellett intracoronáriás képalkotást is lehetővé tesz | 1 | 60
18 | Pressure wire** | Koronáriákban és perifériás erekben lévő nyomás meghatározására, optikai vezetődrót kábellel jó röntgensugár fogó képesség a flexibilis véggel legyen torque device a csomagban nitinol magvú stainless steel vagy PTFE bevonat a mérőkészüléket ajánlattevő díjmentesen adja Ajánlatkérő részére | 1 | 60 | db
19 | IVUS ** | i LAB berendezéssel kompatibilis 0,014" vezetődrótkompatibilis, rotatoros transducer Crossing profil: = 3,2Fr entry profil: 1,7Fr >=40MHz | 1 | 30 | db
20 | IVUS | Meglévő VOLCANO berendezéssel kompatibilis 0,014" vezetődrótkompatibilis, Alacsony crossing profil: = 3,2Fr Alacsony entry profil: 1,7Fr | 1 | 30 | db
21 | OCT | Intravasculáris optikai képalkotáshoz használható FD-OCT technológiához alkalmas LightLab rendszerrel kompatibilis Hydrofil bevonatú guide wire méret 0,014" 135 cm es katéter hossz disztális vég külső átmérő 2,7 Fr 6 Fr kompatibilis proximális vég, képalkotási sebesség min 25mm/sec | 1 | 10 | db
22 | Rotablátor szett | Meglévő eszközzel (BSci) való kompatibilitás | 1 | 20 | db
23 | Thrombus eltávolító egyszerű szívó katéter-1 | AMI ban friss trombus manuális eltávolítására szolgáló rapid exchange katéter vákuum fecskendővel és filter kosárral rendelkezzen, shaftjának a hossza minimum 140 cm Alacsony entry profile 6 Fr kompatibilitás, csak végnyílással hozzáférhető 0,014”guidewire kompatibilitás 6Fr sheat-ben az aspirációs katéter mellett még egy PCI guidewire levezethetősége a katéter distalis része fémspirállal megerősített 6 Fr vastagságban elérhető legyen | 1 | 150 | db
24 | Thrombus eltávolító egyszerű szívó katéter-2 | AMI ban friss trombus manuális eltávolítására szolgáló rapid exchange katéter vákuum fecskendővel és filter kosárral rendelkezzen Alacsony entry profile minimum 20 cm hosszúságú rapid exchange szakasz stylet (merevítő) body wire kompatibilitás megléte 0,014”guidewire kompatibilitás a termék rendelkezzen legalább 1000 beteg bevonásával készült prospektív randomizált tanulmánnyal (evidencia) a hatékonyság vonatkozásában a katéter shaftjának hossza nagyobb v egyenlő 140 cm shaftja részben hydrofil anyaggal legyen bevonva 6Fr vastagságban elérhető legyen | 1 | 150 | db
25 | Ballonos vágó eszköz-1 | Eredési, oszlási és instentléziók kezelésére Mikrosebészeti ballonkatéter, éles microtome pengékkel vagy vágóéllel | 1 | 10 | db
26 | Ballonos vágó eszköz-2 | Eredési, oszlási és instent restemozis léziók kezelésére Mikrosebészeti ballonkatéter, spirál lefutású éles vágódrót a ballon felszínén | 1 | 10 | db
27 | Aktív érzáró eszköz-1 | Terhelés stabil artériás érzárás, mechanikus záró eszköz , nem alvadás alapú | 1 | 200 | db
28 | Aktív érzáró eszköz-2 | Felszívódó tömítős elven alapuló érzárás 5Fr vezetőkatéter kompatibilis, nem igényel dilatátor használatot gyors és biztonságos, 90 nap alatt teljesen felszívódik | 1 | 100 | db
29 | Non invazív radiális komprimáló eszköz | Szelektív kompressziós eszköz az artéria radialis punkcióját követő komprimáláshoz felépítése lehetővé teszi a szúrás helyének vizuális kontrollját szabályozható nyomáserősség, nem tépőzáras karóraszíjhoz hasonló rögzítési technika, numerikus nyomásskálával biztonsági gomb megléte | 1 | 300 | db
30 | Guide wire 0,014" PCI-hez-1 | Mindennapi munkához (rutin katéteres eljárás) vezető drót termék család jó torque kontroll sima, thromboresistens felületű 180 cm hosszú, de 300 cm-es is rendelhető (hossz eltérés +/- 10%) sugárfogó, flexibilis, jó formatartású vég markerekkel egyenes és J végű is elérhető több különböző keménységű típusban | 1 | 2000 | db
31 | Guide wire 0,014" PCI-hez-2 | Speciális munkához használható vezető drót termék család jó torque kontroll sima, thromboresistens felületű CTO során használható a termékleírás tartalmazzon ilyen indikációt sugárfogó, jó formatartású vég markerekkel több különböző keménységű típusban | 1 | 100 | db
32 | Guidewire rendkívül nehezen elérhető laesiókhoz | Merev, lépcsőmentes magvú, („core to tip ") kivitelezésű Sodronyszerkezetű ún . spring coil kiképzésű vezetődrót Stainless steel alapanyagú, 0,014" átmérőjű jó torque kontroll "tip load" 3 féle változatban elérhető legyen: 0,5g-0,7 g ; 0,8 g sima, thromboresistens felületű megtöréssel szemben ellenálló kell legyen 180cm hosszú, de 300cm-es is rendelhető > = 3 cm-es hosszban sugárfogó, jó formatartású, vég hidrofil és hidprohob(polymer ) bevonat kombinációval rendelkező változat is elérhető legyen egyenes és J végződéssel rendelkezzen | 1 | 30 | db
33 | Guidewire „evezős” technikára krónikus elzáródásokhoz (CTO) és egyéb speciális esetekhez | Multiwire technológiával készült stainless steel drót Core-to-tip kivitelezés Tip = 0.11” Tipload. 1,7 – 4,5 g között 3 féle kivitelben. Mini pre-shapeel rendelkezzen ( 1 mm ) PTFE bevonat mellett a hydrophil bevonat hossza: 40 cm Sugárfogó vég: 15 cm Legyen 190 és 300 cm hosszban | 1 | 30 | db
34 | Guidewire krónikus elzáródásokhoz (CTO) és egyéb speciális esetekhez | Fúródrótok krónikus elzáródásokhoz Silicon bevonatú Core-to-tip kivitelezésű 0,014” PTFE bevonattal Tipload: 3.0 – 12 g között 4 féle változatban is elérhető Hidrofil és PTFE bevonatú shafttal is elérhető Sugárfogó vég = 11 cm 180 cm hosszúság | 1 | 30 | db
35 | Guide katéter (seathless katéter) | Sheat introducer használata nem szükséges a PTCA során - Külső átmérő: 6.5 és 7.5 Fr külső átmérő kivitelben elérhető Belső átmérő: 6.5 Fr esetében legalább 0.070" (1.79 mm), 7.5 Fr esetében legalább 0.081" (2.06mm), Katéter hossz: 100-110 cm Tip vég: ún. soft tip atraumatikus végkialakítással Egyéb követelmények: teljes hosszában azonos alapanyag, hidrofil külső bevonat, PTFE belső bevonat teljes hosszában sugárfogó, jól látható Rtg sugár alatt megerősített, sugárfogó véggel, megtöretéssel, hurok-képződéssel szemben ellenálló, kiváló "back-up" support, ami sheat nélküli alkalmazásra alkalmassá teszi jó irányíthatóság, forgathatóság, fémháló-műanyag felépítés ("braided") nagy átfolyási képesség (6Fr-32 ml/sec vagy kevesebb) A következő alakok rendelkezésre álljanak: Judkins L :, Amplatz Judkins R ,hockeystick, special curve, power backup,multipurpose | 1 | 100 | db
36 | Guide katéter-1 | Teljes méret (5-6-7-8Fr) és görbület választék sidehole-os, és sidehole nélküli valamint speciális radiális katéter belső átmérő:6F >=0,071"; 7Fr >=0,081"; 8Fr >=0,091" atraumatikus soft tip kiképzés, distálisan elhelyezkedő sugárfogómarkerrel nagy back-up kontroll valamennyi forma oldalnyílásos (SH) és oldallyuk nélküli kivitelben is hozzáférhető legyen (6-7-8Fr esetében) min. 5 féle radialis shape hossz: min. 100 cm, de bizonyos típusokban 90 cm-es hosszban is legyen hozzáférhető legalább 6 féle radialis görbület kialakításban legyen elérhető, úgy mint (MAC, ELGAMAL, Easyradial, Hockeytick, EBU, MRADIAL) | 1 | 1800 | db
37 | Guide katéter-2 | A guide katéteren túlnyúló a sztentek levitelét segítő extra backup-ot nyújtó katéter | 1 | 25 | db
38 | Ballon katéter család-1 | Ballon katéter termék család teljes méret, átmérő, hossz és nyomás választékban Monorail és over-the-wire változatban is rendelhető (min. követelmény a monorail-re vonatkozik) guidewire méret 0,014" Átmérő<=1,5 – 5,0<= mm hossz<=8 – 40 mm <=, legalább 6 féle (3,0 mm átmérőjű ballonnál) és legalább 4 féle (1,5 mm átmérőjű ballonnál) "lesion entry profile" <= 0,017" (3,0 mm átmérőjű ballonnál) rated burst pressure >=14bar (1,5 - 3,0 mm-es ballonnál) non-compliant, semicompliant változatban is Kétvégén sugárfogó marker (2,0 - 4,0 mm átmérőjű ballonnál) gyorsinflációs-deflációsidő Tip lézeres kialakítása átmérő <=2,0mm - 5,0mm<= , legalább 10 féle hossz <=6mm - 30<= mm, legalább 6 féle hosszban (3,0 mm ballonnál) proximál shaft átmérő<=2,1Fr és distál shaft átmérő<=2,4Fr (2,0 -3,0 mm átmérőjű ballonnál) rated burst pressure>=20 bar (3,0 mm átmérőjű NC ballonnál) Crossing profil<=0,033” (3,0 mm átmérőjű ballonná) | 1 | 250 | db
39 | Ballon katéter család-2 | ballon katéter teljes méret átmérő, hossz és nyomás választékban mintának kérjük, mind három ballonból, normál ballonból a legkisebb átmérőjűt, nagynyomásúból 4 mm átmérőjűt, OTW-ből a leghosszabbat. mindhárom típusban legyen hozzáférhető (hagyományos, non complient, OTW) kérjük megadni a crossing profilt az 1.5 mm átmérjű ballonnál | 1 | 240 | db
40 | Speciális CTO ballon-3 | Speciális CTO ballon CTO során használható a termékleírás tartalmazzon ilyen indikációt | 1 | 50 | db
41 | Mikrokatéter retrográd CTO hoz | Over the wire változatban, végén sugárfogó marker, kúpos végkialakítás, kiváló back-up support guide wire méret 0,014" átmérő <0,38 –0,93 mm<= 2 féle hosszban hydrofil bevonat a disztális 60 cm-en katéter teljes hossza <=135-150 cm<= proximális shaft átmérő 2,8F Volfram bevonatú végződés Guiding katéter méret min. 5 F Szuperszelektív kontraszt felhasználás | 1 | 10 | db
42 | Mikrokatéter totális oklúzió anterográd megnyitásához | Distal külső átmérő 1.8 Fr (0.60 mm) Distal belső átmérő 0.018” (0.45 mm) Proximal külső átmétő 2.6 Fr (0.87 mm) Proximal belső átmérő 0.021” (0.55 mm) Guide wire compatibilitás Maximum diameter 0.014” (0.36 mm) Radiopaque marker 0.7 mm gold single marker located at 0.7 mm from the tip Coating -bevonat Hydrophilic Speciális SUS braiding –szövött szerkezet erősíti a katéter testet. Arany marker található a katéter végétől 0,7mm-re és amarker is 0,7mm széles | 1 | 10 | db
43 | Stent graft | Single stent design technológiai megoldás <95 μm poliuretán réteggel borítva Fémionok kiáramlását összehasonlító vizsgálattal bizonyítottan gátló, anti-thrombotikus, a stent anyagától eltérő, speciális összetételű, permanens addicionális bevonati rétegű alapstent Crossing profile: < 1,2 mm a 3,0 mm-es stent esetén Nagy méretválaszték : ≤2,5 mm és 5,0 ≤ mm átmérőválaszték 65 mikron alatti strut vastagság 3 mm-es stent esetén | 1 | 10 | db
44 | Stent proximalisan és distalisan eltérő átmérővel | Zárt cella a proximalis és distalis végeken, nyitott cella középen, sirolimus DES és biológiailag lebomló polimer | 1 | 150 | db
45 | Stent Workhorse | Platinumcromium alapú vagy cobaltcrom fém összetételű alacsony recoil tulajdonsággal rendelkező sztent monorailrendszerű, angioplasztikásballonra gyárilag applikált (premounted) tágításelőtt<10mm - 32mm<=hosszúságban is elérhető (3,0 mm-es stent) legalább 7 különféle hosszúságú (3,0 mm-es stent-nél) átmérő: <= 2,25 - 4,5<= crossingprofile <0,041" (2,5 mm stent-nél ) tip profile <=0,0185” rated burst pressure >17 ATM struts <=0,0032” a stent DES változata | 1 | 200 | db
46 | Stent Workhorse AMI-ban | Monorailrendszerű, angioplasztikásballonra gyárilag applikált open cell kialakítású modularis gyártástechnológiájú, vagy azzal egyenértékű premounted sztent crom-cobalt ötvözetű 5F vezetőkatéteren is levezethetőség jó oldalági elérhetőség, tágítással strut sérülés nélkül elérhető periméter nagyobb, mint 15 mm stent hosszúság ≥ 8 mm, illetve ≤ 30 mm AMI indikáció megléte minden hozzáférhető átmérőben minimum 6 féle hosszúságban álljon rendelkezésre, DES stent | 1 | 200 | db
47 | Stent Workhorse bifurkációs | Bifukációs sztent a fő és a mellékág PCI coulotte technikájára alkalmas a főágban és az oldalágban is elhelyezkedő CoCr sztent, melynek strut morfológiája e technika miatt 3 részből áll anyaga: cobalt chronium, vagy gyógyszerkibocsátó bevonatos ballon expandable Evidencia hiánya kizárást von maga után! | 1 | 200 | db
48 | Sten Workhorse rövid DAPT kezeléssel | Chrom chobalt sztent (premounted sztent), DES változata tubuláris szerkezetű, hoss,z és átmérő választék min. feltétel 38 mm vagy hosszabba DES változatnak rövid időtartamú trombocita aggregáció gátlás is elégséges legyen. Evidencia hiánya kizárást von maga után! | 1 | 200 | db
49 | Stent Workhorse aktív antithrombotikus, speciális összetételű permanens addicionális bevonati réteggel rendelkező stent | Cytostatikus hatású aktív (gyógyszer) bevonat 100 %-ban felszívódó polymer mátrixban a stent teljes felületén, abluminálisan vastagabb rétegben Fémionok kiáramlását összehasonlító vizsgálattal bizonyítottan gátló, anti-thrombotikus, a stent anyagától eltérő, speciális összetételű, permanens addicionális bevonati réteg megléte, mely hatékonyságát publikált randomizált multicentrikus klinikai evidencia támasztja alá. A tanulmány eredménye, a permanens bevonati réteg technikai jellemzői, összetétele, vastagsága és a fémion kiáramlási összehasonlító vizsgálat becsatolása kötelező. 65 mikron alatti bevonat nélküli strut vastagság 3 mm-es stent esetén | 1 | 300 | db
50 | Stent AMI-ban ami öntágulásra képes | Infarktusban használható sztent a spazmus megszűnése után az ér dilatációját jól követő, utótágulásra alkalmas, a leírás tartalmazzon ilyen evidenciát | 1 | 100 | db
51 | IABP ballon ** | Datascope és Arrow IABP eszközzel is kompatibilisnek kell lennie a ballonnak az ehhez szükséges adaptor része az árnak és kiírásnak | 1 | 50 | db
52 | DES AMI kezelésére | AMI-ban alkalmazható DES, sztent hivatalos felhasználhatósági javaslatában szerepelnie kell az infarktus indikációnak, csak abban az esetben adható ajánlat, amennyiben az OEP által finanszírozott DES listában szerepel. Evidencia benyújtásának hiánya kizárást von maga után! | 1 | 210 | db
53 | DES instent restenosis kezelésére | Platinum-chromium alapú (más ötvözet nem elfogadható) Elérhető polimerrel rendelkező változat is Monorail rendszerű angioplasztikás ballonra gyárilag applikált (premounted) Hosszválaszték: 8 mm – 38 mm Átmérő választék: 2.25 mm – 4.00 mm 5F guiding katéteren is levezethető Tip profile ≤ 0,017” Strut vastagság 0.0029” (2.25 mm átmérőnél) RBP ≥18 ATM (2.25 mm átmérőnél) Polimer felszívódási idő: max 5 hónap DFU indikáció: de novo lesio, AMI, LM | 1 | 210 | db
54 | DES bifurkáció kezelésére | nem hagyományos fémötvözetű cytostatikus DES oldalág stenteléshez, coil típusú vagy azzal egyenértékű cobalt-crom ötvözetű open-cell kialakítású stent citosztatikus hatású gyógyszer polymer burkolatban első, második generációs DES stent kizárva min. 1000 nagyságrendű evidencia benyújtásának hiánya kizárást von maga után! nagy oldalági elérhetőség, strutsérülés nélkül tágítással elérhető cellaátmérő nagyobb, mint 4 mm (a 3 mm-nél kisebb átmérőjű stenteknél) 2000 beteg bevonásával készült multicentrikus tanulmány a DES hatékonyságát illetően a nagyon késői ST vonatkozásában (VLST max 0,5 %) OEP által finanszírozott DES listában szerepel | 1 | 210 | db
55 | DES mindenapi rutin munkához | Nem hagyományos fémötvözetű sinusoid szerkezetű vagy azzal egyenértékű open cell kialakítású DES stent mindennapi rutin munkához cobalt-crom ötvözet, immunsupressive hatású gyógyszer polymer burkolatban 2-5 mm közötti tartományban minimum 8 féle átmérőben legyen hozzáférhető legalább 6 féle átmérőben álljon rendelkezésre a 38 mm-es (vagy azt meghaladó) hosszban első generációs DES sztent kizárva min. 1000-es nagyságrendű evidencia benyújtása, hiány kizárást von maga után! termék leírásban minimum követelmény a rövid kettős trombocita aggregáció gátlás megléte (1 hónap vagy annál rövidebb) OEP által finanszírozott DES listában szerepel | 1 | 210 | db
56 | DES Biodegradábilis polimer bevonatú | Biodegradábilis, abluminális grádiens bevonatú, PDLLA-PCL polymer – L605 CoCr fémötvözetű bio-inspired gyógyszerkibocsátó stent Sirolimus hatóanyag 3.9 µg/mm – gyógyszerdózis gyors (3-4 hónap ) gyógyszerlebomlási idő bioinspired open cell stent design 80µm strut vastagság High pressure hordozó ballon. entry profile : 0,017 Crossing profile: >= 0,044” (3,0 mm stentnél) stent radiális feszítőerő : 19,7 N/cm 5F guiding katéter kompatibilitás 0.014” vezetődrót kompatibilis Shaft hosszúság 144 cm, hydrophil bevonattal rendelkezzen RBP >14 atm. Elérhető átmérő: 2.50 mm – 4.00 mm ( 5 ) Elérhető hossz: 9-12-15 -18-24-28 mm (6 ) OEP befogadott DES Legalább 1000 beteg bevonásával készült, randomizált prospektív multicentrikus vizsgálattal dokumentált módon igazolt hatékonyság a TLF vonatkozásában | 1 | 210 | db
57 | DES polimer nélkül | Monorailrendszerű, angioplasztikásballonra gyárilag applikált, premounted sztent 5F vezetőkatéteren is levezethetőség jó oldalági elérhetőség, tágítással strut sérülés nélkül stent hosszúság ≥ 8 mm, illetve ≤ 30 mm AMI indikáció megléte minden hozzáférhető átmérőben minimum 6 féle hosszúságban álljon rendelkezésre, DES stent |  | 100 | db
58 | Felszívódó sztent1 | PLLA alapú sztent, restenosis gátló gyógyszer tartalommal mely legkésőbb két év alatt a koszorúér falából felszívódik, lebomlik | 1 | 50 | db
59 | Felszívódó sztent2 | Magnézium alapú sztent, restenosis gátló gyógyszer tartalommal mely a koszorúér falában lebomlik | 1 | 20 | db
60 | DEB | Gyógyszerrel bevont ballon, instent restenosis kezelésére Min. 1000-es nagyságrendű evidencia benyújtása, hiány kizárást von maga után! | 1 | 100 | db
61 | Occluderes záróeszköz család | ASD, PFO, VSD zárására alkalmas occluder család | - | 20 | db
62 | LAA záró eszköz-1 | 18 mm kisebb, ill. 33 mm nagyobb záróeszköz megléte, 15 mm kisebb Landing zone és zárókorongos fedés. Tartalmazza a bejuttató szettet és a sizing ballont | - | 10 | db
63 | LAA záró eszköz-2 | Umbrella-Like típusú záróeszköz és tartalmazza a bejuttató szettet | - | 10 | db
64 | Egyszer használatos renalis denervatios katéter | Egyszer használatos renalis denervatios katéter nem "occlusive" technikájú előre kialakított térszerkezetű a katéter elmozdítása nélkül több ponton denerváló katéter, alap gép biztosítása szükséges 3-8 mm közötti renalis átmérőben legyen használható 6F kompatibilitású multielektróda min. 25 Hgmm-es systolés vérnyomáscsökkenést mutató vizsgálat csatolása minimum feltétel a gyakorlati hasznosításáról. Evidencia hiánya kizárást von maga után! | - | 20 | db