## 1. rész
Termék neve: Mechanikai anyagvizsgáló gép
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Univerzális elektromechanikus statikus mechanikai anyagvizsgáló gép
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Maximális kapacitás: minimum 100kN húzó és nyomó irányba | Igen
Elektromechanikus meghajtás | Igen
Beállítható tesztsebesség a teljes erőtartományban legalább 0.0001 ... 1500 mm/perc között | Igen
Gyors visszatérési sebesség: legalább 2500 mm/perc | Igen
Digitális keresztfej vezérlési rendszer tetszőlegesen beállítható terhelési sebességgel | Igen
Digitális zárt hurkos vezérlő és adatgyűjtő rendszer | Igen
Kezelőpanel a leggyakrabban használt utasítások (teszt indítás, teszt megállítás) hardveres vezérlésére szolgáló gombokkal TFT színes kijelzővel | Igen
Keresztfej gyors pozicionálás és változtatható sebességű finom beállítás | Igen
Munkaterület mérete legalább 640mm x 1350mm | Igen
Alumínium 2 oszlopos terhelőkeret | Igen
A gép oldalán elhelyezett vezérlő elektronika 2 db szinkronizált PCIe foglalat | Igen
Adatátvitel az elektronika és a számítógép között legalább 2000 Hz | Igen
Mintavételezési gyakoriság legalább 400kHz | Igen
Adatátvitel a számítógép és az elektronika között etherneten keresztül | Igen
Meghajtó egység felbontása kisebb mint 0,0005 µm | igen
Mérési eredmények kijelzése | Igen
Erőmérő rendszer felbontása legalább 1.000.000 pont | Igen
CE megfelelősség 2006/42/EG szerint | Igen
Terhelőkeret merevsége legalább 115 kN/mm | Igen
Keresztfej pozícionálás pontossága kisebb, mint: ±3µm | Igen
Erőmérő cellák
100 kN kapacitású erőmérő cella kör alakú húzó/nyomó erőmérő cella 60 mm csatlakozási lehetőséggel. Pontosság ISO 7500-1 alapján 200N-tól, vagy az alatt tudja az 1-es osztálypontosságot | Igen
10 kN kapacitású erőmérő cella kör alakú húzó/nyomó erőmérő cella 20mm csatlakozási lehetőséggel. Pontosság ISO 7500-1 alapján 20N-tól, vagy az alatt tudja az 1-es osztálypontosságot | Igen
1 kN kapacitású erőmérő cella kör alakú húzó/nyomó erőmérő cella 20mm csatlakozási lehetőséggel. Pontosság ISO 7500-1 alapján 2N-tól, vagy az alatt tudja az 1-es osztálypontosságot | Igen
A 3 db erőmérő cella egyidejűleg csatlakoztatható az elektronikába igény esetén bármelyik szoftveresen kiválasztható. | Igen
Az erőmérő cella kalibrálási adatai az erőmérő csatlakozójában van tárolva | Igen
Mechanikus és szoftveres túlterhelés elleni védelem | Igen
Mindegyik erőmérő cella IP 54 védettségű | Igen
Az erőmérő cella a névleges terhelhetőség tartomány 20%-ig kitárázható | Igen
NAH által akkreditált ISO kalibrációs okirat | Igen
Szoftver
Működtető komplett számítógép Windows környezettel | Igen
Gyártó kínálatában szereplő összes szoftvert tartalmazza: Mindegyik program teljes funkciójában használható, szerkeszthető szoftvercsomag: | Igen
Húzó: moduluszok meghatározása
Nyomó: Többlépcsős nyomóvizsgálat
Hajlító: 3-4 pontos
Lefejtő: 90°os, 180°os lefejtő, súrlódási együttható mérés
Fárasztó: erőn tartás 1000 órán keresztül
Ciklikus: Legalább 1000 szabadon szerkeszthető ciklus
Legalább 600 db szabványos vizsgálati szoftver (DIN, EN, ISO) | Igen
Mindegyik program teljes funkciójában futtatható legyen
Az adatok grafikus (diagramos) és numerikus (táblázatos) megjelenítése | Igen
A kijelzők és a vezérlőpanel beállítása és konfigurálása | Igen
Grafikus szekvencia szabadon szerkeszthető szoftver, melyben folyamatábra alapján futtathatók egyedileg megírt programok | Igen
Egyszerű nyomon követhetőséget biztosító funkció, a felhasználó végig vezetése lépésről lépésre a vizsgálati szekvencián | Igen
Élő vizsgálati diagram, automata skálázással és nagyítási/kicsinyítési funkcióval | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
Mérési adatok illetve beállítások mentése, betöltése és visszajátszása | Igen
Útmutató a mérési paraméterek beállításához (angol nyelvű) | Igen
Befogókhoz tartozó konfiguráció elmenthető, később előhívható | Igen
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Fém, műanyag, kompozit, gumi, papír, orvosi vizsgálati applikációs programcsomag | Igen
Mechanikus ékes befogó
Ékes csavaros befogó szakító irányú statikus kapacitás legalább 100 kN (1 pár) | Igen
Lapos próbatest megfogás 0-12mm vastagság (befogópofa betét mérete legalább 60x30mm) | Igen
Hengeres próbatest megfogás 4-7,5mm átmérőig | Igen
Hárompontos hajlító feltét
Maximális kapacitás legalább 10 kN | Igen
Állítható alátámasztási távolság: | Igen
Max. alátámasztási távolság legalább 400 mm
Min. alátámasztási távolság legalább 4 mm
10mm rádiuszos alátámasztás
10mm rádiuszos nyomóél
Deflektométer (lehajlás mérő) hárompontos hajlító vizsgálathoz | Igen
Lehajlás nagypontosságú mérése minimum felbontás 0,02 µm (vagy jobb) legalább 7mm hosszon
Nyomólap készlet
Legalább 100kN terhelhetőség (1 pár) | Igen
Átmérő minimum 135mm, de maximum 150mm | Igen
Ollós befogó készlet
2,5 kN terhelhetőségű ollós befogó befogópofa betéttel (1 pár) | Igen
Lapos próbatest megfogás 0-20mm vastagság (befogópofa betét mérete legalább 18x30mm) | Igen
Kézi csavaros befogó készlet
2,5 kN terhelhetőségű kézi csavaros befogó befogópofa betéttel (1 pár) | Igen
Lapos próbatest megfogás 0-15mm vastagság (befogópofa betét mérete legalább 30x30mm) | Igen
Kontakt extenzométer
A biztosított szoftverrel kompatibilis | Igen
Nyúlási hossz mérés minimum tartománya: 5mm…700mm úton | Igen
Nyúlás nagypontosságú mérése minimum felbontás 0,02 µm Mérendő hossz tartomány: legalább:5mm-700mm hosszon | Igen
Nyúlásmérő igény szerint kifordítható, eltávolítható legyen a munkatérből | Igen
Tapintó erő, ami a próbatestre hat maximum 0,1- 1N között | Igen
Próbatestre ható maximális vonszolási erő: 0,05N vagy ennél kisebb | Igen
Kérjük megadni
Nyúlásmérő karok automata nyitása/zárása | Igen
Automatikus motoros L0 beállás legalább a következő pontokra: 5mm; 10mm; 20mm; 30mm; 50mm; 100mm; 200mm; 300mm; 400mm; 500mm | Igen
A nyúlásmérő a szakadásig rajta maradhat a mintán | Igen
Osztálypontosság 0,5 az ISO 9513 szerint | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Biaxiális vizsgáló gép
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Elektromos működésű húzó/nyomó és torziós vizsgáló gép
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Kapacitási tartomány: 0-5kN húzó és nyomó irányba | Igen
Torziós nyomaték minimum 20Nm mindkét irányba | Kérjük megadni
Elektromechanikus meghajtás | Igen
Beállítható tesztsebesség húzó, nyomó irányban teljes erőtartományban legalább 0.0005 ... 600 mm/perc | Igen
Torziós irányban a forgási sebesség legalább 0,01…20 fordulat/perc | Igen
Digitális keresztfej vezérlési rendszer tetszőlegesen beállítható terhelési sebességgel | Igen
Digitális zárt hurkos vezérlő és adatgyűjtő rendszer | Igen
Kezelőpanel a leggyakrabban használt utasítások (teszt indítás, teszt leállítás) hardveres vezérlésére szolgáló gombokkal TFT színes kijelzővel | Igen
Keresztfej gyors pozicionálás és változtatható sebességű finom beállítás | Igen
Munkaterület magassága legalább 1000mm | Igen
Alumínium 1 oszlopos terhelőkeret | Igen
A gép oldalán elhelyezett vezérlő elektronika 2 db szinkronizált PCIe foglalat | Igen
Adatátvitel az elektronika és a számítógép között legalább 2000 Hz | Igen
Mintavételezési gyakoriság legalább 400kHz | Igen
Adatátvitel a számítógép és az elektronika között etherneten keresztül | Igen
Meghajtó egység felbontása kisebb, mint 0,02 µm | Igen
Mérési eredmények kijelzése | Igen
Erőmérő rendszer felbontása legalább 1.000.000 pont | Igen
CE megfelelősség 2006/42/EG szerint | Igen
Terhelőkeret merevsége legalább 12kN/mm | Igen
Keresztfej pozícionálás pontossága kisebb, mint: ±3µm | Igen
Szoftver
Működtető komplett számítógép Windows 10 környezettel | Igen
Gyártó kínálatában szereplő összes szoftvert tartalmazza: Mindegyik program teljes funkciójában használható, szerkeszthető szoftvercsomag: | Igen
Húzó: moduluszok meghatározása
Nyomó: Többlépcsős nyomóvizsgálat
Torziós: Biaxiális vizsgálóprogramok megírásának lehetősége
Fárasztó: erőn tartás 1000 órán keresztül
Ciklikus: Legalább 1000 szabadon szerkeszthető ciklus
Legalább 600 db szabványos vizsgálati szoftver (DIN, EN, ISO) | Igen
Mindegyik program teljes funkciójában futtatható legyen
Az adatok grafikus (diagramos) és numerikus (táblázatos) megjelenítése | Igen
A kijelzők és a vezérlőpanel beállítása és konfigurálása | Igen
Grafikus szekvencia szabadon szerkeszthető szoftver, melyben folyamatábra alapján futtathatók egyedileg megírt programok | Igen
Egyszerű nyomon követhetőséget biztosító funkció, a felhasználó végig vezetése lépésről lépésre a vizsgálati szekvencián | Igen
Élő vizsgálati diagram, automata skálázással és nagyítási/kicsinyítési funkcióval | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
Mérési adatok illetve beállítások mentése, betöltése és visszajátszása | Igen
Útmutató a mérési paraméterek beállításához (angol nyelvű) | Igen
Befogókhoz tartozó konfiguráció elmenthető, később előhívható | Igen
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Fém, műanyag, kompozit, gumi, papír, orvosi vizsgálati applikációs programcsomag | Igen
Csavar betekerése csontba szimulációs vizsgálat | Igen
Pneumatikus befogó 2,5kN kapacitással
Legalább 2,5 kN terhelhetőségű pneumatikus befogó befogópofa betéttel (1 pár) | Igen
1 készlet lapos próbatest megfogás 0-15mm vastagság recés befogópofa betéttel mérete legalább 30x30mm (4db) | Igen
1 készlet (4 db) gumi bevonatos befogópofa: legalább 30x30 mm | Igen
Szorítóerő legalább 5kN | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Elektromechanikus dinamikus aktuátor gép
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Univerzális elektromechanikus dinamikus anyagvizsgáló gép
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Maximális kapacitás: 5kN húzó és nyomó irányba | Igen
Elektromechanikus meghajtás | Igen
Beállítható tesztsebesség a teljes erőtartományban legalább 0.001 ... 30.000 mm/perc tartományba | Igen
Lökethossz minimum 400mm a teljes erőtartományban | Igen
Digitális keresztfej vezérlési rendszer tetszőlegesen beállítható terhelési sebességgel | Igen
Digitális zárt hurkos vezérlő és adatgyűjtő rendszer | Igen
Kezelőpanel a leggyakrabban használt utasítások (teszt indítás teszt leállítás) hardveres vezérlésére szolgáló gombokkal TFT színes kijelzővel | Igen
Keresztfej gyors pozicionálás és változtatható sebességű finom beállítás | Igen
Terhelőkeret magassága állítható legalább 100…600mm között | Igen
Szélessége legalább 420mm
Az aktuátor kiszerelhető legyen a terhelőkeretből és beszerelhető legyen késztermékek fárasztó vizsgálatához tetszőleges helyre bármely irányba (horizontális és vertikális irányokba) | Igen
A kivehető aktuátor és elektronika súlya ne legyen több, mint 80kg | Igen
Adatátvitel az elektronika és a számítógép között legalább 2000 Hz | Igen
Mintavételezési gyakoriság legalább 400kHz | Igen
Adatátvitel a számítógép és az elektronika között etherneten keresztül | Igen
Meghajtó egység felbontása kisebb, mint 0,01 µm | Igen
Mérési eredmények kijelzése | Igen
Erőmérő rendszer felbontása legalább 1.024.000 pont | Igen
CE megfelelősség 2006/42/EG szerint | Igen
Keresztfej pozícionálás pontossága kisebb, mint: ±10µm | Igen
100.000 ciklusú vizsgálat elvégzésére alkalmas | Igen
Erőmérő cellák
5 kN kapacitású erőmérő cella kör alakú húzó/nyomó erőmérő cella. Pontosság ISO 7500-1 alapján 20N-tól, vagy az alatt tudja az 1-es osztálypontosságot | Igen
Az erőmérő cella kalibrálási adatai az erőmérő csatlakozójában van tárolva | Igen
Mechanikus és szoftveres túlterhelés elleni védelem | Igen
Az erőmérő cella IP 54 védettségű | Igen
NAH által akkreditált ISO kalibrációs okirat | Igen
Szoftver
Működtető komplett számítógép Windows 10 környezettel | Igen
Gyártó kínálatában szereplő összes szoftvert tartalmazza: Mindegyik program teljes funkciójában használható, szerkeszthető szoftvercsomag: | Igen
Húzó: moduluszok meghatározása
Nyomó: Többlépcsős nyomóvizsgálat
Hajlító: 3-4 pontos
Lefejtő: 90°os, 180°os lefejtő, súrlódási együttható mérés
Fárasztó: erőn tartás 1000 órán keresztül
Ciklikus: Legalább 1000 szabadon szerkeszthető ciklus
Legalább 600 db szabványos vizsgálati szoftver (DIN, EN, ISO) | Igen
Mindegyik program teljes funkciójában futtatható legyen
Az adatok grafikus (diagramos) és numerikus (táblázatos) megjelenítése | Igen
A kijelzők és a vezérlőpanel beállítása és konfigurálása | Igen
Grafikus szekvencia szabadon szerkeszthető szoftver, melyben folyamatábra alapján futtathatók egyedileg megírt programok | Igen
Egyszerű nyomon követhetőséget biztosító funkció, a felhasználó végig vezetése lépésről lépésre a vizsgálati szekvencián | Igen
Élő vizsgálati diagram, automata skálázással és nagyítási/kicsinyítési funkcióval | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
Mérési adatok illetve beállítások mentése, betöltése és visszajátszása | Igen
Útmutató a mérési paraméterek beállításához angol nyelvű | Igen
Befogókhoz tartozó konfiguráció elmenthető, később előhívható | Igen
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Fém, műanyag, kompozit, gumi, papír, orvosi vizsgálati applikációs programcsomag | Igen
Nyomólap készlet
Legalább 5kN terhelhetőség (1 pár) | Igen
Átmérő minimum 80mm, de maximum 100mm | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Ejtődárdás ütőmű
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Ejtődárdás ütőmű
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Ejtési magasság beállítható legalább: 0,11…1m között | Igen
Ütési sebesség: legalább 4 m/s
Ejtősúly tömege legalább: 23kg | Igen
Ütési energia legalább 230J | Igen
Biztonságos 2 kezes indítás | Igen
Átlátszó biztonsági CE minősített védőpajzs | Igen
Motoros súlyemelés | Igen
Alkalmas 20mm átmérőjű dárdával szabványos ISO 6603-2 vizsgálatra | Igen
Pneumatikus próbatest leszorító egység, állítható leszorító erő beállítható tartománya legalább: 6-9kN | Igen
Maximális méretek: szélesség 1100mm, magasság 2700mm | Igen
Lehetőség klímakamra későbbi hozzáadására. | Igen
Szoftver
Működtető komplett számítógép Windows 10 környezettel | Igen
Az adatok grafikus (diagramos) és numerikus (táblázatos) megjelenítése | Igen
A kijelzők és a vezérlőpanel beállítása és konfigurálása | Igen
Egyszerű nyomon követhetőséget biztosító funkció, a felhasználó végig vezetése lépésről lépésre a vizsgálati szekvencián | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
Mérési adatok illetve beállítások mentése, betöltése és visszajátszása | Igen
Útmutató a mérési paraméterek beállításához angol nyelvű | Igen
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Nagy sebességű dinamikus adatgyűjtő egység
Műszerezett vizsgálatokhoz | Igen
Legalább 16 bit felbontás, legalább 4MHz adatgyűjtési frekvenciával rendelkező analóg/digitális átalakító | Igen
Program csomag adatgyűjtő egység által gyűjtött adatok fogadására, tárolására, kiértékelésére, a műszerezett vizsgálatokhoz. | Igen
Ütés előtti optikai tényleges sebességmérés | Igen
Digitális mikrométer csatlakoztatható hozzá | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Digitális Shore A keménységmérő
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Digitális Shore A keménységmérő
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Shore A érték digitális kijelzése | Igen
Felbontás legalább 0,1 Shore | Igen
Hordozható elemes kivitel, legalább 200 mérési eredmény elmenthetőséggel | Igen
Állvány a készülékhez | Igen
A készülék állvánnyal és állvány nélkül is használható legyen | Igen
1 db USB 2.0 Adatkimenet számítógéphez | Igen
Szoftver
Adatok elmenthetősége táblázatba gyűjtése statisztikai kiértékelése | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Digitális Shore C keménységmérő
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Digitális Shore C keménységmérő
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Shore C érték digitális kijelzése | Igen
Felbontás legalább 0,1 Shore | Igen
Hordozható elemes kivitel, legalább 200 mérési eredmény elmenthetőséggel | Igen
Állvány a készülékhez | Igen
A készülék állvánnyal és állvány nélkül is használható legyen | Igen
1 db USB 2.0 Adatkimenet számítógéphez | Igen
Szoftver
Adatok elmenthetősége táblázatba gyűjtése statisztikai kiértékelése | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Digitális Shore D keménységmérő
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Digitális Shore D keménységmérő
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Shore D érték digitális kijelzése | Igen
Felbontás legalább 0,1 Shore | Igen
Hordozható elemes kivitel, legalább 200 mérési eredmény elmenthetőséggel | Igen
Állvány a készülékhez | Igen
A készülék állvánnyal és állvány nélkül is használható legyen | Igen
1 db USB 2.0 Adatkimenet számítógéphez | Igen
Szoftver
Adatok elmenthetősége táblázatba gyűjtése statisztikai kiértékelése | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Ingás ütőmű 50J maximális terhelhetőséggel
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
50J ingás ütőmű
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Ingás ütőmű Charpy és Izod vizsgálathoz 1-50J terhelhetőséggel | Igen
1J, 5J, 15J, 25J, 50J kalapáccsal Charpy vizsgálathoz | Igen
Charpy megfogó feltét | Igen
5,5J, 11J, 22J Izod vizsgálathoz | Igen
Izod megfogó feltét | Igen
Fékkel ellátott kalapács megfogás | Igen
Automatikus kalapács felismerés | Igen
Súrlódás kompenzáció | Igen
Szögfelbontás kisebb, mint 0,02° | Igen
Teljesen zárt átlátszó CE minősített biztonsági védőpajzs | Igen
Motoros kalapács emelés | Igen
Vibrációmentes asztal | Igen
Digitális kijelzés önálló működés és számítógéphez csatlakoztatható adatgyűjtés | Igen
1 db USB 2.0 Adatkimenet PC működtetéshez | Igen
Szénszálas kalapácsrúd | Igen
Mintabemetsző szabványos minta készítéshez | Igen
Szoftver
Adatok elmenthetősége táblázatba gyűjtése statisztikai kiértékelése | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Ingás ütőmű 300J terhelhetőséggel
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
300J ingás ütőmű
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Ingás ütőmű Charpy vizsgálathoz 300J terhelhetőséggel | Igen
300J kalapáccsal Charpy vizsgálathoz | Igen
Charpy megfogó feltét | Igen
Fékkel ellátott kalapács megfogás | Igen
Súrlódás kompenzáció | Igen
Motoros kalapács emelés | Igen
Teljesen zárt átlátszó biztonsági védőpajzs mely megfelel EN ISO 13849-1/2 szabványnak | Igen
Vibrációmentes beton aljzat | Igen
Analóg és digitális kijelzés önálló működés és számítógéphez csatlakoztatható adatgyűjtés | Igen
1 db USB 2.0 Adatkimenet PC működtetéshez | Igen
Szoftver
Adatok elmenthetősége táblázatba gyűjtése statisztikai kiértékelése | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Folyásindexmérő gép
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Folyásindex mérő MFI
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Elvégezhető ISO 1133 szerinti mérés | Igen
Automata mintavágó | Igen
Dűzni méret: 2,095mm | Igen
Henger belső átmérője: 9,55mm | Igen
Digitális LCD kijelző minimum 3,2 ’’ | Igen
Szükséges súlyok: 0,325kg, 2,16kg, 5 kg, 10kg | Igen
Indulókészlet 500 méréshez: tisztítókendő, dűzni tisztító, henger tisztító | Igen
Biztonsági védőkeret | Igen
Analóg és digitális kijelzés önálló működés és számítógéphez csatlakoztatható adatgyűjtés | Igen
1 db USB 2.0 Adatkimenet PC működtetéshez | Igen
Beállítható hőmérséklettartomány legalább 50°C…450°C között | Igen
Hőmérséklet kijelzés felbontása 0,1 °C | Igen
Szoftver
Adatok elmenthetősége táblázatba gyűjtése statisztikai kiértékelése | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Ajánlati ár (ÁFA nélkül) HUF | 0

## 2. rész
Termék neve: 20 tengelyes, erőszabályozású robotvezérlő a REHAROB robotos gyógytornáztató rendszerhez
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
20 szervo robottengely egyidejű, vagy tengelypáronkénti vezérlése. A kézfejhez és könyökhöz csatlakoztatott, egyenként 6 tengellyel ellátott robotkarok, illetve a segéd tengelyeik, továbbá az ujjakhoz rögzített, egyedileg fejlesztett 2 db 3 tengelyes robotujj egyenkénti, vagy szimultán valósidejű szabályozása | Igen
Szabályozott tengelyek száma legalább 20 | Igen
Védettség legalább IP 54 | Igen
Kérjük megadni
Zajszint legfeljebb 70 dB | Igen
Kérjük megadni
Méret legfeljebb (szélesség, hosszúság, magasság) 1m x 1m x 2m | Igen
Kérjük megadni
Tömeg legfeljebb 200 kg | Igen
Kérjük megadni
Bemeneti feszültség: AC 3x400 V | Igen
Bemeneti áramerősség: 3x32 A | Igen
Kimeneti feszültség: DC 24 V | Igen
Kimeneti áram legfeljebb 5 A | Igen
Kérjük megadni
Fékáram legfeljebb 10 A | Igen
Kérjük megadni
Környezeti hőmérséklet legalább 0°C-60°C | Igen
Kérjük megadni
Vezérlő szoftver ROS | Igen
Vezérlő hardver ipari PC | Igen
Ipari PC: hálózati kapcsolat: LAN Intel 82574L 10/100/1000 Mb/s Ethernet hálózati kártya | Igen
Ipari PC: legalább 2 db USB 2.0 csatlakozó | Igen
Kérjük megadni
Ipari PC: legalább 1 db 12V DC input | Igen
Kérjük megadni
Ipari PC: legalább 1 db VGA csatlakozó | Igen
Kérjük megadni
Ipari PC: legalább 1 db HDMI csatlakozó | Igen
Kérjük megadni
Ipari PC: legalább 2 db soros port csatlakozó | Igen
Kérjük megadni
Ipari PC: legalább 2 db USB 3.0 csatlakozó Port | Igen
Kérjük megadni
Ipari PC: legalább 1 db RJ-45 LAN csatlakozó | Igen
Kérjük megadni
Ipari PC: legalább 1 db audio csatlakozó | Igen
Kérjük megadni
Ipari PC: WIFI hálózati csatlakozó | Igen
Szervó hajtás: négynegyedes üzemmód | Igen
Szervó hajtás: teljesen digitális szabályozó | Igen
Szervó hajtás: paraméterezhető áram, feszültség, sebesség limit | Igen
Szervó hajtás: PID sebesség szabályozó, alárendelt áramszabályozással | Igen
Szervó hajtás: PI áram szabályozó | Igen
Szervó hajtás: optikailag leválasztott bemenetek (24V-os jelszint) | Igen
Szervó hajtás: külső mérőrendszer feldolgozás (jeladó fogadás és pozíció felküldés) | Igen
Szervó hajtás: hajtásban megvalósított referencing/homing funkció | Igen
Szervó hajtás: hűtőbordára épített ventilátor | Igen
Szervó hajtás: külső fékellenállás kezelése | Igen
PLC: 24V bemeneti tápfeszültség | Igen
PLC: EtherNet kapcsolat a központi vezérlővel (tengely egységgel), kommunikáció további PLC modulokkal LVDS buszon | Igen
PLC: galvanikusan (optocsatolóval) leválasztott ki- és bemenetek | Igen
PLC: legalább 8 db tranzisztoros kimenet 500 mA csatornánkénti terhelhetőséggel, túlterhelés és túlfeszültség védelemmel | Igen
Kérjük megadni
PLC: legalább 9db bemenet, minden bemeneti vonal Led-es visszajelzéssel rendelkezik | Igen
Kérjük megadni
PLC: Wago kábelcsatlakozás a ki- és bemeneteknél | Igen
PLC: adatátviteli sebesség az Ethernet oldalon (RJ45) legalább 10 Mbaud | Igen
Kérjük megadni
PLC: kimenetek száma legalább 8 db | Igen
Kérjük megadni
PLC. bemenetek száma legalább 9 db | Igen
Kérjük megadni
PLC: bemenetek logikai 0 állapot feszültségszintje: 0...16.8 VDC | Igen
PLC: bemenetek logikai 1 állapot feszültségszintje: 18.8...24 VDC | Igen
PLC: kimenetek logikai 0 állapot feszültségszintje: 0 VDC | Igen
PLC: kimenetek logikai 1 állapot feszültségszintje: 24 VDC | Igen
PLC: bemeneti vonalak késleltetése legfeljebb 2 msec | Igen
Kérjük megadni
PLC: bemeneti vonalak áramfelvétele legfeljebb 12 mA | Igen
Kérjük megadni
PLC: kimenet terhelhetősége legalább 500 mA/csatorna | Igen
Kérjük megadni
PLC üresjárati áramfelvétele legfeljebb 0.1 A | Igen
Kérjük megadni
PLC áramfelvétele (maximális modulszám esetén, amennyiben a buszon 3A terhelés jelen van) legfeljebb 0.8 A | Igen
Kérjük megadni
PLC: kimeneti áram legfeljebb 3000 mA | Igen
Kérjük megadni
PLC tömege legfeljebb 0,2 kg | Igen
Kérjük megadni
PLC védettségi besorolása legalább IP20 | Igen
Kérjük megadni

## 3. rész
Termék neve: Cardiovascularis és légzőrendszeri mérő berendezés
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Ergo-spirométer rendszer - Légzőrendszeri mérőrendszer paraméterei:
O2/CO2 analizátor | Igen
Digitális térfogat érzékelő | Igen
Pulzoximéter | Igen
Nyomáscsökkentő | Igen
Automatikus térfogat kalibráló egység | Igen
Automatikus gázkalibráló egység | Igen
Páciens adatbázis kezelő szoftver | Igen
Automata térfogat kalibrálás | Igen
Automata gázkalibrálás | Igen
Légköri viszonyok és BTPS/ATPS meghatározás | Igen
Spirometriás/Flow Volume görbe | Igen
Offline vérgáz és laktát bevitel | Igen
Anaerob küszöbérték meghatározás | Igen
Breath-by-Breath mérési módszer | Igen
Intrabreath mérés | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Telemetriás terheléses kardiális mérőrendszer (EKG-val, működtető és adatfeldolgozó szoftverrel és mozgás közbeni vérnyomásmérő modullal, valamint szükséges tartozékokkal) műszaki paraméterei:
12 csatornás EKG, Programból kiválasztható, 3,6 vagy 12 csatorna megjelenítés és osztott képernyő | Igen
Hőmérsékletmérés kontakt hőmérővel | Igen
Szoftveres zajszűrés, egymástól függetlenül állítható paraméterekkel | Igen
Hálózati zajszűrés 50 Hz-es vagy 60 Hz-es frekvencián, 180dB/D | Igen
Mozgási, légzési artefaktumok szűrése 1 Hz - 10 Hz, 120dB/D | Igen
Átlagoló szűrő 1-10 ciklus átfogás | Igen
Bluetooth kommunikációs technológia v2.1 + EDR | Igen
Kétirányú kommunikáció az EKG és az adatfeldolgozó egység között | Igen
Folyamatos realtime kommunikáció, nem szakaszos csomagátvitel | Igen
Adóteljesítmény: legalább +17 dBm | Igen
Vevő érzékenység: legalább 86 dBm | Igen
Hatótávolság: épületen belül legalább 8-10 m, nyílt területen legalább 30 - 50m | Igen
Kommunikáció megszakadása esetén az automatikus hibaelhárítás maximum 3 perc | Igen
Dedikált adó és vevő azonosítóval, az automatikus összekapcsolódáshoz | Igen
Kommunikációs protokoll, titkosítási eljárással | Igen
Nagy kapacitású, 1 cellás Li-ion akkumulátor | Igen
Folyamatos működtetés biztosítása akkumulátorról: minimum 10 óra | Igen
Rendszerbe beépített intelligens töltőelektronika | Igen
Töltési idő maximálisan 4 óra, teljesen lemerült állapot esetén | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
A működtető szoftver, az alábbi funkciók ikonokon és legördülő menükön keresztül legyen elérhető: | Igen
EKG online szetapolás | Igen
Páciens adatbázis-kezelő automatikus szűréssel | Igen
Elvezetés választás: | Igen
I, II, III standard,
I, II, III, aVR, aVF, aVL
I, II, III, aVR, aVF, aVL, V1-V6
Úsztatási sebesség: 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 200 mm/sec | Igen
Erősítés: 5, 10, 20, 50 mm/mV | Igen
Freeze funkció | Igen
Protokoll beállítás: Bruce, Módosított Bruce, Naughton1-2-3 Ellestad, Cooper, Balke, Repity, Cornell, Weber, Balke Ware | Igen
Szabadon szerkeszthető differenciál trigger szint állítás: manuális/automatikus | Igen
Szabadon választható csatorna kiemelés | Igen
Egy/két monitoros megjelenítés (mérete legalább 20”; felbontás HD ready/Full HD) | Igen
Karakteres hőmérséklet szívfrekvencia és vérnyomás kijelzése (online monitorozása) | Igen
A kiválasztott protokoll karakteres és grafikus megjelenítése | Igen
A számítható EKG paraméterekből választható trendképzés: | Igen
ST slope (mV/s), P(mV), Q(mV), R(mV), T(mV), ST(mV), RR(ms), HR(ms), P range(ms), PP(ms), ST(ms), ST int.(ms), PR(ms), QRS(ms), QT(ms), QTcb(ms), TTe(ms) online monitorozása | Igen
Egyidejűleg legalább 8 trend megjeleníthető, automatikus átállás | Igen
Trendek monitorozás közben cserélhetőek | Igen
Bármely elvezetés ciklusából Superimposed képezhető és megjeleníthető | Igen
Nyugalmi Superimposed folyamatosan összehasonlítható | Igen
Protokoll lépéseinek automatikus rögzítése primer görbékkel/ numerikus értékekkel | Igen
Tetszés szerinti eseménybeírás manuálisan ikonon keresztül | Igen
Paciens kezelőből a primer görbék automatikus betöltése Windows módszerrel | Igen
Választható automatikus/manuális értékelési mód | Igen
Automatikus értékelés: Páciens -terhelési adatok értékelése számszerű/grafikus megjelenítése (HR, NIBP, EXTRÁK, Teljesítmény) | Igen
Terhelési fokozatonként minden egyes elvezetésből átlagolt ciklusok megjelenítése | Igen
Minden egyes elvezetésből az előre megválasztott paraméter(ek) trend képzése és megjelenítése | Igen
A számolt paraméterek értékeinek táblázatba gyűjtése | Igen
A kiértékelt adatok exportálhatóak és kinyomtathatóak | Igen
Manuális kiértékelés: tetszés szerinti elvezetésből szakaszok scroll-ozva kijelölhetőek | Igen
Ciklusonként idő/amplitúdó értékelés [RR(ms), HR, P(mV), Q(mV), R(mV), T(mV), ST(mV), Ptart(ms), PP(ms), STrész(ms), ST(ms), RR(ms), QRS(ms), QT(ms), QTcb, QTcf, QTcv, T-Te(ms)] | Igen
Tetszés szerinti átlagolt ciklus idő /amplitúdó értékelés [RR(ms), HR, P(mV), Q(mV), R(mV), T(mV), ST(mV), Ptart(ms), PP(ms), STrész(ms), ST(ms), RR(ms), QRS(ms), QT(ms), QTcb, QTcf, QTcv, T-Te(ms)] | Igen
QT értékelés tetszés szerinti ciklusokból RR, HR függvényben táblázatos és grafikus függvény értékelés és ábrázolás | Igen
QTv (QT variabilitás) automatikus számítása minimum 23 ciklusból | Igen
QTd (QT diszperzió) automatikus számítása 12 elvezetés egy ciklusából | Igen
HRv frekvencia alapú automatikus értékelés [Total power (ms2), ULF power (%), VLF power (%), LF power (%), HF power (%), LF/HF ratio (%)] | Igen
HRv időtartomány alapú (igény szerint aritmia riport) [Ütések száma, NN maximum (ms), NN maximum (bpm), NN minimum (ms), NN minimum (bpm), NN mean (ms), NN mean (bpm), SDNN (ms), pNN50 (%), rMSSD (ms), Trianguláris index (HRVi)] | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Mozgás közbeni vérnyomásmérő modul műszaki paraméterei: | Igen
Ujjon elhelyezett speciális mandzsetta/szenzor a mozgási artefaktumok kiiktatására. Garantált mérési tartomány: legalább 10-20km/óra. | Igen
legalább 8-10 km/h-s sebességnél pontos vérnyomásmérés | Igen
Kiértékelő programban beállítható mérési protokoll | Igen
EKG modulon keresztül történő Bluetooth kommunikáció az adatfeldolgozó egységgel | Igen
Speciális adatfeldolgozó algoritmus a nagy sebességénél is pontos méréshez | Igen
Túlfújás elleni védelem | Igen
Energiaellátás paraméterei: nagy kapacitású 2 cellás Li-ion akkumulátor, teljesen feltöltött akkumulátor esetén folyamatosan 24 órás üzem, beépített intelligens töltőelektronika, akkumulátor töltési ideje teljesen lemerült akkumulátor esetén minimum 4 óra | Igen
Tartozékok: egyszer használatos elektróda (Bio lead-lok), elektródarögzító mellény több méretben (XS,S,M,L,XL,unisex), 10 elvezetéses speciális EKG páciens kábel, kábelrögzítővel | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Ajánlati ár (ÁFA nélkül) HUF | 0

## 4. rész
Termék neve: EMG – A jelerősítő
Beszerzendő mennyiség: 3 db
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
EMG-A jelerősítő, 3 darab
Erősítő, csatlakozó kábellel ellátva | Igen
Alacsony zajszintű: max. 0,28 V (a szinuszhullám két csúcsa között mérve) | Igen
A Differenciál Erősítő CMRR-je (Common Mode Rejection Ratio) 110dB | Igen
Nagy impedanciájú: 1012 Ω | Igen
Anti-aliasing szűrést biztosítson az erősítő | Igen
Erősítés: 1000-szeres | Igen
N-elektróda nélkül | Igen
Kompatibilis meglévő 3D mozgásanalizáló mérőrendszerrel | Igen
Tápfeszültség: ±5V és ±15V között | Igen
Mérési pontosság: a bemenő jel ±5%-a (50-100Hz között) | Igen
Sávszélesség: 7Hz-500Hz | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
3 | 0 | 0
Termék neve: EMG-AN jelerősítő
Beszerzendő mennyiség: 1 db
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
EMG-AN jelerősítő, 1 darab
Erősítő, csatlakozó kábellel | Igen
Alacsony zajszintű max. 0,28 V (a szinuszhullám két csúcsa között mérve) | Igen
A Differenciál Erősítő CMRR-je (Common Mode Rejection Ratio) 110dB | Igen
Nagy impedanciájú: 1012 Ω | Igen
Anti-aliasing szűrést biztosítson az erősítő | Igen
Erősítés: 1000-szeres | Igen
N-elektródával | Igen
Kompatibilis meglévő 3D mozgásanalizáló mérőrendszerrel | Igen
Tápfeszültség: ±5V és ±15V között | Igen
Mérési pontosság: a bemenő jel ±5%-a (50-100Hz között) | Igen
Sávszélesség: 7Hz-500Hz | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Ajánlati ár (ÁFA nélkül) HUF | 0

## 5. rész
Termék neve: Aktív/passzív alsó- és felső végtagmozgató terápiás eszköz izomstimulátorral
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Aktív/passzív alsó- és felső végtagmozgató terápiás eszköz: | Igen
Nagyméretű: minimum 12cm maximum 14,5 cm képátmérőjű megvilágított angol, német és magyar nyelvű kijelző | Igen
Kitapintható kezelőgombok | Igen
Változtatható sebesség, forgási irány, fékellenállás és edzés időtartama | Igen
Kapcsolható spasztika vezérlés | Igen
Pedálsugár beállítás legalább 2 fokozatban | Igen
Edzés kiértékelés | Igen
Stabil fémváz szállító kerekekkel szerelve | Igen
2 pontos rugalmas lábrögzítés (lábfej és boka) | Igen
Állítható lábszárrögzítő | Igen
Állítható alkarrögzítő | Igen
Állítható támasztóláb | Igen
Állítható magasságú kapaszkodó | Igen
Láb ki-és behelyezést segítő gomb | Igen
Egygombos be-és kikapcsolás | Igen
Beépített terápiás programok | Igen
Kétoszlopos szimmetria kijelző | Igen
Automatikus izomerő felismerés | Igen
Izomstimulátor: | Igen
Rendelkezzen integrált vezérlő szoftverrel, és az eszköz legyen kompatibilis, valamint összekapcsolható a megajánlott kéz- és lábmozgató készülékkel | Igen
A kapcsolat biztosítsa a két eszköz együttműködését, az egyidejű, kombinált kezelésért | Igen
A kapcsolat tegye lehetővé a két eszköz közötti információcserét, ezen belül is a következőket: - a hajtókar pozíciója - fordulatszám és mozgásirány - szimmetria - ellenállás - mozgásidő | Igen
A szoftver legyen képes vezérelni a kar és láb mozgását is | Igen
A stimulálás elektromos impulzusokkal történjen | Igen
Impulzusszélesség: 20-400 μs | Igen
Áramerősség: 0-130 mA | Igen
Frekvencia tartomány: 10-40 Hz | Igen
A készülék minimum 8 csatornával rendelkezzen | Igen
16db. Elektróda | Igen
A stimulátor tegye lehetővé az egyéni-, páciens szükségleteihez igazítható stimulációt | Igen
A stimulációk kombinálhatóak legyenek és paraméterezhetőek legyenek | Igen
Több kiválasztható, előre programozott stimulációs sablonnal is rendelkezzen: Minimum 48 | Igen
A készülék legalább 3 módban legyen képes működni: Minimum adaptív, állandó, és összetett mód | Igen
A készülék mobilizálható legyen, ehhez rendelkezzen a működést biztosító akkumulátorral vagy elemmel | Igen
1 vészleállító gomb | Igen
A páciensadatok legyenek kinyerhetők számítógépre | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Aktív/passzív alsó- és felső végtagmozgató terápiás eszköz izomstimulátor nélkül
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Aktív/passzív alsó- és felső végtagmozgató terápiás eszköz: | Igen
Nagyméretű: minimum 12cm maximum 14,5 cm képátmérőjű megvilágított angol, német és magyar nyelvű kijelző | Igen
Kitapintható kezelőgombok | Igen
Változtatható sebesség, forgási irány, fékellenállás és edzés időtartama | Igen
Kapcsolható spasztika vezérlés | Igen
Pedálsugár beállítás legalább 2 fokozatban | Igen
Edzés kiértékelés | Igen
Stabil fémváz szállító kerekekkel szerelve | Igen
2 pontos rugalmas lábrögzítés (lábfej és boka) | Igen
Állítható lábszárrögzítő | Igen
Állítható támasztóláb | Igen
Állítható magasságú kapaszkodó | Igen
Láb ki-és behelyezést segítő gomb | Igen
Egygombos be-és kikapcsolás | Igen
Beépített terápiás programok | Igen
Kétoszlopos szimmetria kijelző | Igen
Automatikus izomerő felismerés | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Különálló izomstimulátor előre felprogramozott terápiás programokkal, funkcionális elektromos stimulációval segített orvosi rehabilitációhoz
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Izomstimulátor: | Igen
Rendelkezzen integrált vezérlő szoftverrel | Igen
A szoftver tegye lehetővé az izmok stimulációjának vezérlését, stimulációs mintázatok megadását. | Igen
A stimulálás elektromos impulzusokkal történjen | Igen
Impulzusszélesség: 20-400 μs | Igen
Áramerősség: 0-130 mA | Igen
Frekvencia tartomány: 10-40 Hz | Igen
A készülék minimum 8 csatornával rendelkezzen | Igen
16db. elektróda | Igen
A stimulátor tegye lehetővé az egyéni-, páciens szükségleteihez igazítható stimulációt | Igen
A stimulációk kombinálhatóak legyenek és paraméterezhetőek legyenek | Igen
Több kiválasztható, előre programozott stimulációs sablonnal is rendelkezzen: Minimum 48 | Igen
A készülék legalább 3 módban legyen képes működni: Minimum adaptív, állandó, és összetett mód | Igen
A készülék mobilizálható legyen, ehhez rendelkezzen a működést biztosító akkumulátorral vagy elemmel | Igen
1 vészleállító gomb | Igen
A páciensadatok legyenek kinyerhetők számítógépre | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Ajánlati ár (ÁFA nélkül) HUF | 0

## 7. rész
Termék neve: Külső (pedálszöghelyzet érzékelő) jellel vezérelhető nem invazív 8 csatornás funkcionális elktromos izomstimulátor
Beszerzendő mennyiség: 3 db
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Külső (pedálszöghelyzet érzékelő) jellel vezérelhető nem invazív 8 csatornás funkcionális elktromos izomstimulátor
8 csatornás stimulátor | Igen
Csatornánként 0-130mA között állítható stimulációs áram | Igen
Csatornánként 0-900 us között állítható impulzus szélesség | Igen
Csatornánként 1-100 Hz között állítható ismétlődési frekvencia | Igen
Csatornánként legyen állítható a stimuláló impulzus polaritása (unipoláris/bipoláris) | Igen
Csatornánként pedálszöghelyzet függvényében előre programozható minden stimulációs paraméter azaz stimulációs mintázat | Igen
Elemes és akkumulátoros (tölthető elemes) üzemeltetésre legyen képes. | Igen
Előlapi kezelőszervekkel módosítható legyen az előre programozott mintázat kezdeti értékei. | Igen
Adatgyűjtési funkció, mely kiterjed a stimulációs paraméterekre és a pedál szöghelyzet változásra, legalább 100Hz-es mintavételi frekvenciával. | Igen
Izom reakcióidő (időbeni eltolás) programozhatósága és figyelembe vétele a stimuláció során. | Igen
A stimulációs paraméterek számítógépen legyenek előkészíthetők és átvihetők a stimulátorba. | Igen

## 8. rész
Termék neve: Robotikus központi idegrendszeri sérülteket és időseket segítő külső alsó végtagi vázrendszer
Beszerzendő mennyiség: 2 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Maximális felhasználói tömeg: 100 kg | Igen
Rendszer tömege 25 kg (55lbs) | Igen
Maximális járási sebesség: 2 km/h | Igen
Ízületi mozgás: | Igen
Csípő: legalább 34 fok extenziós szög; legalább 104 fok behajlási szög
Térd: legalább 110 fok behajlási szög; legalább 2 fok extenziós szög
Fő és kiegészítő akkumulátor | Igen
Li-ion (fő)/ Li-polimer (kiegészítő) | Igen
Elektromos feszültség: 25,9 V DC | Igen
Kapacitás: 10,4, Ah (2Ah segédakkumulátor) | Igen
Működési idő: legalább 3 óra folyamatos járás esetén | Igen
Töltési hőmérséklet: 0-45 C | Igen
Áramforrás: 220 V, vagy 110 V | Igen
Vezérlő
Váltakozó kétirányú | Igen
2,4 GHz ISM sávban | Igen
Kimeneti kábel hosszúság: 1,5-2 m-ig/1,83 m | Igen
FCC tanúsítvány (47 CFR 15) | Igen
Töltő specifikáció (fő, kiegészítő és vezérlő) | Igen
Bemeneti feszültség: 90-264 V AC 47-62 Hz-nél/ 100-240 V AC 50-60 Hz-nél | Igen
Max. kimeneti teljesítmény 2 csatorna esetén: 60W/ 8W | Igen
Hőmérsékleti tartomány | Igen
üzemeltetés: fő és kiegészítő akkumulátornál 25-40 ºC | Igen
Vezérlő: -40 – 70 ºC | Igen
Tároló: fő és kiegészítő: -25 – 85 ºC | Igen
Kimeneti konnektor 09-0571-00-08/R-108 | Igen
Kimenetei kábelhossz: 1,5-2 m | Igen
Tartozékok | Igen
Figyelmeztető jelzések (hallható és rezgések) | Igen
Csuklón hordható kábelnélküli vezérlő | Igen
Lépcsőzési funkció: felfelé és lefelé is, segítővel lehetséges járdáról fel és lelépés | Igen
Eszköz hossza legfeljebb 5 mm-es beosztásokkal beállítható | Igen
Eszköz szélessége legfeljebb 20 mm-es beosztásokkal beállítható (5 medence méret) | Igen
Szoftver | Igen
Előre meghatározott statisztikák | Igen
Használói statisztikák | Igen
Vezérlői mobilapplikáció | Igen

## 9. rész
Termék neve: Robotikus felső végtag mozgását monitorozását segítő, és felső végtagi műtétet után-követő rehabilitációs eszközkészlet
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Modul készlet | Igen
Absztrakt tárgyak: | Igen
- könnyű kis labda
- nehéz kis labda
- könnyű trambulin prizma
- nehéz trambulin prizma
- könnyű henger
- nehéz henger
- könnyű henger laterális irányú mozgáshoz
- nehéz henger laterális irányú mozgáshoz
- könnyű lemez
- nehéz lemez
Mindennapi tevékenységek: | Igen
- 4 db különböző méretű pénzérme
- 1 db befőttes üveg
- 4 különböző méretű gombbal ellátott gomboló tábla
- 1 db üres konzervdoboz
- 2 db kulcscsomó
- álkulcs
- vágókés
- kilincs
- üres mérőpohár
- üres kartondoboz
- zipzár (nyitható, csukható)
- átfordítható lap
- tesztelő cellás tábla
1 db mérő berendezés | Igen

## 11. rész
Termék neve: REHAROB robotos gyógytornáztató berendezés kéz moduljának fejlesztéséhez szükséges eszközök
Beszerzendő mennyiség: 2 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Spasztikus hemiparetikus emberi kéz hüvelykujjának a végpercen, mutató ujjának, nagyujjának, illetve gyűrűs ujjának a középső ujjpercen keresztüli, külön-külön mozgatására képes síkbeli robotujj, mely kimondottan a REHAROB rendszerhez fejlesztendő | Igen
Tengelyeinek száma legalább 3 | Igen
Tömege legfeljebb 1 kg | Igen
Kérjük megadni
Teherbírása legfeljebb 100 N | Igen
Kérjük megadni
Legnagyobb befoglaló mérete legfeljebb 230 mm | Igen
Kérjük megadni
Második legnagyobb befoglaló mérete legfeljebb 35 mm | Igen
Kérjük megadni
Legkisebb befoglaló mérete legfeljebb 25 mm | Igen
Kérjük megadni
Univerzális ujj ortézis mechanikai csatlakozó felület: illeszkedés a jelenlegi ujj ortézisekhez | Igen
Méret variálhatóság a REHAROB robotos gyógytornáztató berendezés követelményei szerint: legalább az 5%-ilis nő és a 95%-ilis férfi mérettartományban | Igen
Tápfeszültség legfeljebb 24V | Igen
Kérjük megadni
Pozíció, admittancia, és erő szabályozhatóság | Igen
Vezérlő szoftver ROS | Igen

## 12. rész
Termék neve: 256 csatornás videó-EEG felvevő és leletező eszköz szerverrel és 128 csatornás corticalis stimulátorral
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Egy 256 csatornás videó-EEG felvevő eszköz, mely 4 darab 64 csatornás erősítőt tartalmaz, melyek vezeték nélkül is kapcsolhatóak a felvevő számítógéphez. | Igen
Tárolás memóriakártyára is lehetséges. A videókamera távvezérelhető, nappali és éjszakai üzemmódra alkalmas.
Teljesen szinkron az EEG görbével a videójel képkocka szinten. | Igen
A 64 csatornás erősítőkön a mintavételi frekvencia legalább 2048 Hz csatornánként, a felbontás több, mint 21 bit, a bemenő impedancia több, mint 1000 Ohm. | Igen
Kérjük megadni
Szoftverkompatibilitás, mely a 128 csatornánál több csatorna esetén a „multichannel” adatrögzítést biztosítja. | Igen
A videó file-ok mpeg formátumban kerülnek rögzítésre. | Igen
Bemeneti csatlakozók: DIN 1.5 mm-esek. | Igen
Kérjük megadni
A videó kamera legalább SD minőségű. | Igen
Kérjük megadni
Egy leletező eszközt tartalmaz, mely alkalmas a 256 csatornás EEG megjelenítésére szinkron videóval. Az adatok későbbi, külső felhasználásra EDF formátumú fájlba exportálhatók. | Igen
Az archiválás, páciens visszakeresés, beépített adatbázis kezelő programmal lehetséges, mely kompatibilis a jelenleg használatban lévő komplett EEG rendszerünkkel és az eddig meglévő adatbázisunk kezelésére is alkalmas. Így a PTE KK Neurológiai Klinikán jelenleg megtalálható EEG-adatbázissal kompatibilis vizsgálatok készülnek, az előzőleg és az újonnan készült EEG vizsgálatok együtt megtekinthetőek. | Igen
A leletezés hálózatban egyidejűleg legalább 5 munkaállomáson végezhető. | Igen
A rendszer tartalmaz egy szervert bővíthető mobil rack-ekkel, melynek szerepe a hatalmas adatmennyiség zökkenőmentes kezelése. | Igen
A rendszer 2 darab 64 csatornás corticalis stimulatort tartalmaz, melynek segítségével a 64 csatornás fejegységekhez kapcsolva alkalmas 128 csatornán szoftveresen előre programozottan corticalis áraminger leadására és azonos elektródán EEG elvezetésére | Igen
A corticalis stimulatorok konstans áramú mono- vagy bifázisú áraminger leadására alkalmasak, 1 mA-15 mA intenzitással 0.1 mA lépésekben; 25-1000 us, 25 us lépésekben; 0.06-300 Hz közötti tartományban. | Igen
Kérjük megadni
A készülék szoftver és hardver követése, upgrade-ek, javítás és alkatrész biztosítás legalább 10 évig. | Igen
Kérjük megadni
A rendszer tartalmaz egy ún. KVM-et (keyboard, mouse, monitor), mely a betegágy mellett is lehetővé teszi a rohamminta online megtekintését, a stimulációk kivitelezését. | Igen
Szállítónak legalább egy hazai működő berendezés referenciáját is fel kell tudnia mutatni. | Igen
Kérjük megadni
1 db megfelelő minőségű számítógép a megfelelő háttértároló kapacitással – legalább 8 Tb | Igen
Kérjük megadni
2 db nagyobb, mint 90 cm átmérőjű monitor | Igen
Kérjük megadni

## 13.rész
Termék neve: Tricikli funkcionális elektromos ingerléssel
Beszerzendő mennyiség: 1 db
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Tricikli, ami kézzel és lábbal is meghajtható | Igen
8 sebességi fokozat | Igen
Tárcsafék | Igen
Hátsó lapátfék, ami kézi vezérlésű | Igen
Parkoló fék | Igen
Láb támaszok | Igen
Funkcionális elektromos ingerlése a comb- és farizmoknak | Igen
1 db Futó nadrág 65% Polyester, 35% Cotton | Igen
4x12 db öntapadó elektróda | Igen
FES doboz | Igen
2 db akkumulátor | Igen
Töltőkészülék, 2-4 óra töltési idő | Igen
Vezetékcsomag FES ingerlő kábelek 35-48 cm és 4 kiegészítő kábel (58cm) | Igen
Egyénre szabható edzés időzítés | Igen
Ülés kiegészítés | Igen
Ülés párna viszkoelasztikus memórihabbal és platilon huzattal | Igen
Kerékpározó szoftver, mellyel az ingerlési mintázatok illeszthetőek | Igen
Garmin nyomásmérő/nyomásérzékelő pedálok párnázással és gyors kioldással | Igen
16" otthoni tréner fékezőegységgel | Igen

## 14.rész
Termék neve: Stimuláló berendezés alsó gerincvelői mozgató idegsejtek stimulálására
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Nem invazív, bőrfelületen keresztüli ingerlését teszi lehetővé az alsó gerincvelői motoros idegsejt halmazoknak. | Igen
A szpasztikusság modulálására és kiértékelésére, monitorozására alkalmas. | Igen
Teszt reflexek keltésére alkalmas stimuláció | Igen
Kompakt 2 csatornás elektromod ingerlő készülék. | Igen
Alacsony frekvenciájú, közepes frekvenciájú és interferencia áram terápiák | Igen
Funkcióbillentyűkkel legyenek választhatók különböző áramformák | Igen
A kimenetek áramerőssége 128 mA-ig változtatható minden csatorna esetén. | Igen
Impluzus galvanizálás (IG30, IG50, IG100, IG150) | Igen
Frekvencia modulált áramerősség | Igen
UR ultraingeráram | Igen
Diadinamikus áramformák (DF, CP, LP, MF) | Igen
TENS (HFT, LFT, BurstTENS, Mod-TENS) | Igen
HV nagyfeszültségű pulzáló áram (HV250, HV100, HV50, HV12) | Igen
Exponenciális áram (E100, E200, E300, E500) | Igen
Hullám áram (aS, aSL) | Igen
középfrekvenciás áram (AMF, aSMF, MF10, MF100) | Igen
IF interferencia áram | Igen
4 programozható áram típus – könnyen programozható és menthető egyedi beállítások. Minden áram forma legyen működtethető bifázisos módban. | Igen
Tapadó, felületi elektródák | Igen
4 db 3,2cm átmérőjű,
4db 5x5 cm és 4db 7,5x14 cm nagyságú.
2db kábel (200 cm) | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Két-csatornás elektromos stimulátor speciálisan a beidegzés néküli, petyhüdt, bénült izmok aktíválására
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Denervált izmok nem invazív ingerlését és aktiválását lehetővé teszi. | Igen
Programozható áramerősség: legalább +/- 300mA tartományban. | Igen
Programozható impulzus szélesség (10ms-200ms tartományban) | Igen
Négyszög és trapéz alakú impulzus hullámforma. | Igen
Minden hullámforma legyen elérhető bifázisos módban. | Igen
Az ingerlés alkalmazható legyen 1-59 perces időtartományban. | Igen
Elasztikus öv/szíj 110x17cm (1 db) és 70x17cm (4db) | Igen
4db Gumi elektróda (12 x 15.5 cm) | Igen
4 db Biztonsági elektróda ( 16cm x 12,8 cm). | Igen
2 db kábel (200 cm) | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Ajánlati ár (ÁFA nélkül) HUF | 0