## Maximalizált ár
Részajánlat száma | Megnevezés | Becsült 2 éves mennyiség |  | 1 műtét maximalizált nettó ára (Ft)
1 | Clavicula töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 60 | beavatkozás | 73000 | beavatkozás
2 | Elasztikus titán szeg | 40 | beavatkozás | 19160 | beavatkozás
3 | Humerus proximalis vég töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 160 | beavatkozás | 114000 | beavatkozás
4 | Diaphysis lemezek felkarra és alkarra | 60 | beavatkozás | 72000 | beavatkozás
5/1 | Felkarcsont töréseinek kezelésére alkalmas velőűrszegek | 140 | beavatkozás | 70000 | beavatkozás
5/2 |  | 20 | beavatkozás | 84000 | beavatkozás
6 | Humerus distalis vég töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 40 | beavatkozás | 95000 | beavatkozás
7/1 | Diaphysis lemezek felkarra és alkarra - DC lemezek | 20 | beavatkozás | 42000 | beavatkozás
7/2 |  | 20 | beavatkozás | 50400 | beavatkozás
8 | Distalis radius törés rögzítésére szolgáló lemezek | 280 | beavatkozás | 84000 | beavatkozás
9 | Könyök régió ízületbe hatoló töréseinek rögzítéséra szolgáló lemezek | 120 | beavatkozás | 154000 | beavatkozás
10 | Csukló ízületbe hatoló romos töréseinek stabilizációja | 140 | beavatkozás | 120000 | beavatkozás
11/1 | Kanülált combnyakcsavarozás | 80 | beavatkozás | 30000 | beavatkozás
11/2 |  | 20 | beavatkozás | 17600 | beavatkozás
12 | DCS-DHS toldalék | 50 | beavatkozás | 193000 | beavatkozás
13 | Medence törések speciális töréseinek lemezelése | 100 | beavatkozás | 140000 | beavatkozás
14/1 | Instabil medence, acetabulum és egyéb töréseknél is alkalmazható kanülált csavarok | 100 | beavatkozás | 65000 | beavatkozás
14/2 |  | 100 | beavatkozás | 65000 | beavatkozás
15 | Medencetörések hátsó rögzítéséhez csavarok | 50 | beavatkozás | 30000 | beavatkozás
16/1 | Tomportáji törések ellátására velőűrszeg | 360 | beavatkozás | 50800 | beavatkozás
16/2 |  | 40 | beavatkozás | 65800 | beavatkozás
17 | Tomportáji törések ellátására velőűrszeg helikális pengével | 100 | beavatkozás | 105000 | beavatkozás
18/1 | Femur felfúrás nélküli és felfúrásos szegezéséhez, velőűrszegek | 30 | beavatkozás | 34000 | beavatkozás
18/2 |  | 20 | beavatkozás | 40800 | beavatkozás
19/1 | Femur velőűrszegezés | 30 | beavatkozás | 38000 | beavatkozás
19/2 |  | 20 | beavatkozás | 45600 | beavatkozás
20 | Femur diaphysis lemez periprotetikus törések ellátására | 60 | beavatkozás | 192000 | beavatkozás
21/1 | Combcsont szár-és periprotetikus törések kezelésére használható preformált lemezek | 30 | beavatkozás | 185000 | beavatkozás
21/2 |  | 30 | beavatkozás | 36780 | beavatkozás
22 | Femur distalis törések retrográd szegezéséhez, velőűrszegek Retrograd femur szeg | 60 | beavatkozás | 45000 | beavatkozás
23 | Distalis femur törések ellátására szolgáló lemezek | 40 | beavatkozás | 129500 | beavatkozás
24 | Tibia térdizület közeli töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 100 | beavatkozás | 103500 | beavatkozás
25 | Térdizület közeli törések rögzítésére szolgáló lemezek | 60 | beavatkozás | 155000 | beavatkozás
26/1 | Tibia velőűrszegezés-1 | 30 | beavatkozás | 40000 | beavatkozás
26/2 |  | 10 | beavatkozás | 52000 | beavatkozás
27/1 | Tibia velőűrszegezés-2 | 30 | beavatkozás | 52000 | beavatkozás
27/2 |  | 20 | beavatkozás | 62400 | beavatkozás
28 | Tibia distalis vég töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 50 | beavatkozás | 145000 | beavatkozás
29 | Ujjak, a kéz és láb töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 200 | beavatkozás | 48500 | beavatkozás
30 | Kézfej és ujjpercek csontjainak ízületbe hatoló töréseinek kezelése | 120 | beavatkozás | 78000 | beavatkozás
31 | Kéz és lábsebészetben alkalmazható változó mentemelkedésű kanülált csavarok | 100 | beavatkozás | 28000 | beavatkozás
32 | Gyenge csontállományú humerus proximalis vég különösen összetett töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 40 | beavatkozás | 177810 | beavatkozás
33 | Gyenge csontállományú proximalis tibia nehezen gyógyuló, különösen összetett töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 40 | beavatkozás | 180080 | beavatkozás
34 | Gyenge csontállományú distalis femur nehezen gyógyuló, különösen összetett töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 40 | beavatkozás | 180080 | beavatkozás
35 | Gyenge csontállományú femur nehezen gyógyuló, különösen összetett periprotetikus töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 20 | beavatkozás | 208590 | beavatkozás
36/1 | Külső fixateurök | 6 | beavatkozás | 114000 | beavatkozás
36/2 |  | 8 |  | 223000
36/3 |  | 6 |  | 274000
36/4 |  | 6 |  | 160000
36/5 |  | 8 |  | 315000
36/6 |  | 6 |  | 358000
37 | Hagyományos lemezek (Karmos lemez rozsdamentes acél alapanyagból) | 100 | beavatkozás | 8600 | beavatkozás
38 | Hagyományos csavarok (Kortikális csavarok rozsdamentes acél alapanyagból) | 800 | beavatkozás | 2500 | beavatkozás
39 | Kirschner-drót | 5380 | darab | 1200 | darab
40 | Cerlcage-drót | 200 | méter | 8300 | méter
41 | Kábel rögzítés | 80 | beavatkozás | 73000 | beavatkozás
42 | Keresztszalag rögzítésére szolgáló titán lemez és végtelenített loop | 40 | beavatkozás | 39000 | beavatkozás
43 | Szintetikus csontpótló | 40 | beavatkozás | 71000 | beavatkozás
44 | Váll-stabilizáló implantátum | 200 | beavatkozás | 36610 | beavatkozás
45 | Behúzófonallal és feszíthető hurokkal ellátott szalagrögzítő | 40 | beavatkozás | 64000 | beavatkozás
46 | Kirschner drótok menetes véggel | 240 | darab | 2200 | darab
47 | Tomportáji törések ellátására egycsavaros velőűrszeg (acél rövid szeg) | 50 | beavatkozás | 45500 | beavatkozás
48 | Szalagkapocs | 100 | beavatkozás | 15000 | beavatkozás

## Kereskedelmi ajánlat
Részajánlat száma |  | Megnevezés | Becsült 2 éves mennyiség (D oszlop) |  | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Nettó egységár (1 műtéthez szükséges termékek össz. nettó ára) (HUF) (G oszlop) |  | Áfa (%) | Összesen nettó (Ft) (24 havi mennyiség × nettó egységár) (D oszlop x G oszlop) | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (Felolvasólapon feltüntetendő)
1 |  | Clavicula töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 60 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
2 |  | Elasztikus titán szeg | 40 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
3 |  | Humerus proximalis vég töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 160 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
4 |  | Diaphysis lemezek felkarra és alkarra | 60 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
5 | 5/1 | Felkarcsont töréseinek kezelésére alkalmas velőűrszegek | 140 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
| 5/2 |  | 20 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
6 |  | Humerus distalis vég töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 40 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
7 | 7/1 | Diaphysis lemezek felkarra és alkarra - DC lemezek | 20 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
| 7/2 |  | 20 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
8 |  | Distalis radius törés rögzítésére szolgáló lemezek | 280 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
9 |  | Könyök régió ízületbe hatoló töréseinek rögzítéséra szolgáló lemezek | 120 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
10 |  | Csukló ízületbe hatoló romos töréseinek stabilizációja | 140 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
11 | 11/1 | Kanülált combnyakcsavarozás | 80 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
| 11/2 |  | 20 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
12 |  | DCS-DHS toldalék | 50 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
13 |  | Medence törések speciális töréseinek lemezelése | 100 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
14 | 14/1 | Instabil medence, acetabulum és egyéb töréseknél is alkalmazható kanülált csavarok | 100 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
| 14/2 |  | 100 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
15 |  | Medencetörések hátsó rögzítéséhez csavarok | 50 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
16 | 16/1 | Tomportáji törések ellátására velőűrszeg | 360 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
| 16/2 |  | 40 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
17 |  | Tomportáji törések ellátására velőűrszeg helikális pengével | 100 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
18 | 18/1 | Femur felfúrás nélküli és felfúrásos szegezéséhez, velőűrszegek | 30 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
| 18/2 |  | 20 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
19 | 19/1 | Femur velőűrszegezés | 30 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
| 19/2 |  | 20 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
20 |  | Femur diaphysis lemez periprotetikus törések ellátására | 60 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
21 | 21/1 | Combcsont szár-és periprotetikus törések kezelésére használható preformált lemezek | 30 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
| 21/2 |  | 30 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
22 |  | Femur distalis törések retrográd szegezéséhez, velőűrszegek Retrograd femur szeg | 60 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
23 |  | Distalis femur törések ellátására szolgáló lemezek | 40 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
24 |  | Tibia térdizület közeli töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 100 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
25 |  | Térdizület közeli törések rögzítésére szolgáló lemezek | 60 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
26 | 26/1 | Tibia velőűrszegezés-1 | 30 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
| 26/2 |  | 10 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
27 | 27/1 | Tibia velőűrszegezés-2 | 30 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
| 27/2 |  | 20 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
28 |  | Tibia distalis vég töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 50 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
29 |  | Ujjak, a kéz és láb töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 200 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
30 |  | Kézfej és ujjpercek csontjainak ízületbe hatoló töréseinek kezelése | 120 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
31 |  | Kéz és lábsebészetben alkalmazható változó mentemelkedésű kanülált csavarok | 100 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
32 |  | Gyenge csontállományú humerus proximalis vég különösen összetett töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 40 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
33 |  | Gyenge csontállományú proximalis tibia nehezen gyógyuló, különösen összetett töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 40 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
34 |  | Gyenge csontállományú distalis femur nehezen gyógyuló, különösen összetett töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 40 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
35 |  | Gyenge csontállományú femur nehezen gyógyuló, különösen összetett periprotetikus töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | 20 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
36 | 36/1 | Külső fixateurök | 6 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
| 36/2 |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0
| 36/3 |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0
| 36/4 |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0
| 36/5 |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0
| 36/6 |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0
37 |  | Hagyományos lemezek: Mini lemez (egyenes, L, T) rozsdamentes acél alapanyagból | 14 | darab |  |  | darab |  | 0 | 0
|  | Hagyományos lemezek: Kis önkompressziós lemez rozsdamentes acél alapanyagból | 14 | darab |  |  | darab |  | 0
|  | Hagyományos lemezek: Rekonstrukciós lemez rozsdamentes acél alapanyagból | 12 | darab |  |  | darab |  | 0
|  | Hagyományos lemezek: Harmadcső lemez rozsdamentes acél alapanyagból | 12 | darab |  |  | darab |  | 0
|  | Hagyományos lemezek: Karmos lemez rozsdamentes acél alapanyagból | 12 | darab |  |  | darab |  | 0
|  | Hagyományos lemezek: Keskeny önkompressziós lemez rozsdamentes acél alapanyagból | 12 | darab |  |  | darab |  | 0
|  | Hagyományos lemezek: Széles önkompressziós lemez rozsdamentes acél alapanyagból | 12 | darab |  |  | darab |  | 0
|  | Hagyományos lemezek: Támasztó lemez (T, L) rozsdamentes acél alapanyagból | 12 | darab |  |  | darab |  | 0
38 |  | Hagyományos csavarok: Kortikális csavarok rozsdamentes acél alapanyagból | 160 | darab |  |  | darab |  | 0 | 0
|  | Hagyományos csavarok: Spongiosa csavarok rozsdamentes acél alapanyagból | 160 | darab |  |  | darab |  | 0
|  | Hagyományos csavarok: Malleolar csavar rozsdamentes acél alapanyagból | 160 | darab |  |  | darab |  | 0
|  | Hagyományos csavarok: Kortikális csavarok titán alapanyagból | 160 | darab |  |  | darab |  | 0
|  | Hagyományos csavarok: Alátétek rozsdamentes acél alapanyagból | 160 | darab |  |  | darab |  | 0
39 |  | Kirschner-drót | 5380 | darab |  |  | darab |  | 0 | 0
40 |  | Cerlcage-drót | 200 | méter |  |  | méter |  | 0 | 0
41 |  | Kábel rögzítés | 80 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
42 |  | Keresztszalag rögzítésére szolgáló titán lemez és végtelenített loop | 40 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
43 |  | Szintetikus csontpótló | 40 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
44 |  | Váll-stabilizáló implantátum | 200 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
45 |  | Behúzófonallal és feszíthető hurokkal ellátott szalagrögzítő | 40 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
46 |  | Kirschner drótok menetes véggel | 240 | darab |  |  | darab |  | 0 | 0
47 |  | Tomportáji törések ellátására egycsavaros velőűrszeg (acél rövid szeg) | 50 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0
48 |  | Szalagkapocs | 100 | beavatkozás |  |  | beavatkozás |  | 0 | 0

## Minimum követelmények
Részajánlat száma | Megnevezés | Minimum követelmények | Becsült 2 éves mennyiség |  | Műtét elvégzéséhez szükséges kézieszközöket tartalmazó tálca/beültető szett kihelyezése | Megajánlott termék kiszerelése | Konszignáció / Utazó szett / Egyedi megrendelés | Konszignációs mennyiség | Konszignációs raktár helye
1 | Clavicula töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | Clavicula lemezek 4 féle kialakításban normál, kampós, fejes, és mediális kivitelben 3 mm vastagságban, titán alapanyagból. Anatómiailag előhajlított lemezek. A lemezek poliaxiális szögstabil rögzítést tesznek lehetővé, +/-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal rendelkeznek. Az AC ficam rögzítésére szolgáló kampós lemezek 3 féle kampóhossz mérettel legyenek elérhetőek. A 30 fokos kúpszögön belül tetszőleges irányban, fokozatmentesen bevezethető, szögstabil rögzülést biztosító csavarral rendelkeznek. A lemezek tegyék lehetővé, hogy esetleges téves iránymeghatározás esetén az irány korrigálható legyen a csavar helyes irányba történő ismételt behajtásával. A lemezek kialakítása legyen „szövetbarát”, az élek lekerekítése, a fej elvékonyítása miatt kevésbé sértsék a lágyrészeket. Minimal invazívan legyenek beültethetőek. Legyen lehetőség K-drótokkal történő előzetes rögzítésre. A csavarok 2.7 mm-es (8 - 30 mm hosszúságban) és 3.5 mm-es poliaxiális szögstabil (12 -30 mm hosszúságban) és 3.5 mm-es kortikális csavarok (12 - 30 mm hosszúságban). A csavarok vége legyen önvágó, tompított, hogy ne sértse a lágyrészeket. A csavarok behajtása nyomaték-csavarhúzóval történjen. A műszerkészlet legyen alkalmas a neutrális csavarirány meghatározására és a 30 fokon belüli tetszőleges szögű csavar bevezetésre is, melynek pontos meghatározásához célzó biztosított. A csavarok hosszméréséhez skálázott fúró legyen elérhető. | 60 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
2 | Elasztikus titán szeg | Az elasztikus titán szeg alapelve a metaphysisbe vezetett két elasztikus szeg szimmetrikus kifeszítettségén nyugszik, amely minimál invazív beavatkozást követően széleskörű (felkar, alkar, combcsont, lábszár, kulcscsont) alkalmazást tesz lehetővé, a műtéttechnika gyors és egyszerű. A szegek a csontban három ponton támaszkodjanak fel és ennek köszönhetően négy biomechanikai elvárásnak tegyenek eleget: hajlékonyság, axiális stabilitás, keresztirányú és rotációs stabilitás. A velőűrszegezés a gyermekkori dia- és metaphysis törések primer kezelésére, illetve felnőtteknél felkar- és alkarszegzésre, valamint claviculatörések ellátására adjon módot. Legyen lehetőség minimál invazív behelyezésre, amely nem károsítja a csonthártyát és a növekedési porcot, legyen mozgás stabil, és biztosítson korai terhelést. Teljes méretsorban legyen elérhető (1.5 - 4 mm átmérőjű, 440 mm hosszú), amely színkódolással legyen megkülönböztethető. Legyen elérhető a szeg végére felhelyezhető záró sapka, amely axiális stabilitást ad, illetve védjen a kicsúszás ellen, valamint védje a lágyrészeket, illetve tegye lehetővé a szeg könnyed és egyszerű eltávolítását. | 40 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
3 | Humerus proximalis vég töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | Anatómiailag előhajlított lemezek, titán alapanyagból, melynek a fejrésze elvékonyodik. A száron legalább 3 furat található, de extra esetekre elérhető legyen hosszú lemezes változat is. A lemez fej részén 9 furat van. A lemez poliaxiális szögstabil rögzítést tesz lehetővé, +/-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal rendelkezik. A 30 fokos kúpszögön belül tetszőleges irányban, fokozatmentesen bevezethető, szögstabil rögzülést biztosító csavarral rendelkezik. A lemez tegye lehetővé, hogy esetleges téves iránymeghatározás esetén az irány korrigálható legyen a csavar helyes irányba történő ismételt behajtásával. A lemez kialakítása legyen „szövetbarát”, az élek lekerekítése, a fej elvékonyítása miatt kevésbé sértse a lágyrészeket. Minimal invazívan legyen beültethető. Legyen számos lehetőség K-drótokkal történő előzetes rögzítésre. A 3.5 mm-es poliaxiális szögstabil csavarok széles méretválasztékban, legalább 60 mm hosszúságig legyenek elérhetőek, míg a 3.5 mm-es kortikális csavarok 12 - 60 mm hosszúságban. A csavarok behajtása nyomaték-csavarhúzóval történjen. A csavarok vége legyen önvágó, tompított, hogy ne sértse a lágyrészeket. A műszerkészlet tegye lehetővé a lemez normál szögstabil használatát is, a fejrészre felhelyezhető, az optimális csavarirányt meghatározó célzófeltéttel. A csavarok hosszméréséhez skálázott fúró legyen elérhető. | 160 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
4 | Diaphysis lemezek felkarra és alkarra | A lemezek poliaxiális szögstabil rögzítést tegyenek lehetővé +/- 15° szögtartományon belül A lemezek poliaxiális szögstabil rögzítést tegyenek lehetővé, +/-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal rendelkezzenek. A 30 fokos kúpszögön belül tetszőleges irányban, fokozatmentesen bevezethető, szögstabil rögzülést biztosító csavarral rendelkeznek. A lemezek tegyék lehetővé, hogy esetleges téves iránymeghatározás esetén az irány korrigálható legyen a csavar helyes irányba történő ismételt behajtásával. A lemezek kialakítása legyen „szövetbarát”, az élek lekerekítése miatt kevésbé sértsék a lágyrészeket. A lemez 3.5 mm-es titán szögstabil (csavarhossz 10 - 50 mm) és kortikális csavarokkal (csavarhossz 10 - 50 mm) legyen elérhető. Furatszám a lemezen 5 - 20-ig. Legyen elérhető a minimál invazív beültetéshez karbon célzókar. | 60 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
5/1 | Felkarcsont töréseinek kezelésére alkalmas velőűrszegek - acél | A felkarcsont töréseinek kezelésére alkalmas velőűr szegek. A kanülált humerus velőűrszegek 6.5-7-8 mm átmérőkben, 180-300 mm hosszméretben 15 mm-es méretemelkedéssel álljanak rendelkezésre acél változatban. Legyen elérhető a szegrendszerben 140 mm és 160 mm rövid szeg, a proximális törések ellátására. A szegek proximális vége legyen megvastagított, a hosszú szegek enyhe hajlítottsága könnyebb bevezetést tegyen lehetővé. Proximálisan rendelkezzen a szeg legalább 4 reteszelő furattal, legalább 3 síkban; distalisan frontális síkban 2, sagitális síkban 1 reteszelő furattal rendelkezzen. A reteszcsavarok kicsúszás ellen biztosítva legyenek a szegben, így biztosítva a nagyobb stabilitást a porotikus csontban. A célzást segítse a gombnyomással forgatható proximális célzókar, mely segítségével szerelés mentesen célozhatóak a proximális reteszelő furatok. A szegek distalis kialakítása és a műszerkészlet tegye lehetővé a műtőszemélyzet röntgensugár-terhelésének csökkentését a szegbe helyezhető kézi célzó használatával. A többféle szeg egyetlen beültető készlettel használható legyen. A 3,8 mm átmérőjű reteszcsavarok 20 -80 mm-ig legyenek elérhetőek. | 140 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
5/2 | Felkarcsont töréseinek kezelésére alkalmas velőűrszegek - titán | A felkarcsont töréseinek kezelésére alkalmas velőűr szegek. A kanülált humerus velőűrszegek 6.5-7-8 mm átmérőkben, 180-300 mm hosszméretben 15 mm-es méretemelkedéssel álljanak rendelkezésre titán változatban. | 20 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
6 | Humerus distalis vég töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | A distal humerus lemezek 5 féle kialakításban (mely magába foglalja az olecranon törés ellátására alkalmas lemezt is), 3 mm vastagságban, titán alapanyagból legyenek elérhetőek. Az anatómiailag előhajlított lemezek az egyenes mediális kivételével oldal specifikusak, jobbos-balos kivitelben. A száron legalább 3-11 furattal és 7H fölött a modellálhatóságot elősegítő hajlítás könnyítő hornyokkal rendelkezzen. A lemezek poliaxiális szögstabil rögzítést tegyenek lehetővé, +/-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal rendelkezzenek. A 30 fokos kúpszögön belül tetszőleges irányban, fokozatmentesen bevezethető, szögstabil rögzülést biztosító csavarral rendelkeznek. A lemezek tegyék lehetővé, hogy esetleges téves iránymeghatározás esetén az irány korrigálható legyen a csavar helyes irányba történő ismételt behajtásával. A lemezek kialakítása legyen „szövetbarát”, az élek lekerekítése, a fej elvékonyítása miatt kevésbé sértsék a lágyrészeket. Minimal invazívan legyenek beültethetőek. Legyen lehetőség K-drótokkal történő előzetes rögzítésre. A csavarok 2.7 mm-es (10 - 60 mm 10 hosszúságban) és 3.5 mm-es poliaxiális szögstabil (12 - 60 mm hosszúságban) és 3.5 mm-es kortikális csavarok (10 - 60 mm hosszúságban). A csavarok vége legyen önvágó, tompított, hogy ne sértse a lágyrészeket. A csavarok behajtása nyomaték-csavarhúzóval történjen. A műszerkészlet legyen alkalmas a neutrális csavarirány meghatározására és a 30 fokon belüli tetszőleges szögű csavar bevezetésre is. A csavarok hosszméréséhez skálázott fúró legyen elérhető. | 40 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
7/1 | Diaphysis lemezek felkarra és alkarra - DC lemezek | Formája és mérete alapján DCP és LCDCP. 4-12 furattal rendelkező acél változatban rendelkezésre álló lemez, mely 3.5 ill. 4 mm-es átmérőjű csavarokkal rögzíthető. A különálló fragmentumok rögzítéséhez csavaralátét is szükséges. | 20 | beavatkozás | Nem kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
7/2 |  | Formája és mérete alapján DCP és LCDCP. 4-12 furattal rendelkező titán változatban rendelkezésre álló lemez, mely 3.5 ill. 4 mm-es átmérőjű csavarokkal rögzíthető. A különálló fragmentumok rögzítéséhez csavaralátét is szükséges. | 20 | beavatkozás | Nem kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
8 | Distalis radius törés rögzítésére szolgáló lemezek | Anatómiailag előhajlított jobbos, balos lemezek, titán alapanyagból. A lemez fejen két sorban összesen 5- 7-9 furat, a száron 3- 5 furat legyen. Speciális esetekre álljon rendelkezésre legalább 8 furatos lemez is. A lemez poliaxiális szögstabil rögzítést tesz lehetővé, +/-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal rendelkezik. A 30 fokos kúpszögön belül tetszőleges irányban, fokozatmentesen bevezethető, szögstabil rögzülést biztosító csavarral rendelkezik. A lemez tegye lehetővé, hogy esetleges téves iránymeghatározás esetén az irány korrigálható legyen a csavar helyes irányba történő ismételt behajtásával. A lemez kialakítása legyen „szövetbarát”, az élek lekerekítése, a fej elvékonyítása miatt kevésbé sértse a lágyrészeket. Legyen könnyítés a szár-fej találkozásnál a lemez stabilitásának és a szövetek kímélésének érdekében. Legyen lehetőség K-drótokkal történő előzetes rögzítésre. 2.7 mm-es kortikális (8 - 30 mm hosszúságban) és poliaxiális szögstabil titán csavarokkal (8 - 30 mm hosszúságban) legyen rögzíthető. A csavarok behajtása nyomaték-csavarhúzóval történjen. A csavarok vége legyen önvágó, tompított, hogy ne sértse a lágyrészeket. A műszerkészlet legyen alkalmas a neutrális csavarirány meghatározására és a 30 fokon belüli tetszőleges szögű csavar bevezetésre is, ehhez célzót tartalmazzon. A csavarok hosszméréséhez skálázott fúró legyen elérhető. | 280 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
9 | Könyök régió ízületbe hatoló töréseinek rögzítéséra szolgáló lemezek | A felkar distális végén lévő romos, ízületbe hatoló töréseinek kezelésére anatómiailag előre formázott jobbos, balos kivitelű titán, szög stabil furattal bíró a fej-, kombi furattal bíró a szár részen támasztó mediális és dorsalis lemez(ek). A lemezek végei, el kell, hogy vékonyodjon, hogy minimalizálja a lágyrészek irritációját. Ez a lemezes technika tökéletes rögzítési opciót biztosítson az ízületbe hatoló romos, darabos törések kezelésére. A lemez a rovátkáiknál, bemetszéseknél még plusz legalább 4 °-os hajlítási lehetőséget kell, hogy biztosítson a még jobb modellálás végett A 3.5 mm-es formátumban 3-5-7-9 és 14 kombi furattal, a lemez a humerus száron lévő rögzítéséhez önmetsző 3.5 mm-es kortikális és önmetsző 3.5 mm-es szögstabil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel legyenek elérhetőek. A 3.5 mm-es formátum fej (distális) részében, ahol a dorsalis oldali megtámasztás is szükséges egy „fül” segítségével 2.4/2.7 mm-es önmetsző szögstabil reteszcsavarok teljes szortimentben legyenek elérhetők. Az alkar proximális végén lévő romos, ízületbe hatoló töréseinek kezelésére Anatómiailag előrehajlított, az ízületekhez közel lapított, ún. alacsony profilú lemez, mely az ulna proximális vég szögstabil rögzítését teszi lehetővé szögstabil csavarok behelyezésével, illetve lehetőséget ad kortikális csavarok behelyezésére is. Az ulna lemez proximális részen található csavarok egymáshoz viszonyított helyzete lehetővé teszi, hogy a súlyos romzónával járó ízületbe hatoló törések után is megfelelő rögzítést biztosítson a rendszer. Ezen furatok pontos célzását egy ún. célzó blokk segítse. Fej részén menetes kerek furatok találhatóak, száron ovális kombi furatok – 2-től 4-6-8-10- 12 kombi furatig. Ezenkívül a fejrészen Kirschner drót befogadására alkalmas kerek furatok is találhatóak segítve a temporer rögzítést. Az ulna lemez a száron három helyen is kikönnyített, mely az operáció közbeni pontos anatómiai modellálást segíti elő. Az ulna lemez distalis részén speciálisan elvékonyított, mely a submuscularis behelyezést biztosítja. ún. kombi lyukakkal rendelkezik, ezáltal 3.5 mm-es szög stabil és 3.5 mm-es hagyományos kortikális csavarok is alkalmazhatók. Az ulna lemez fixációjához önvágó 3.5 mm-es kortikális és önvágó 3.5 mm-es szög stabil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel álljanak rendelkezésre. A beültető készlet tartalmazzon a lemez fej-és szár részébe a szögstabil csavar behelyezéséhez, az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzókat. A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 0.8 Nm-es nyomatékszabályzós stardrive (csillag) fejjel bíró csavarhúzót a 2.4/2.7 mm-es önmetsző szögstabil csavarokhoz egy 1,5 Nm-es nyomatékszabályzós stardrive (csillag) fejjel bíró csavarhúzót, 3.5 mm-es önmetsző szögstabil csavarokhoz, amelyek megakadályozzák a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítják az egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. A beültető készlet tartalmazzon egy speciális célzó blokkot a humerus lemezek fejrészen lévő 2.4/2.7 mm-es önmetsző szögstabil csavarok furatainak célzására, ami segít a pontos célzásban és a csavarszár –szög meghatározásában. A humerus lemezes beültető készlet tartalmazzon egy a condylusokat ideiglenes összetartó speciális komprimáló eszközt. Kupos menetkapcsolat legyen a szög stabil csavar feje és a lemez szög stabil lyuka között. A rendszerek tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titán anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Az implantátumok (lemezek, csavarok) anyaga titán ötvözet, nem steril változatban teljes szortimentben, a lemezek jobbos, balos változatban és teljes szortimentben elérhetők legyenek. | 120 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
10 | Csukló ízületbe hatoló romos töréseinek stabilizációja | Anatómiailag előrehajlított legyen, fragment specifikus töréskezelést és az ízületbe hatoló romos törés kezelést biztosító variábilis szögállású, szög stabil rendszer legyen. Az ízülethez közel lapított, ún. alacsony profilú lemez legyen, mely a radius distalis vég szögstabil rögzítését tegye lehetővé, poliaxiális kiképzésű önvágó 2.4 mm-es szögstabil csavarokkal, és igény esetén a 2.4 mm-es hagyományos önvágó kortikális csavarokkal, melyek teljes szortimentben legyenek elérhetők. A poliaxialiális csavarok 15° mozgást engedményezzenek minden irányban. A poliaxiális szögstabil csavarok négy oldalon feküdjenek fel a lemez a variábilis lyukán, ezáltal megkönnyítik és lehetővé teszik a csavarok többszöri ki-és behelyezését valamint megtartják a max. 15°-os csavarbehelyezéskor a szögstabil állapotot. Anyaga titán jobbos, balos kivitelben, a fejrészen 6-7 variábilis lyukkal, a szárrészen 2-3-4-5 kombi lyukkal legyen elérhető. A beültető készlet tartalmazzon egy univerzális fúróvezetőt, amely lehetővé tegye a variábilis és a fix szögletű csavarok előfúrását, segítsen a pontos célzásban és a csavarszár-szög (irányonkénti max.15°) meghatározásában valamint legyen alkalmas a csonton lévő lemez pozícionálásában, elemelésében. Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabil csavar feje és a lemez szögstabil lyuka között. A beültető készlet tartalmazzon még a szög stabil csavarok becsavarásához egy 0.8Nm-es nyomatékszabályzós stardrive (csillag) fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szög stabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szög stabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fém el távolítását. A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titán anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0 mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Az implantátumok (lemezek, csavarok) anyaga titán ötvözet, steril változatban teljes szortimentben, a lemezek jobbos, balos változatban és teljes szortimentben elérhetők legyenek. | 140 | beavatkozás | Kötelező | Steril csomagolásban | Konszignáció |  | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
11/1 | Kanülált combnyakcsavarozás | A titán csavar legyen 9.5 mm átmérőjű, canüllált, 75-150 mm hosszúságú, a vezetődrótja legyen 3.2 mm-es, a menethossza 25 mm-es, a menetárokban legyenek váladékelvezető furatok, rendelkezzen előremenő és visszafelé menő önvágó horonnyal a behajtás és kivétel megkönnyítésére és a csavarszáron legyen hosszanti horony a váladék elvezetésére. Lehessen DCD toldalékot felhelyezni. amely 3 és 5 furattal rendelkezzen 120-145 fokosan és kompressziós csavarral rögzüljön amelyek 15 és 28 mm –el rendelkezzenek. A műszertálca párhuzamvezetője adjon lehetőséget, a legalább kétféle behelyezési pozícióra. | 80 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
11/2 |  | Az acél csavar legyen 9.5 mm átmérőjű, canüllált, 75-150 mm hosszúságú, a vezetődrótja legyen 3.2 mm-es, a menethossza 25 mm-es, a menetárokban legyenek váladékelvezető furatok, rendelkezzen előremenő és visszafelé menő önvágó horonnyal a behajtás és kivétel megkönnyítésére és a csavarszáron legyen hosszanti horony a váladék elvezetésére. Lehessen DCD toldalékot felhelyezni. amely 3 és 5 furattal rendelkezzen 120-145 fokosan és kompressziós csavarral rögzüljön amelyek 15 és 28 mm –el rendelkezzenek. A műszertálca párhuzamvezetője adjon lehetőséget, a legalább kétféle behelyezési pozícióra. | 20 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
12 | DCS-DHS toldalék | 95°-os DCS (furatszám 6-8-10 és 12) és 135°-os DHS (furatszám 2-4-5-6 és 8) toldalékok önvágó dinamikus csavarral (csavarhossz 50-120 mm, 5 mm-kénti hossznövekedéssel), 4.5 mm átmérőjű önvágó kortikális csavarral (csavarhossz 12 - 70 mm), 6.5 mm-es önvágó spongiosa csavarokkal (A, B, C, menet, csavarhosszúság 30 - 130-ig.) rögzíthetőek. Kompressziós csavar is legyen elérhető. | 50 | beavatkozás | Nem kötelező | Nem steril csomagolásban | Egyedi megrendelés
13 | Medence törések speciális töréseinek lemezelése | A 3.5 mm-es kombifuratos, acél szögstabil ill. önkompressziós lemezek a bevágások mentén a tér minden irányában könnyen modellálható un. rekonstrukciósak legyenek. Méretek: egyenes önkompressziós lemezek: 3-20 furat, hajlított (íves) rekonstrukciós: 6-16 furat, Symphisis lemez 4-6 furatos, szögstabil egyenes lemezek: 3-20 furat, igény esetén legyen elérhető J alakú balos jobbos változatú, kompressziós és szögstabil változat is 10-16 lyukas változatban is, illetve igény esetén 3 méretben elérhető legyen. A rendszernek tartalmaznia kell a Quadrilateralis felszínre helyezhető és annak integritását és stabilitását lehetővé tevő lemezeket, melyeket a rekonstrukciós lemezzel ötvözve is használható legyen. Az acéllemezek rögzítéséhez 3.5 mm-es önmetsző kortikális, ill. 3.5mm-es önmetsző szögstabil, stardrive fejjel bíró reteszcsavarok teljes méret szortimenttel álljanak rendelkezésre. A műszerkészlet tartalmazzon e speciális területhez szükséges redukciós és feltáró eszközöket, melyet az ajánlattevő biztosítson. Az implantátumok (lemezek, csavarok) anyaga orvosi acél, nem steril változatban elérhetők legyenek teljes szortimentben. | 100 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
14/1 | Instabil medence, acetabulum és egyéb töréseknél is alkalmazható kanülált csavarok | A medence csavarok, egy csavarrendszer részei legyenek. A csavarok nem csak a medence töréseknél, hanem egyéb csípőtáji töréseknél, ízület közeli töréseknél is használhatók legyenek. A medence csavarok 6.5 és 8.0 mm átmérőjűek legyenek. A csavarok mindegyike, bármilyen hosszban és vastagságban is legyen, rendelkeznie kell ún. önfúró és önmenetvágó éllel is. Visszafelé is menetvágó él legyen a csavarokon. A vezető drót vastagsága 3.2 mm legyen. Mind a 6.5 mm. mind a 8.0 mm csavarhoz ugyan az a vastag vezető drót legyen alkalmazható. Mindkét csavarmérethez ugyanaz a beültető készlet legyen alkalmazható. Parciális és teljes menethosszal is rendelhetők legyenek a csavarok. A csavarokhoz alátét elérhetőség szükséges. A csavarok acél változatban elérhetők legyenek. A csavarhossz legalább 40 -130 mm mérettartományban álljon rendelkezésre. Az ennél hosszabb méret rendkívül előnyös, lehetőleg 150 - 180 mm es hosszig legyen lehetséges a csavar méretek elérése, ebben a két csavar vastagság relációban. Lehetőség legyen párhuzamos csavarok, különböző párhuzam távolságban (az operáló orvos által megkívánt, számtalan, tetszőleges méret távolság beállítása) történő behelyezéséhez szükséges speciális célzó elérhetőségére. | 100 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
14/2 |  | A medence csavarok, egy csavarrendszer részei legyenek. A csavarok nem csak a medence töréseknél, hanem egyéb csípőtáji töréseknél, ízület közeli töréseknél is használhatók legyenek. A medence csavarok 6.5 és 8.0 mm átmérőjűek legyenek. A csavarok mindegyike, bármilyen hosszban és vastagságban is legyen, rendelkeznie kell ún. önfúró és önmenetvágó éllel is. Visszafelé is menetvágó él legyen a csavarokon. A vezető drót vastagsága 3.2 mm legyen. Mind a 6.5 mm. mind a 8.0 mm csavarhoz ugyan az a vastag vezető drót legyen alkalmazható. Mindkét csavarmérethez ugyanaz a beültető készlet legyen alkalmazható. Parciális és teljes menethosszal is rendelhetők legyenek a csavarok. A csavarokhoz alátét elérhetőség szükséges. A csavarok titán változatban elérhetők legyenek. A csavarhossz legalább 40 -130 mm mérettartományban álljon rendelkezésre. Az ennél hosszabb méret rendkívül előnyös, lehetőleg 150 - 180 mm es hosszig legyen lehetséges a csavar méretek elérése, ebben a két csavar vastagság relációban. Lehetőség legyen párhuzamos csavarok, különböző párhuzam távolságban (az operáló orvos által megkívánt, számtalan, tetszőleges méret távolság beállítása) történő behelyezéséhez szükséges speciális célzó elérhetőségére. | 100 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
15 | Medencetörések hátsó rögzítéséhez csavarok | Kanülált titán csavarok 9.5 mm átmérőben 16, 32, 48, 64 mm-es menethosszal, 65-220 mm mérettartományban 5 mm-es méretlépcsőkkel. A műszerkészlet támogassa a kanülált műtéti technikát. A csavarra anya felhelyezése elvárt. 18 mm átmérőjű alátét szükséges. | 50 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
16/1 | Tomportáji törések ellátására velőűrszeg | A szeg proximálisan maximum 16 mm átmérőjű legyen, disztális átmérője 10-11-12 mm. Legyen elérhető 125, 130 és 135 fokos változat. Anyaga: acél. A hosszú szeg anatómiai balos-jobbos, 280-460 mm hosszúságban, 15 mm méretugrásokkal. A trochanter csavar legyen 10.5 mm átmérőjű, 75-140 mm hosszméretekben. Legyen spirál változata is osteoporotikus csontokba, valamint rendelkezzen 1 db támasztócsavarral. A csavar, a fej rotáció-stabilitása érdekében rotációstabilan rögzüljön a szeghez, ugyanakkor a szeg és a csavar kiképzése legyen olyan, hogy az akadályozza meg a csavar ki- és bevándorlását, de korlátozott mértékben biztosítsa az elmozdulás lehetőségét a szeg és a csavar között. (dinamikus csúszás). Legyen elérhető többféle méretű zárócsavar a szeg lezárásához. A hosszabb és rövidebb szeg is legyen alkalmas kanülált technikával történő bevezetésre. A rendszer tartalmazzon röntgen áteresztő célzót a szeg pozicionálásához. A disztális reteszcsavarok behelyezéséhez hosszú szeg esetében álljon rendelkezésre röntgensugárzás csökkentése érdekében a szegbe helyezhető kézi célzó. Fontos, hogy a különböző szögállású szegeket ugyanazon a célzón keresztül lehessen operálni mindennemű forgatás, vagy egyéb eszköz felhelyezése nélkül. | 360 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
16/2 |  | A szeg proximálisan maximum 16 mm átmérőjű legyen, disztális átmérője 10-11-12 mm. Legyen elérhető 125, 130 és 135 fokos változat. Anyaga: anodizált titán. A hosszú szeg anatómiai balos-jobbos, 280-460 mm hosszúságban, 15 mm méretugrásokkal. A trochanter csavar legyen 10.5 mm átmérőjű, 75-140 mm hosszméretekben. Legyen spirál változata is osteoporotikus csontokba, valamint rendelkezzen 1 db támasztócsavarral. A csavar, a fej rotáció-stabilitása érdekében rotációstabilan rögzüljön a szeghez, ugyanakkor a szeg és a csavar kiképzése legyen olyan, hogy az akadályozza meg a csavar ki- és bevándorlását, de korlátozott mértékben biztosítsa az elmozdulás lehetőségét a szeg és a csavar között. (dinamikus csúszás). Legyen elérhető többféle méretű zárócsavar a szeg lezárásához. A hosszabb és rövidebb szeg is legyen alkalmas kanülált technikával történő bevezetésre. A rendszer tartalmazzon röntgen áteresztő célzót a szeg pozicionálásához. A disztális reteszcsavarok behelyezéséhez hosszú szeg esetében álljon rendelkezésre röntgensugárzás csökkentése érdekében a szegbe helyezhető kézi célzó. Fontos, hogy a különböző szögállású szegeket ugyanazon a célzón keresztül lehessen operálni mindennemű forgatás, vagy egyéb eszköz felhelyezése nélkül. | 40 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
17 | Tomportáji törések ellátására velőűrszeg helikális pengével | Darabos tomportáji törések endomedulláris stabilizációjára szolgáló implantátum: Proximális femur törések kezelésére szolgáló implantátum, amely alkalmas: pertrochanter, intertrochanter, subtrochanter törések kezelésére is. A fej-nyak fragmentumot nem csavarral rögzíti, hanem úgynevezett helikális (csonttömörítő tulajdonsággal bíró) pengével, mely eredményesen akadályozza meg a fej terhelés hatására bekövetkező rotációját, illetve a varus-collapsust is. Előnye még, hogy a penge felhelyezésekor csak a külső kortikális fúrjuk elő, így kevesebb csontot távolítunk el és jobban megőrizzük a fej és nyak vérellátását. A beavatkozás előnye tovább, hogy a nyakpengét illetve a reteszcsavart egyazon lateralis bemetszésből tesszük be. Az anatómiailag formázott endomedulláris implantátum anyaga titán, amelynek barázdákkal könnyített distalis vége alkalmas arra, hogy a szeg végénél bekövetkező esetleges stressz töréseket rugalmasságánál fogva kivédje, így biztosítható az atraumatikus bevezetés. A szeg tengelyéhez képest 125°-130°-135°szögben behelyezhető penge hossza 75-130 mm, 5 mm-es lépcsőkkel; amellyel műtét közben komprimálni is lehet. A pengék perforáltak, melyekkel csökkent csontállományban biológiai cementtel augmentálni is lehet. A szeg, a csonttömörítő és önreteszelő tulajdonsággal bíró penge és a 4.9 mm-es reteszcsavar olyan egységet alkot, amellyel magas fokú rotációs stabilitás érhető el osteoporotikus csontban is, amelynek behelyezését röntgen áteresztő (PEEK) külső célzókar segíti. A 4.9 mm-es reteszcsavar tartományok: 26-60-ig – 2 mm-es ugrásokkal, valamint 64-80-ig – 4 mm-es ugrásokkal, illetve 80-100-ig – 5 mm-es ugrásokkal. A rövid szeg 200 vagy 240 mm hosszú és 9, 10, 11, 12 mm-es átmérőben áll rendelkezésre. A hosszú változat is teljes méretskálával igény szerint elérhető. A beültetéshez szükséges speciális műszerkészlet, kézi eszköz kihelyezés biztosított legyen. | 100 | beavatkozás | Kötelező | Steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
18/1 | Femur felfúrás nélküli és felfúrásos szegezéséhez, velőűrszegek | Az implantátumok 7 féle (9-15 mm) átmérőben, 300-480 mm hosszméretben 20 mm-es méretlépcsőkkel álljanak rendelkezésre acél vezetőfuratos változatban. A szeg legyen dinamizálható. Univerzálisan alkalmazható legyen ugyanazon szeg mind jobb mind bal oldali felhasználásra. A szeg proximálisan és distalisan is legalább 2-2 reteszfurattal rendelkezzen. A szegek distalis kialakítása és a műszerkészlet tegye lehetővé a műtőszemélyzet röntgensugár-terhelésének csökkentését a szegbe helyezhető kézi célzó használatával. Fontos, hogy egy műszerkészlettel operálható legyen minden szegátmérő, és a lágyrészvédők, fúróperselyek műtét közbeni kicsúszás ellen biztosítva legyenek. | 30 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
18/2 |  | Az implantátumok 7 féle (9-15 mm) átmérőben, 300-480 mm hosszméretben 20 mm-es méretlépcsőkkel álljanak rendelkezésre titán vezetőfuratos változatban. A szeg legyen dinamizálható. Univerzálisan alkalmazható legyen ugyanazon szeg mind jobb mind bal oldali felhasználásra. A szeg proximálisan és distalisan is legalább 2-2 reteszfurattal rendelkezzen. A szegek distalis kialakítása és a műszerkészlet tegye lehetővé a műtőszemélyzet röntgensugár-terhelésének csökkentését a szegbe helyezhető kézi célzó használatával. Fontos, hogy egy műszerkészlettel operálható legyen minden szegátmérő, és a lágyrészvédők, fúróperselyek műtét közbeni kicsúszás ellen biztosítva legyenek. | 20 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
19/1 | Femur velőűrszegezés | Anterográd bevezethető tömör velőűrszeg, igény esetén kanülált verzió kérése, furatok száma: distálisan legalább 4 db, ebből 3 db 6.5 Ø és 1 db pedig 4.9 Ø retesz csavar bevezetés, proximális reteszek legalább 4.9 Ø csavar lehetősége minimum 3 db, zárócsavar biztosítása szükséges. A Szegek 9 - 13 Ø - vel és 24 mm ill 300 mm hosszúságban legyenek. Anyaga: acél. | 30 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
19/2 |  | Anterográd bevezethető tömör velőűrszeg, igény esetén kanülált verzió kérése, furatok száma: distálisan legalább 4 db, ebből 3 db 6.5 Ø és 1 db pedig 4.9 Ø retesz csavar bevezetés, proximális reteszek legalább 4.9 Ø csavar lehetősége minimum 3 db, zárócsavar biztosítása szükséges. A Szegek 9 - 13 Ø - vel és 24 mm ill 300 mm hosszúságban legyenek. Anyaga: titán. | 20 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
20 | Femur diaphysis lemez periprotetikus törések ellátására | A lemezek poliaxiális szögstabil rögzítést tegyenek lehetővé +/- 15° szögtartományon belül. A lemez rögzítése 5.1 mm átm. titán szögstabil (csavarhossz 20-65 mm) és kortikális csavarokkal (csavarhossz 24-60 mm) legyen elérhető. Furatszám a lemezen 6-16. Legyen elérhető egysoros és kétsoros furateloszlású széles lemez, illetve extra hosszú lemez esetén ívelt változat is. A lemezekre helyezhető legyen rátét lemez, és titán kötöző szalag, ezáltal legyen alkalmas periprotetikus törések ellátására. A szalagokhoz tartozzon szalag vezető szem, tüske és szorító csavar. Legyen elérhető a minimál invazív beültetéshez karbon célzókar. | 60 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
21/1 | Combcsont szár-és periprotetikus törések kezelésére használható preformált lemezek | Tegye lehetővé a combcsont szártörések és alsó harmadi csípőprotézis körüli törés szögstabil rögzítését. Száron minimálisan 12 maximálisan 18 lyuk legyen a szélesebb indikáció miatt. Anatómiailag előrehajlított, mindkét végén lapított (a submusculáris csúsztatás miatt), illetve kisebb furattal is rendelkezik a temporer rögzítés miatt. A közép-és felső harmadi csípőprotézis körüli törés szögstabil rögzítésére álljon a rendelkezésre teljes szortimentben, proximál femur és combcsont „hook” kampós lemezek, mely lemezek tomportáji rögzítése 7.3 mm-es önmetsző kanülált csavarokkal történjen. Az önmetsző Szögstabil csavarok 5.0 mm-esek, csavarfej és lemez menettel bíró lyuka között kúpos menetkapcsolat legyen a szögstabil rögzítés miatt. Igény esetén rövidebb és tompa végű úgynevezett 5.0 mm-es Periprotetikus önmetsző csavarok teljes szortimenttel elérhető legyen. Amennyiben rátét lemez szükséges az illeszkedjen az antecurvált femur a proximál femur és combcsont „hook” kampós lemezekre is, amelyre külön csavarral történik a rögzítés. A csonthoz való rögzülése 3.5 mm-es önmetsző szögstabil csavarokkal történjen. Behelyező készlet tartalmazzon a minimális invasive behelyezésére és rögzítésére eszközöket, menetes végű fúróvezetőt a szögstabil csavarok előfúrásához, valamint a beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 1.5 Nm és 4 Nm–es nyomatékszabályzós stardrive fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. Az implantátumok (lemezek, csavarok) anyaga orvosi acél, nem steril változatban elérhetők legyenek teljes szortimentben. | 30 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
21/2 |  | Periprotetikus töréskezeléskor legyen elérhető egy Kábel rendszer amely tartalmazzon egyik végén zárt és saját záró szemmel ellátott 1.7 mm-es acél vagy krómkobald sodronyt/kábelt, illetve ezen kábelek megfeszítésére szolgáló kábelfeszítőt. A kábelfeszítő adja meg a lehetőséget az operatőr fizikai erejétől függetlenül az azonos kábelfeszességre ugyan azon csontra felhelyezett kábelek esetén. A kábelek lemezre való rögzítéséhez kúpos menetkapcsolattal bíró menetes stift legyen elérhető, melybe a kábelt befűzve közös egységet alkosson a lemezzel. Ezek a menetes kábel stiftek minden kombilyuk menetes részébe csatlakoztathatók legyenek megadva a kábelfekhelyezés szabadságát. | 30 | beavatkozás | Kötelező | Steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
22 | Femur distalis törések retrográd szegezéséhez, velőűrszegek Retrograd femur szeg | Reteszelhető, a térd felől bevezethető, a comb élettani ívét követő kanülált velőűrszegek 10 és 11 és 12 mm szegátmérővel 220-380 mm hosszban álljanak rendelkezésre. A szeg furataiba minimum 8 reteszcsavar behelyezésére legyen lehetőség. A térd közeli vég reteszcsavarjai közül legalább 2 db 6.5 mm-es vastagságú legyen. A legdistálisabb reteszfurat maximum 8mm-re legyen a szeg végétől a minél distálisabb töréskezelés lehetősége érdekében. A proximális végen legalább 3 db 4.8 mm-es reteszcsavarhoz legyen furat, hosszú szeg esetében elvárt a többirányú reteszelés lehetősége. Minden furat legyen célozható célzókarral 260 mm-es szeghosszúságig, a hosszú szegek esetében a célzást a szegbe helyezhető kézi célzó segítse. A csontritkulás miatt gyenge csontban „ellenanyás” kanülált reteszelőcsavar használatára is legyen lehetőség. | 60 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
23 | Distalis femur törések ellátására szolgáló lemezek | Poliaxiális, anatómiai előhajlítású titán lemezek, jobbos-balos kivitelben. Minimál invazív műtéttechnikával beültethető, a szárrészen lévő furatok röntgenáteresztő célzókarral célozhatóak. A balos-jobbos lemez poliaxiális furatokkal rendelkezik, melyek a poliaxiális csavarok ideális behelyezési szögétől szükség szerint +/-15° eltérést biztosít. 5.1 mm titán önvágó tompa végű poliaxiális csavar (csavarhossz 20 - 90 mm) valamint 5.1 mm titán, önvágó, tompa végű kortikális csavar (csavarhossz 20 - 90 mm) álljon rendelkezésre. | 40 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
24 | Tibia térdizület közeli töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | A proximális tibia lemezek megfelelően vastag, anatómiailag előhajlított lemezek, titán alapanyagból, melynek a fejrésze elvékonyodik. A száron legalább 3-12 furat található. A fejben legalább 5 furat van. A lemez poliaxiális szögstabil rögzítést tesz lehetővé, +/-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal rendelkezik. A 30 fokos kúpszögön belül tetszőleges irányban, fokozatmentesen bevezethető, szögstabil rögzülést biztosító csavarral rendelkezik. A lemez tegye lehetővé, hogy esetleges téves iránymeghatározás esetén az irány korrigálható legyen a csavar helyes irányba történő ismételt behajtásával. A lemez kialakítása legyen „szövetbarát”, az élek lekerekítése, a fej elvékonyítása miatt kevésbé sértse a lágyrészeket. Minimal invazívan legyen beültethető. Legyen lehetőség K-drótokkal történő előzetes rögzítésre. A csavarok legalább 5 mm-es poliaxiális szögstabil (80 mm-ig lefedett hosszúsággal) és Kortikális csavarok. Esetenként legyen lehetőség 6.5 mm. átmérőjű, „B” tip. (azaz hosszú menetű) spongiosa csavarokkal történő rögzítésre is. A csavarok behajtása nyomaték-csavarhúzóval történjen. A csavarok vége legyen önvágó, tompított, hogy ne sértse a lágyrészeket. A műszerkészlet tegye lehetővé a lemez normál szögstabil használatát is, a fejrészre felhelyezhető, az optimális csavarirányt meghatározó célzófeltéttel. A csavarok hosszméréséhez skálázott fúró legyen elérhető. | 100 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
25 | Térdizület közeli törések rögzítésére szolgáló lemezek | Anatómiailag hajlított, az ízülethez közel alacsony profilú lágyrész barát lemezek legyenek. Tegyék lehetővé a szögstabil rögzítését mint a combcsont térdfelőli, mint a lábszár térdfelőli laterális oldaláról mindkét condylusnak. A szélesebb indikáció miatt a szárban minimálisan 5 maximálisan 13 kombi furat érhető el 2 lyukas ugrásokkal (5-7-9-11-13). A combcsont lemez a proximális részén, a lábszár lemez a distális részén lapított (a submusculáris csúsztatás miatt); minimal ínvasiv módon is behelyezhetők legyenek, melyet speciálisan kiképzett karbon szálas célzó karok segítsék feleslegessé téve a hosszú bőrmetszést. Elérhető legyenek jobbos és balos változatban, mint a combcsont, mint lábszár részen. A beültető készlet tartalmazzon lemezek fej részébe és a lemezek szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 4.0 Nm-es nyomatékszabályzós stardrive (csillag) fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. Szögstabil csavarok 5.0 mm-esek, csavarfej és lemez menettel bíró lyuka között kúpos menetkapcsolat bíró legyen a szögstabil rögzítés miatt. Valamint a beültető készletek tartalmazzanak, mint a combcsont, mint lábszár részen, még egy-egy speciális carbon röntgenáteresztő kart, melyen keresztül a szögstabil csavarok helyezhetők be. Amennyiben rátét lemez szükséges az illeszkedjen, mint a combcsont, mint lábszár lemezekre, amelyre külön csavarral történik a rögzítés. A csonthoz való rögzülése 3.5 mm-es önmetsző szögstabil csavarokkal történjen. A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0 mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. 4.5 mm-es hagyományos önmetsző titán kortikális csavar alkalmazható legyen teljes szortimentben 26-90 mm-ig. 5.0 mm-es szögstabil önmetsző titán csavarok alkalmazható legyen teljes szortimentben 26-90 mm-ig. Igény esetén a 3.5 mm-es szögstabil önmetsző titán csavarok alkalmazható legyen teljes szortimentben 20-60 mm-ig. | 60 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Utazó szett
26/1 | Tibia velőűrszegezés-1 | Tibia velőűrszeg anyaga: acél Az implantátumok 7 féle (8-14 mm) átmérőben 1 mm-es méretlépcsőkkel, 255-420 mm hosszméretben 15 mm-es méretlépcsőkkel álljanak rendelkezésre. A szeg proximális végén 3 síkban reteszelhető legyen gombnyomással elfordítható célzó karral és fontos, hogy egy műszerkészlettel operálható legyen minden szegátmérő. (felfúrásos és felfúrás nélküli technika egy műszerrel) A szeg disztális kiképzése legyen alkalmas ízület közeli törések ellátására, azáltal, hogy az utolsó retesz a szeg végétől legfeljebb 7 mm-re van. A műszerkészlet tegye lehetővé a műtőszemélyzet röntgensugár terhelésének csökkentését, a disztális reteszcsavarok (4 reteszelési lehetőség, 3 síkban) behelyezésére képerősítő használata nélkül is lehetőség legyen (kézi célzó). Fontos, hogy a lágyrészvédők és a fúróperselyek műtét közbeni kicsúszás ellen biztosítva legyenek. | 30 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
26/2 |  | Tibia velőűrszeg anyaga: titán ötvözet Az implantátumok 7 féle (8-14 mm) átmérőben 1 mm-es méretlépcsőkkel, 255-420 mm hosszméretben 15 mm-es méretlépcsőkkel álljanak rendelkezésre titán változatban is. | 10 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
27/1 | Tibia velőűrszegezés-2 | Tibia velőűrszeg anyaga: acél. A szeg legyen dinamizálható. A szeg kiképzése legyen alkalmas ízület közeli törések ellátására. A szeg proximálisan 3 csavarral 3 síkban, distalisan 4 csavarral legalább 3 síkban legyen reteszelhető. A célzást segítse a forgatható proximális célzókar, mely segítségével szerelésmentesen célozhatóak a proximális reteszelő furatok. Tömör vagy kanülált. A szeg átmérője: 8– 13 mm (1 mm méretlépcsővel) A szeg hossza: 270 mm-től – 420 mm-ig (15 mm méretlépcsővel) Retesz csavarok átmérő: 4.9 mm; hossz: 20 mm-től – 100 mm-ig Zárócsavar | 30 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
27/2 |  | Tibia velőűrszeg anyaga: titán ötvözet. A szeg legyen dinamizálható. A szeg kiképzése legyen alkalmas ízület közeli törések ellátására. A szeg proximálisan 3 csavarral 3 síkban, distalisan 4 csavarral legalább 3 síkban legyen reteszelhető. A célzást segítse a forgatható proximális célzókar, mely segítségével szerelésmentesen célozhatóak a proximális reteszelő furatok. Tömör vagy kanülált. A szeg átmérője: 8– 13 mm (1 mm méretlépcsővel) A szeg hossza: 270 mm-től – 420 mm-ig (15 mm méretlépcsővel) Retesz csavarok átmérő: 4.9 mm; hossz: 20 mm-től – 100 mm-ig Zárócsavar | 20 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
28 | Tibia distalis vég töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | Anatómiailag előhajlított jobbos, balos lemezek, titán alapanyagból. Könnyített kivitel. A szár rendelkezésre álljon hosszú kivitelben is. A fejben 8+1 furat van, melyből a +1 furat egy speciális hajlítható fülön helyezkedik el, és a belboka rögzítésére alkalmazható. A lemez poliaxiális szögstabil rögzítést tesz lehetővé, +/-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal rendelkezik. A 30 fokos kúpszögön belül tetszőleges irányban, fokozatmentesen bevezethető, szögstabil rögzülést biztosító csavarral rendelkezik. A lemez tegye lehetővé, hogy esetleges téves iránymeghatározás esetén az irány korrigálható legyen a csavar helyes irányba történő ismételt behajtásával. A lemez kialakítása legyen „szövetbarát”, az élek lekerekítése, a fej elvékonyítása miatt kevésbé sértse a lágyrészeket. Minimal invazívan legyen beültethető. Legyen lehetőség K-drótokkal történő előzetes rögzítésre. A csavarok 3.5 mm-es poliaxiális szögstabil és 3.5 mm-es kortikális csavarok (legalább 70 mm hosszúságig). A csavarok behajtása nyomaték csavarhozóval történjen. A csavarok vége legyen önvágó, tompított, hogy ne sértse a lágyrészeket. A műszerkészlet a bevezetést elősegítő röntgensugár áteresztő célzókart tartalmaz. A célzón keresztül célozható fejrész az optimalizált anatómiai irányú csavarozáshoz, valamint levehető a célzó-fejrész a fej poliaxiális célzásához. A csavarok hosszméréséhez skálázott fúró legyen elérhető. | 50 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
29 | Ujjak, a kéz és láb töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | Titán alapanyagú, speciális kiképzésű lemezek, melyek a hozzá tartozó önvágó, tompa kialakítású csavarokkal az ujjak, a kéz és láb csontjainak rögzítésére szolgálnak. Széles méretválaszték mind lemezek, mind csavarok esetében. A lemezek vastagsága 1.3-2.5 mm között legyen, a hozzá tartozó poliaxiális csavarok 1.5 mm (csavarhossz 6-20 mm), 2 mm (csavarhossz 6-24 mm) és 2.7 mm (csavarhossz 8-40 mm) közötti átmérőben legyenek elérhetőek. A kortikális csavarok 1.5 mm (csavarhossz 6-24 mm), 2 mm (csavarhossz 6-24 mm) és 2.7 mm (csavarhossz 8-34 mm). Alakjukat tekintve a lemezekből legyen elérhető egyenes, L, T, H alakú, valamint arthrodézis ellátására speciális íves és O alakú lemez is. A lemezek poliaxiális szögstabil rögzítést tesznek lehetővé, +/-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal rendelkeznek. A 30 fokos kúpszögön belül tetszőleges irányban, fokozatmentesen bevezethető, szögstabil rögzülést biztosító csavarral rendelkeznek. A lemezek tegyék lehetővé, hogy esetleges téves iránymeghatározás esetén az irány korrigálható legyen a csavar helyes irányba történő ismételt behajtásával. A lemezek kialakítása legyen „szövetbarát”, az élek lekerekítése, a fej elvékonyítása miatt kevésbé sértsék a lágyrészeket. Minimal invazívan legyenek beültethetőek. Legyen lehetőség K-drótokkal történő előzetes rögzítésre. A csavarok behajtása nyomaték-csavarhúzóval történjen. A műszerkészlet legyen alkalmas a neutrális csavarirány meghatározására és a 30 fokon belüli tetszőleges szögű csavar bevezetésre is, melynek pontos meghatározásához célzó legyen biztosított. A csavarok hosszméréséhez skálázott fúró legyen elérhető. | 200 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
30 | Kézfej és ujjpercek csontjainak ízületbe hatoló töréseinek kezelése | Moduláris rendszer, mely tegye lehetővé a kéz csontos váz sérüléseinek anatómiai szintézisét. Biztosítsa a különböző arthrodézisek és osteotomiák mozgásstabilitását külső rögzítések nélkül. A különböző műtéti indikációnak megfelelően tartalmazzon minimum 4 féle méretet. A 2.0 mm-es modul tartalmazzon szög stabil implantátumokat kombi lyukkal ellátott lemezeket. Kupos menetkapcsolat legyen a szög stabil csavar feje és a lemez szög stabil lyuka között. A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 0.4 Nm-es nyomatékszabályzós stardrive (csillag) fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szög stabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szög stabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fém eltávolítást. A lemezek legyenek elvékonyítottak, így szövetbarát csavarok elsüllyeszthetőek. Legyenek elérhetőek anatómiai adaptációs lemezek is. A csavarok legyenek önvágóak így nem kell menetet metszeni. Az anyaga titán. Speciális beültető eszközöket tartalmazzon minden egyes modult. A beültető készlet tartalmazzon még speciális fúróvezetőt is, mely kalibrált, ezzel segítve a csavarhossz mérését. A kisebb méretek (1.0-1.3-1.5 mm) esetében önmetsző csavarok kereszt formájú csavarfejjel teljes szortimentben legyen elérhető. Az implantátumok (lemezek, csavarok) anyaga titán ötvözet, nem steril változatban teljes szortimentben, a lemezek jobbos, balos változatban és teljes szortimentben elérhetők legyenek. | 120 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
31 | Kéz és lábsebészetben alkalmazható változó mentemelkedésű kanülált csavarok | A csavarok legyenek kanüláltak, 2.7 mm (csavarhossz 8-18 mm-ig), 3.5 mm (csavarhossz 16-30 mm-ig), 4 mm (csavarhossz 16-30 mm-ig) átmérőben legyenek elérhetőek. A rendszer legyen színkódolt, anyagát tekintve anodizált titán. A műszerkészlet legyen rendelhető méretenként is, de akár megoldható legyen 3 méret egybeni műszerkészletének a kihelyezése is. A csavarhúzó legyen kanülált és egybeépített a hosszmérővel. | 100 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
32 | Gyenge csontállományú humerus proximalis vég különösen összetett töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | A lemezek alakja kövesse az anatómiai adottságokat, valamint tegye lehetővé a minimális invazív beültetést. A célzó legyen átröngenezhető. A lemezek tegyék lehetővé a csavarok minél nagyobb kúpon belüli (minimum 30°-os) poliaxiális rögzítését. A csavar behajtás és a végleges szögstabil rögzítés egymástól elkülönülve két lépésben történjen. A szögstabil csavarok a behajtás közbeni csontminőség/sűrüség érzékelése végett ne kapcsolódjak menetesen a lemezhez - a menetsúrlódás torzító hatása miatt - hanem a lemezben szabadon forogjanak. Ugyanez a kezdeti szabad szög- és tengelyirányú elfordulás váratik el a kezdeti pozíconálás után a törött végek komprimálása végett. ("Lag screw" funkció.) A minél jobb perioszteális keringés megőrzése érdekében a lemezbe menetesen rögzülő 1-3 mm-es távtartók legyenek alkalmazhatók. A pontos csavarbehelyezés elősegítésére álljon rendelkezésre - a tömör kivitelű csavarok mellett - kirschner drót mentén futtatható önvágó kanülált kivitelű kortikális és spongiosa csavar is. Törött csontvégek minél gyorsabb gyógyulása illetve a nehezen gyúgyuló törések kallus-képződésének elősegítése értekében legyen lehetőség ún. dinamizált - mikromozgást megengedő - rögzítés is legyen elérhető. A különösen összetett - nem csavarozható - törések rögzítéshez legyen a lemezhez - kábelvezető fülekkel - integrálható kábeles rögzítés is. Különösen összetett törések rögzítéséhez álljon rendelkezésre a csontlemezhez szerklázzsal kapcsolható vágható, hajlítható kiegészítő lemez legalább hét furattal. A lemez és csavarok anyaga legyen allergiasemleges titán ötvözet. Lemezek legalább 80-110 mm jobbos, balos kivitelűek | 40 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
33 | Gyenge csontállományú proximalis tibia nehezen gyógyuló, különösen összetett töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | A lemezek alakja kövesse az anatómiai adottságokat, valamint tegye lehetővé a minimális invazív beültetést. A célzó legyen átröngenezhető. A lemezek tegyék lehetővé a csavarok minél nagyobb kúpon belüli (minimum 30°-os)poliaxiális rögzítését. A csavar behajtás és a végleges szögstabil rögzítés egymástól elkülönülve két lépésben történjen. A szögstabil csavarok a behajtás közbeni csontminőség/sűrüség érzékelése végett ne kapcsolódjak menetesen a lemezhez - a menetsúrlódás torzító hatása miatt - hanem a lemezben szabadon forogjanak. Ugyanez a kezdeti szabad szög- és tengelyirányú elfordulás váratik el a kezdeti pozíconálás után a törött végek komprimálása végett. ("Lag screw" funkció.) A minél jobb perioszteális keringés megőrzése érdekében a lemezbe menetesen rögzülő 1-3 mm-es távtartók legyenek alkalmazhatók. A pontos csavarbehelyezés elősegítésére álljon rendelkezésre - a tömör kivitelű csavarok mellett - kirschner drót mentén futtatható önvágó kanülált kivitelű kortikális és spongiosa csavar is. Törött csontvégek minél gyorsabb gyógyulása illetve a nehezen gyúgyuló törések kallus-képződésének elősegítése értekében legyen lehetőség ún. dinamizált - mikromozgást megengedő - rögzítés is legyen elérhető. A különösen összetett - nem csavarozható - törések rögzítéshez legyen a lemezhez - kábelvezető fülekkel - integrálható kábeles rögzítés is. A lemez és csavarok anyaga legyen allergiasemleges titán ötvözet. Lemezek legalább 95-290 mm jobbos, balos kivitelűek legyenek. | 40 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
34 | Gyenge csontállományú distalis femur nehezen gyógyuló, különösen összetett töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | A lemezek alakja kövesse az anatómiai adottságokat, valamint tegye lehetővé a minimális invazív beültetést. A célzó legyen átröngenezhető. A lemezek tegyék lehetővé a csavarok minél nagyobb kúpon belüli (minimum 30°-os)poliaxiális rögzítését. A csavar behajtás és a végleges szögstabil rögzítés egymástól elkülönülve két lépésben történjen. A szögstabil csavarok a behajtás közbeni csontminőség/sűrüség érzékelése végett ne kapcsolódjak menetesen a lemezhez - a menetsúrlódás torzító hatása miatt - hanem a lemezben szabadon forogjanak. Ugyanez a kezdeti szabad szög- és tengelyirányú elfordulás váratik el a kezdeti pozíconálás után a törött végek komprimálása végett. ("Lag screw" funkció.) A minél jobb perioszteális keringés megőrzése érdekében a lemezbe menetesen rögzülő 1-3 mm-es távtartók legyenek alkalmazhatók. A pontos csavarbehelyezés elősegítésére álljon rendelkezésre - a tömör kivitelű csavarok mellett - kirschner drót mentén futtatható önvágó kanülált kivitelű kortikális és spongiosa csavar is. Törött csontvégek minél gyorsabb gyógyulása illetve a nehezen gyúgyuló törések kallus-képződésének elősegítése értekében legyen lehetőség ún. dinamizált - mikromozgást megengedő - rögzítés is legyen elérhető. A különösen összetett - nem csavarozható - törések rögzítéshez legyen a lemezhez - kábelvezető fülekkel - integrálható kábeles rögzítés is. A lemez és csavarok anyaga legyen allergiasemleges titán ötvözet. Lemezek legalább 170-320 mm jobbos, balos kivitelűek. | 40 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
35 | Gyenge csontállományú femur nehezen gyógyuló, különösen összetett periprotetikus töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek | A lemezek alakja kövesse az anatómiai adottságokat, valamint tegye lehetővé a minimális invazív beültetést. A célzó legyen átröngenezhető. A lemezek tegyék lehetővé a csavarok minél nagyobb kúpon belüli (minimum 30°-os) poliaxiális rögzítését. A csavar behajtás és a végleges szögstabil rögzítés egymástól elkülönülve két lépésben történjen. A szögstabil csavarok a behajtás közbeni csontminőség/sűrüség érzékelése végett ne kapcsolódjak menetesen a lemezhez - a menetsúrlódás torzító hatása miatt - hanem a lemezben szabadon forogjanak. Ugyanez a kezdeti szabad szög- és tengelyirányú elfordulás váratik el a kezdeti pozíconálás után a törött végek komprimálása végett. ("Lag screw" funkció.) A minél jobb perioszteális keringés megőrzése érdekében a lemezbe menetesen rögzülő 1-3 mm-es távtartók legyenek alkalmazhatók. A pontos csavarbehelyezés elősegítésére álljon rendelkezésre - a tömör kivitelű csavarok mellett - kirschner drót mentén futtatható önvágó kanülált kivitelű kortikális és spongiosa csavar is. Törött csontvégek minél gyorsabb gyógyulása illetve a nehezen gyúgyuló törések kallus-képződésének elősegítése értekében legyen lehetőség ún. dinamizált - mikromozgást megengedő - rögzítés is legyen elérhető. A különösen összetett - nem csavarozható - törések rögzítéshez legyen a lemezhez - kábelvezető fülekkel - integrálható kábeles rögzítés is. A rendszer tartalmazzon proximális femur, distalis femur, nagytrochanter rögzítö valamint szimmetrikusan ívelt lemezt. A szimetrikusan ívelt lemezen legyenek stadion formájú, kompressziót lehetővé tévő nyílások, valamint a két végen csatlakoztatható legyen csuklós feszítő szerkezet. Az egyes anatómiai különbségek jobb követése végett a lemezek alkalmasak legyenek törés veszélye nélküli utólagos formázásra/hajlításra. A rendszer tartalmazza a hajlítóprést, valamint a csuklós feszítőt is. A csontcementköpenyen áthatoló csavarok furatainak elkészítéséhez legyen túlméretes fúró és hozzá tartozó fúróvezető. A lemez és csavarok anyaga legyen allergiasemleges titán ötvözet. | 20 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
36/1 | Külső fixateurök | Moduláris rendszer: Háromféle méretű készlet: Maxi, Midi, Mini. Orvos igényei szerint használhatja, egy montázzsá alakítható. Egyes rendszerek egymással összekapcsolhatók. Dinamizálható szorítóegység. A szorítóegység rúd-rúd és rúd- nyárs kapcsolatot enged. A szorítóegységbe könnyen bepattinthatóak a komponensek. Csúszás és elfordulás mentes csomópont. Nyársak: 2; 3 és 5 mm-es átmérővel legyen elérhetők! Rúdátmérők: 3; 5; 8 mm. Szorítóegység titánból. Rúd anyaga acél. | 6 | beavatkozás | Nem kötelező | Nem steril csomagolásban | Egyedi megrendelés
36/2 |  |  | 8
36/3 |  |  | 6
36/4 |  | Moduláris rendszer: Háromféle méretű készlet: Maxi, Midi, Mini. Orvos igényei szerint használhatja, egy montázzsá alakítható. Egyes rendszerek egymással összekapcsolhatók. Dinamizálható szorítóegység. A szorítóegység rúd-rúd és rúd- nyárs kapcsolatot enged. A szorítóegységbe könnyen bepattinthatóak a komponensek. Csúszás és elfordulás mentes csomópont. Nyársak: 2; 3 és 5 mm-es átmérővel legyen elérhetők! Rúdátmérők: 3; 5; 8 mm. Szorítóegység titánból. Rúd anyaga carbon. | 6
36/5 |  |  | 8
36/6 |  |  | 6 | beavatkozás
37 | Hagyományos lemezek | Mini lemezek, egyenes méretek: 4x1 mm, 5x1 mm, csavar befogadás: 1.5 Ø, 2.0 Ø, 2.7 Ø; L mini lemezek: ferde 4 furatos jobbos-balos, csavar befogadás: 1.5 Ø, 2.0 Ø, 2.7 Ø; T mini lemezek 4 furatos, csavar befogadás: 1.5 Ø, 2.0 Ø, 2.7 Ø; Kis önkompressziós lemez: méretek: 8x2 mm, 10x3 mm, csavar befogadása: 2.7 Ø, 3.5 Ø, 4.0 Ø, könnyített verziós, teljes szortiment, anyaga: acél; Rekonstrukciós lemez, egyenes: méretek: 8x2.7 mm, 10x3 mm, csavar befogadása: 2.7 Ø, 3.5 Ø, 4.0 Ø, teljes szortiment anyaga: acél; Rekonstrukciós lemez, egyenes: méretek: 12x3 mm, csavar befogadása: 4.5 Ø, 6.5 Ø, teljes szortiment anyaga: acél; Harmadcső lemez: teljes szortiment, csavarok befogadása: 3.5 Ø, 4.0 Ø, anyaga: acél; Karmos lemez: jobbos-balos kivitelben, teljes szortiment befogadása: 3.5 Ø, 4.0 Ø, anyaga: acél, igény esetén univerzális öt karmos kivitel; Keskeny önkompressziós lemez: méretek: 11,5x4.0 mm, csavar befogadása: 4.5 Ø,6.5 Ø, könnyített verzió is, teljes szortiment, anyaga: acél; Széles önkompressziós lemez: méretek: 16,5x4.8 mm, csavar befogadása: 4.5 Ø, 6.5 Ø, könnyített verzió is, teljes szortiment, anyaga: acél; T támasztó lemez: méretek: 16x2.0 mm, csavar befogadása:4.5 Ø,6.5 Ø, teljes szortiment, anyaga: acél; L támasztó lemez: méretek: 16x2.0 mm, csavar befogadása: 4.5 Ø,6.5 Ø, teljes szortiment, anyaga: acél | 100 | beavatkozás | Nem kötelező | Nem steril csomagolásban | Egyedi megrendelés
38 | Hagyományos csavarok | Kortikális csavarok: 1.5 Ø, 2 Ø, 2.7 Ø hosszúságban: teljes szortiment, anyaga: orvosi acél, 3.5 Ø hosszúságban: teljes szortiment, anyaga: orvosi acél, igény esetén titán; 1.75 mm és/vagy 1.25 mm menetemelkedéssel, a fej hatszögletű KFI csavarhúzó befogadására legyen alkalmas, 4.5 Ø hosszúságban: teljes szortiment, anyaga: orvosi acél, igény esetén titán; 1.75 mm menetemelkedéssel, a fej hatszögletű KFI csavarhúzó befogadására legyen alkalmas, 60 mm-ig legfeljebb 2 mm-es ugrásokkal, 60-80 mm között 5 mm-es ugrásokkal; Spongiosa csavarok: 4 Ø tömör és kanülált, melynek vezető furata 1.2 Ø, menethossz: rövid és tövig menetes formában, csavar hosszúságban: teljes szortiment, anyaga: acél, 6.5 Ø tömör és kanülált, menethossz: rövid, hosszú, végig menetes formában, csavar hosszúságban: teljes szortiment, anyaga: acél; Malleolar csavar 4.5 Ø: önmetsző, teljes szortiment, anyaga: acél; Alátétek: 1.5 és 2 Ø csavarhoz, 4 Ø spongiosa csavarhoz, 6.5 Ø spongiosa csavarhoz kerek alátétek anyag: acél | 800 | beavatkozás | Nem kötelező | Nem steril csomagolásban | Egyedi megrendelés
39 | Kirschner-drót | Kirschner-drót egyhegyű és/vagy kéthegyű véggel, Méretek: 0.8- 1.0 Ø x 80 mm, 0.8-1.4 Ø x 100 mm, 1.2-3.0 Ø x 150 mm, 1.6-3.0 Ø x 200-300 mm hosszban, Anyaga: acél, | 5380 | darab | Nem kötelező | Nem steril csomagolásban | Egyedi megrendelés
40 | Cerlcage-drót | Hajlékony (cerclage) drót: Méretek: 0.6-0.8-1.0-1.2-1.4 Ø x 10 m/tekercs Anyaga: acél | 200 | méter | Nem kötelező | Nem steril csomagolásban | Egyedi megrendelés
41 | Kábel rögzítés | Sodrott acél és / vagy krómkobalt kábelköteg, melynek rögzítése plombával történik. A beültető készlet és a speciális feszítő rendszer melléklete szükséges | 80 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
42 | Keresztszalag rögzítésére szolgáló titán lemez és végtelenített loop | Titán lemez mérete: 4.0 mm x 12 mm titán lemez hurok mérete: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm. A végtelenített ”loopos” titán lemezke két distális részében úgynevezett központosító fonal is tartózik. A fenti hurkos lemez Hamstring inas műtéti technikához alkalmas. | 40 | beavatkozás | Kötelező | Steril csomagolásban | Egyedi megrendelés
43 | Szintetikus csontpótló | PerOssal 1x50 db gyöngy 10 cc vagy ezzel egyenértékű | 40 | beavatkozás | Nem kötelező | Steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
44 | Váll-stabilizáló implantátum | Váll-stabilizáló implantátum, különböző méretekben min. 2.8 - 3.5 - 5 - 6.5 mm-ben legyen elérhető. Az önmetsző csavarok 3.5 mm-es vagy 2.8 mm-es méretének használata esetén, a csont előfúrása nem szükséges. Az implantátumok 1 - 2 vagy 3 különböző színű fonallal legyenek ellátva, steril kiszerelésben. Titán csavarokba befűzött varrófonalakat, egy speciális húzómechanizmus tartsa feszesen, egészen addig míg a csavart megfelelő mélységig be nem tekerik a csontba. A megfelelő mélységet egy jól látható marker jelezze. Speciális titán csavar: két különböző emelkedésű menettel ellátott implantátum, behajtásakor a csontszövetet összekomprimálja. A behajtás után meggyőződve a megfelelő rögzítettségről a húzómechanizmus két ujjal történő feloldása után a varrófonalakat letekerve a csavarhúzó nyelén kialakított rögzítő gombokról a csavarbehajtó lehúzható legyen az implantátumról. | 200 | beavatkozás | Kötelező | Steril csomagolásban | Konszignáció | 10 db | Ortopédiai Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13. 7632 Pécs, Akác utca 1.
45 | Behúzófonallal és feszíthető hurokkal ellátott szalagrögzítő | Behúzófonallal és feszíthető hurokkal ellátott szalagrögzítő. A tág határok között változtatható hurok hossz következtében a megfelelő két fonal váltakozó húzása esetén az Endobutton feszesen rögzül. Gyors, hatékony és stabil rögzítést tesz lehetővé. Steril kiszerelésben. ULTRABUTTON vagy ezzel egyenértékű | 40 | beavatkozás | Kötelező | Steril csomagolásban | Konszignáció | 2 db | Ortopédiai Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13. 7632 Pécs, Akác utca 1.
46 | Kirschner drótok menetes véggel | Kirschner-drót menetes véggel, Méretek: 2 Ø x 200 mm, 2.5 Ø x 250 mm, Anyaga: acél, | 240 | darab | Nem kötelező | Nem steril csomagolásban | Egyedi megrendelés
47 | Tomportáji törések ellátására egycsavaros velőűrszeg | A tompor szeg proximális átmérője 15.5 mm, a distális átmérője 9-10-11 átmérővel álljon rendelkezésre. A ferde furatú szeg rövid változat esetén 180-240 mm hosszal, a hosszú változatban jobbos –balos kivitelben 340-420 mm hosszal, 20 mm-es lépcső mérettel, a trochanter csavar 10,5 mm átmérővel álljon rendelkezésre. A trochanter csavar magmérete nem haladja meg a 7 mm átmérőt. Axiális rögzítő csavar segítségével lehetőség legyen a dinamikus fejcsavar rotációs stabilizálására a dinamikus rögzítettség megőrzése mellett A szegrendszer rendelkezzen 125, 130 és 135 fokos CCD opcióval. A retesz csavar 4.9 mm-es átmérővel 20-100 mm hosszmérettel, 2 - ill.5 mm méretlépcsővel rendelkezzen. Legyen lehetőség a distális reteszcsavar statikus és dinamikus alkalmazására, ill. a szeg kialakítása feleljen meg a modern anatómiai elveknek, 4°-os hajlítás legyen benne. A velőűrszeg a végén hasított kivitelű a stressz törések kiküszöbölését szolgáló kialakítással rendelkezzen a 240 mm-es implantátum esetében. A kanülált kialakítás szükséges, megakadályozva a velőűrben a nyomásnövekedést az implantáció ideje alatt. A beültetésre szolgáló műszerkészlet célzó karja röntgenáteresztő anyagból készüljön. A szeg végzáró csavarral zárható legyen az implantátum eltávolítás megkönnyítésének érdekében. Hosszú szegváltozat 9-10 mm-es distális átmérőben oldalspefikus legyen. Az implantátumok acél és titán kivitelben. | 50 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Konszignáció | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika 7624, Pécs Ifjúság útja 13.
48 | Szalagkapocs | A hamstring-ínas keresztszalag pótlás disztális rögzítését szolgáló egyszerű kialakítású, stabil titán szalagkapocs. 10 mm átmérőjű, 22 mm hosszú, 2 db ékben végződő szárral ellátott eszköz biztosítja a az ínszalag későbbi csontos rögzülését. 500023210 vagy ezzel egyenértékű | 50 | beavatkozás | Kötelező | Nem steril csomagolásban | Egyedi megrendelés

## 1
1. rész: Clavicula töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar 2.7 mm | 3 |  | 0
Szögstabil csavar 3.5 mm | 4 |  | 0
Kortikális csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 30 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar 2.7 mm
Szögstabil csavar 3.5 mm
Kortik ális csavar

## 2
2. rész: Elasztikus titán szeg
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Elasztikus titán szeg | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 20 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Elasztikus titán szeg

## 3
3. rész: Humerus proximalis vég töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar | 7 |  | 0
Kortikális csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 80 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar
Kortikális csavar

## 4
4. rész: Diaphysis lemezek felkarra és alkarra
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar | 6 |  | 0
Kortikális csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 30 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar
Kortikális csavar

## 5.1
5/1. rész: Felkarcsont töréseinek kezelésére alkalmas velőűrszegek (acél)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Kanülált humerus velőűrszeg | 1 |  | 0
Reteszcsavar | 5 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 70 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Kanülált humerus velőűrszeg
Reteszcsavar

## 5.2
5/2. rész: Felkarcsont töréseinek kezelésére alkalmas velőűrszegek (titán)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Kanülált humerus velőűrszeg | 1 |  | 0
Reteszcsavar | 5 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 10 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Kanülált humerus velőűrszeg
Reteszcsavar

## 6
6. rész: Humerus distalis vég töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar 2.7 mm | 6 |  | 0
Szögstabil csavar 3.5 mm | 3 |  | 0
Kortikális csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 20 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar 2.7 mm
Szögstabil csavar 3.5 mm
Kortik ális csavar

## 7.1
7/1. rész: Diaphysis lemezek felkarra és alkarra (acél)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Kortikális csavar | 6 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 10 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Kortikális csavar

## 7.2
7/2. rész: Diaphysis lemezek felkarra és alkarra (titán)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Kortikális csavar | 6 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár 1 műtétre x esetszám: | 10 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Kortikális csavar

## 8
8. rész: Disztális rádiusz törés rögzítésére szolgáló lemezek
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar | 8 |  | 0
Kortikális csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 140 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar
Kortikális csavar

## 9
9. rész: Könyök régió ízületbe hatoló töréseinek rögzítéséra szolgáló lemezek
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar | 8 |  | 0
Kortikális csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 60 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar
Kortikális csavar

## 10
10. rész: Csukló ízületbe hatoló romos töréseinek stabilizációja
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1
Szögstabil csavar | 8
Hagyományos önvágó kortikális csavar | 1
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 70 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar
Hagyományos önvágó kortikális csavar

## 11.1
11/1. rész: Kanülált combnyakcsavarozás (titán)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Kanülált combnyakcsavar | 2 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 40 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Kanülált combnyakcsavar

## 11.2
11/2. rész: Kanülált combnyakcsavarozás (acél)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Kanülált combnyakcsavar | 2
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 10 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Kanülált combnyakcsavar

## 12
12. rész: DCS-DHS toldalék
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
95°-os DCS | 1 |  | 0
135°-os DHS | 1 |  | 0
Önvágó dinamikus csavar | 2 |  | 0
Önvágó kortikális csavar | 2 |  | 0
Önvágó spongiosa csavar | 2 |  | 0
Kompressziós csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 25 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
95°-os DCS
135°-os DHS
Önvágó dinamikus csavar
Önvágó kortikális csavar
Önvágó spongiosa csavar
Kompressziós csavar

## 13
13. rész: Medence törések speciális töréseinek lemezelése
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Önmetsző kortikális csavar | 4 |  | 0
Önmetsző szögstabil | 4 |  | 0
Reteszcsavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 50 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez-A
Önmetsző kortikális csavar
Önmetsző szögstabil
Reteszcsavar

## 14.1
14/1. rész: Instabil medence, acetabulum és egyéb töréseknél is alkalmazható kanülált csavarok (acél)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Medence csavar 6.5 mm | 2 |  | 0
Medence csavar 8.0 mm | 2 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 50 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Medence csavar 6.5 mm
Medence csavar 8.0 mm

## 14.2
14/2. rész: Instabil medence, acetabulum és egyéb töréseknél is alkalmazható kanülált csavarok (titán)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Medence csavar 6.5 mm | 2 |  | 0
Medence csavar 8.0 mm | 2 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 50 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Medence csavar 6.5 mm
Medence csavar 8.0 mm

## 15
15. rész: Medencetörések hátsó rögzítéséhez csavarok
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Kanülált titán csavar | 1 |  | 0
Alátét | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 25 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Kanülált titán csavar
Alátét

## 16.1
16/1. rész: Tomportáji törések ellátására velőűrszeg (acél)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Velőűrszeg | 1 |  | 0
Trochanter csavar | 1 |  | 0
Támasztó csavar | 1 |  | 0
Reteszcsavar | 1 |  | 0
Zárócsavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár 1 műtétre x esetszám: | 180 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Velőűrszeg
Trochanter csavar
Támasztó csavar
Reteszcsavar
Zárócsavar

## 16.2
16/2. rész: Tomportáji törések ellátására velőűrszeg (anodizált titán)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Velőűrszeg | 1 |  | 0
Trochanter csavar | 1 |  | 0
Támasztó csavar | 1 |  | 0
Reteszcsavar | 1 |  | 0
Zárócsavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár 1 műtétre x esetszám: | 20 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Velőűrszeg
Trochanter csavar
Támasztó csavar
Reteszcsavar
Zárócsavar

## 17
17. rész: Tomportáji törések ellátására velőűrszeg helikális pengével
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Velőűrszeg | 1 |  | 0
Helikális penge | 1 |  | 0
Reteszcsavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 50 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Velőűrszeg
Helikális penge
Reteszcsavar

## 18.1
18/1. rész: Femur felfúrás nélküli és felfúrásos szegezéséhez, velőűrszegek (acél)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Velőűrszeg | 1 |  | 0
Reteszcsavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 15 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Velőűrszeg
Reteszcsavar

## 18.2
18/2. rész: Femur felfúrás nélküli és felfúrásos szegezéséhez, velőűrszegek (titán)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Velőűrszeg | 1 |  | 0
Reteszcsavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 10 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Velőűrszeg
Reteszcsavar

## 19.1
19/1. rész: Femur velőűrszegezés (acél)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Velőűrszeg | 1 |  | 0
Reteszcsavar | 1 |  | 0
Zárócsavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 15 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Velőűrszeg
Reteszcsavar
Zárócsavar

## 19.2
19/2. rész: Femur velőűrszegezés (titán)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Velőűrszeg | 1 |  | 0
Reteszcsavar | 1 |  | 0
Zárócsavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 10 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Velőűrszeg
Reteszcsavar
Zárócsavar

## 20
20. rész: Femur diaphysis lemez periprotetikus törések ellátására
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar | 6 |  | 0
Kortikális csavar | 2 |  | 0
Rögzítő szalag | 1 |  | 0
Szalag támasztó szem | 2 |  | 0
Tüske | 2 |  | 0
Rátét lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar (rátét lemez rögzítésére) | 4 |  | 0
Összekötő csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 30 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar
Kortikális csavar
Rögzítő szalag
Szalag támasztó szem
Tüske
Rátét lemez
Szögstabil csavar (rátét lemez rögzítésére)
Összekötő csavar

## 21.1
21/1. rész: Combcsont szár-és periprotetikus törések kezelésére használható preformált lemezek
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar | 4 |  | 0
Kortikális csavar | 2 |  | 0
Rátét lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar (rátét lemez rögzítésére) | 4 |  | 0
Összekötő csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 15 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar
Kortikális csavar
Rátét lemez
Szögstabil csavar (rátét lemez rögzítésére)
Összekötő csavar

## 21.2
21/2. rész: Combcsont szár-és periprotetikus törések kezelésére használható kábel rendszer
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Kábel rendszer | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 15 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Kábel rendszer

## 22
22 rész: Femur distalis törések retrográd szegezéséhez, velőűrszegek, Retrograd femur szeg
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Velőűrszeg | 1 |  | 0
Reteszcsavar 6.5 mm | 2 |  | 0
Reteszcsavar 4.8 mm | 2 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 30 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Velőűrszeg
Reteszcsavar 6.5 mm
Reteszcsavar 4.8 mm

## 23
23. rész: Disztális femur törések ellátására szolgáló lemezek
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar | 8 |  | 0
Kortikális csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 20 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar
Kortikális csavar

## 24
24. rész: A tibia térdizület közeli töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar | 5 |  | 0
Kortikális csavar | 1 |  | 0
Hosszú menetű spongiosa csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 50 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar
Kortikális csavar
Hosszú menetű spongiosa csavar

## 25
25. rész: Térdizület közeli törések rögzítésére szolgáló lemezek
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar | 5 |  | 0
Szögstabil csavar (titán) | 1 |  | 0
Kortikális csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 30 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar
Szögstabil csavar (titán)
Kortikális csavar
Rátét lemez

## 26.1
26/1. rész: Tibia velőűrszegezés (acél)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Tibia velőűrszeg | 1 |  | 0
Reteszcsavar | 5 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 15 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Tibia velőűrszeg
Reteszcsavar

## 26.2
26/2. rész: Tibia velőűrszegezés (titán)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Tibia velőűrszeg | 1 |  | 0
Reteszcsavar | 5 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 5 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Tibia velőűrszeg
Reteszcsavar

## 27.1
27/1. rész: Tibia velőűrszegezés (acél)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Tibia velőűrszeg | 1 |  | 0
Reteszcsavar | 5 |  | 0
Zárócsavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 15 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Tibia velőűrszeg
Reteszcsavar
Zárócsavar

## 27.2
27/2. rész: Tibia velőűrszegezés (titán)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Tibia velőűrszeg | 1 |  | 0
Reteszcsavar | 5 |  | 0
Zárócsavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 10 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Tibia velőűrszeg
Reteszcsavar
Zárócsavar

## 28
28. rész: Tibia distalis vég töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar | 10 |  | 0
Kortikális csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 25 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar
Kortikális csavar

## 29
29. rész: Az ujjak, a kéz és láb töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar | 6 |  | 0
Kortikális csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 100 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar
Kortikális csavar

## 30
30. rész: Kézfej és ujjpercek csontjainak ízületbe hatoló töréseinek kezelése
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar | 6 |  | 0
Kortikális csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 60 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar
Kortikális csavar

## 31
31. rész: Kéz és lábsebészetben alkalmazható változó mentemelkedésű kanülált csavarok
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Változó mentemelkedésű kanülált csavar | 2 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 50 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Változó mentemelkedésű kanülált csavar

## 32
32. rész: Gyenge csontállományú humerus proximalis vég különösen összetett töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar | 6 |  | 0
Kanülált kivitelű kortikális csavar | 1 |  | 0
Kanülált kivitelű spongiosa csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 20 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar
Kanülált kivitelű kortikális csavar
Kanülált kivitelű spongiosa csavar

## 33
33. rész: Gyenge csontállományú proximalis tibia nehezen gyógyuló, különösen összetett töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar | 6 |  | 0
Kanülált kivitelű kortikális csavar | 1 |  | 0
Kanülált kivitelű spongiosa csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 20 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar
Kanülált kivitelű kortikális csavar
Kanülált kivitelű spongiosa csavar

## 34
34. rész: Gyenge csontállományú distalis femur nehezen gyógyuló, különösen összetett töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar | 6 |  | 0
Kanülált kivitelű kortikális csavar | 1 |  | 0
Kanülált kivitelű spongiosa csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 20 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar
Kanülált kivitelű kortikális csavar
Kanülált kivitelű spongiosa csavar

## 35
35. rész: Gyenge csontállományú femur nehezen gyógyuló, különösen összetett periprotetikus töréseinek rögzítésére szolgáló lemezek
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Lemez | 1 |  | 0
Szögstabil csavar | 6 |  | 0
Kanülált kivitelű kortikális csavar | 1 |  | 0
Kanülált kivitelű spongiosa csavar | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 10 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Lemez
Szögstabil csavar
Kanülált kivitelű kortikális csavar
Kanülált kivitelű spongiosa csavar

## 36.1
36/1. rész: Külső fixateur Mini (acél rúd)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Rúd | 2 |  | 0
Dió (titán) | 4 |  | 0
Nyárs | 4 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 3 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Rúd
Dió
Nyárs

## 36.2
36/2. rész: Külső fixateur Midi (acél rúd)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Rúd | 4 |  | 0
Dió (titán) | 8 |  | 0
Nyárs | 6 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 4 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Rúd
Dió
Nyárs

## 36.3
36/3. rész: Külső fixateur Maxi (acél rúd)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Rúd | 4 |  | 0
Dió (titán) | 8 |  | 0
Nyárs | 6 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 3 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Rúd
Dió
Nyárs

## 36.4
36/4. rész: Külső fixateur Mini (carbon rúd)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Rúd | 2 |  | 0
Dió (titán) | 4 |  | 0
Nyárs | 4 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 3 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Rúd
Dió
Nyárs

## 36.5
36/5. rész: Külső fixateur Midi (acél rúd)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Rúd | 4 |  | 0
Dió (titán) | 8 |  | 0
Nyárs | 6 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 4 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Rúd
Dió
Nyárs

## 36.6
36/6. rész: Külső fixateur Maxi (carbon rúd)
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Rúd | 4 |  | 0
Dió (titán) | 8 |  | 0
Nyárs | 6 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 3 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Rúd
Dió
Nyárs

## 37
37. rész: Hagyományos lemezek
Megnevezés | Éves becsült mennyiség |  | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%) | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (mennyiség × nettó darabár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Mini lemez (egyenes, L, T) rozsdamentes acél alapanyagból | 7 | darab |  |  |  |  | 0 | 0
Kis önkompressziós lemez rozsdamentes acél alapanyagból | 7 | darab |  |  |  |  | 0
Rekonstrukciós lemez rozsdamentes acél alapanyagból | 6 | darab |  |  |  |  | 0
Harmadcső lemez rozsdamentes acél alapanyagból | 6 | darab |  |  |  |  | 0
Karmos lemez rozsdamentes acél alapanyagból | 6 | darab |  |  |  |  | 0
Keskeny önkompressziós lemez rozsdamentes acél alapanyagból | 6 | darab |  |  |  |  | 0
Széles önkompressziós lemez rozsdamentes acél alapanyagból | 6 | darab |  |  |  |  | 0
Támasztó lemez (T, L) rozsdamentes acél alapanyagból | 6 | darab |  |  |  |  | 0
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
Mini lemez (egyenes, L, T) rozsdamentes acél alapanyagból
Kis önkompressziós lemez rozsdamentes acél alapanyagból
Rekonstrukciós lemez rozsdamentes acél alapanyagból
Harmadcső lemez rozsdamentes acél alapanyagból
Karmos lemez rozsdamentes acél alapanyagból
Keskeny önkompressziós lemez rozsdamentes acél alapanyagból
Széles önkompressziós lemez rozsdamentes acél alapanyagból
Támasztó lemez (T, L) rozsdamentes acél alapanyagból

## 38
38. rész: Hagyományos csavarok
Megnevezés | Éves becsült mennyiség |  | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%) | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (mennyiség × nettó darabár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Kortikális csavarok rozsdamentes acél alapanyagból | 80 | darab |  |  |  |  | 0 | 0
Spongiosa csavarok rozsdamentes acél alapanyagból | 80 | darab |  |  |  |  | 0
Malleolar csavar rozsdamentes acél alapanyagból | 80 | darab |  |  |  |  | 0
Kortikális csavarok titán alapanyagból | 80 | darab |  |  |  |  | 0
Alátétek rozsdamentes acél alapanyagból | 80 | darab |  |  |  |  | 0
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
Kortikális csavarok rozsdamentes acél alapanyagból
Spongiosa csavarok rozsdamentes acél alapanyagból
Malleolar csavar rozsdamentes acél alapanyagból
Kortikális csavarok titán alapanyagból
Alátétek rozsdamentes acél alapanyagból

## 39
39. rész: Drótok
Megnevezés | Éves becsült mennyiség |  | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Nettó egységár (Ft) |  | Áfa (%) | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (mennyiség × nettó darabár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Kirschner drót 1 hegyű 0.8 - 1.4x100 mm | 100 | darab |  |  |  | darab |  | 0 | 0
Kirschner drót 1 hegyű 0.8 - 1.4x120 mm | 20 | darab |  |  |  | darab |  | 0
Kirschner drót 1 hegyű 0.8 - 3.0x150 mm | 1500 | darab |  |  |  | darab |  | 0
Kirschner drót 1 hegyű 1,8 - 3.0x200 mm | 250 | darab |  |  |  | darab |  | 0
Kirschner drót 1 hegyű 1.8 - 3.0x230 mm | 50 | darab |  |  |  | darab |  | 0
Kirschner drót 1 hegyű 2.0 - 3.0x250 mm | 150 | darab |  |  |  | darab |  | 0
Kirschner drót 1 hegyű 1.0 - 3.0x300 mm | 400 | darab |  |  |  | darab |  | 0
Kirschner drót 1 hegyű 3.0 - 3.2x375 mm | 20 | darab |  |  |  | darab |  | 0
Kirschner drót 2 hegyű 1.0 - 3.0x300 mm | 200 | darab |  |  |  | darab |  | 0
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
Kirschner drót 1 hegyű 0.8 - 1.4x100 mm
Kirschner drót 1 hegyű 0.8 - 1.4x120 mm
Kirschner drót 1 hegyű 0.8 - 3.0x150 mm
Kirschner drót 1 hegyű 1,8 - 3.0x200 mm
Kirschner drót 1 hegyű 1.8 - 3.0x230 mm
Kirschner drót 1 hegyű 2.0 - 3.0x250 mm
Kirschner drót 1 hegyű 1.0 - 3.0x300 mm
Kirschner drót 1 hegyű 3.0 - 3.2x375 mm
Kirschner drót 2 hegyű 1.0 - 3.0x300 mm

## 40
40. rész: Drótok
Megnevezés | Éves becsült mennyiség |  | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Nettó egységár (Ft) |  | Áfa (%) | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (mennyiség × nettó darabár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF/2 év)
Cerclage drót 0.8 - 1.4 mm átmérő, tekercsben (10 m/tekercs) | 100 | méter |  |  |  | méret |  | 0 | 0
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
Cerclage drót

## 41
41. rész: Kábel rögzítés
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Kábelköteg + Plomba | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 40 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Kábelköteg

## 42.1
42. rész: Keresztszalag rögzítésére szolgáló titán lemez és végtelenített loop
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Keresztszalag implantátum | 1 |  | 0
Szalagkapocs | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 20 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Keresztszalag implantátum
Szalagkapocs

## 43
43. rész: Szintetikus csontpótló
Megnevezés | Mennyiség dob | Nettó egységár (Ft) | Termékek nettó összesen ár (Ft)
PerOssal 1x50 db gyöngy 10 cc vagy ezzel egyenértékű | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Éves becsült mennyiség | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (éves becsült menny. × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 20 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
PerOssal 1x50 db gyöngy 10 cc vagy ezzel egyenértékű

## 44
44. rész: Váll-stabilizáló implantátum
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Keresztszalag implantátum | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 100 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Keresztszalag implantátum

## 45
45. rész: Behúzófonallal és feszíthető hurokkal ellátott szalagrögzítő
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Keresztszalag implantátum | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 20 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Keresztszalag implantátum

## 46
46. rész: Kirschner drótok menetes véggel
Megnevezés | Éves becsült mennyiség |  | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Nettó egységár (Ft) |  | Áfa (%) | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (mennyiség × nettó darabár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Kirschner drót menetes (10 vagy 15 mm) 2.0 - 2.5x200 mm | 10 | darab |  |  |  | darab |  | 0 | 0
Kirschner drót menetes (10 vagy 15 mm) 2.0 - 2.5x250 mm | 10 | darab |  |  |  | darab |  | 0
Kirschner drót menetes (10 vagy 15 mm) 2.0 - 2.5x300 mm | 50 | darab |  |  |  | darab |  | 0
Kirschner drót menetes (10 vagy 15 mm) 2.0 - 2.5x330 mm | 50 | darab |  |  |  | darab |  | 0
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
Kirschner drót menetes (10 vagy 15 mm) 2.0 - 2.5x200 mm
Kirschner drót menetes (10 vagy 15 mm) 2.0 - 2.5x250 mm
Kirschner drót menetes (10 vagy 15 mm) 2.0 - 2.5x300 mm
Kirschner drót menetes (10 vagy 15 mm) 2.0 - 2.5x330 mm

## 47
47. rész: Tomportáji törések ellátására egycsavaros velőűrszeg
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Tomporszeg (acél rövid) | 1
Trochanter csavar | 1
Fejcsavar | 1
Reteszcsavar | 1
Szeg végzáró csavar | 1
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 25 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Tomporszeg (acél rövid)
Tomporszeg (acél hosszú)
Tomporszeg (titán rövid)
Tomporszeg (titán hosszú)
Trochanter csavar
Fejcsavar
Reteszcsavar
Szeg végzáró csavar

## 48
48. rész: Keresztszalag rögzítésére szolgáló szalagkapocs
Megnevezés | Mennyiség db | Nettó egységár (Ft) | Egy műtétnél használt termékek nettó összesen ár (Ft)
Szalagkapocs | 1 |  | 0
Ajánlati ár |  |  | 0
| Esetszám | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (esetszám × nettó össz. ár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft/2 év)
Ajánlati ár x esetszám: | 50 | 0 | 0
Sorolja fel az ajánlata tárgyát képező rendszer komponenseit az alábbiak szerint:
Megnevezés | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Megajánlott termék paraméterei | Kiszerelési egység | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum) | Nettó egységár (Ft) | Áfa (%)
Szalagkapocs