## 1. rész
Termék neve: Mechanikai anyagvizsgáló gép
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Univerzális elektromechanikus statikus mechanikai anyagvizsgáló gép
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Maximális kapacitás: minimum 100kN húzó és nyomó irányba | Igen
Elektromechanikus meghajtás | Igen
Beállítható tesztsebesség a teljes erőtartományban legalább 0.0001 ... 1500 mm/perc között | Igen
Gyors visszatérési sebesség: legalább 2500 mm/perc | Igen
Digitális keresztfej vezérlési rendszer tetszőlegesen beállítható terhelési sebességgel | Igen
Digitális zárt hurkos vezérlő és adatgyűjtő rendszer | Igen
Kezelőpanel a leggyakrabban használt utasítások (teszt indítás, teszt megállítás) hardveres vezérlésére szolgáló gombokkal TFT színes kijelzővel | Igen
Keresztfej gyors pozicionálás és változtatható sebességű finom beállítás | Igen
Munkaterület mérete legalább 640mm x 1350mm | Igen
Alumínium 2 oszlopos terhelőkeret | Igen
A gép oldalán elhelyezett vezérlő elektronika 2 db szinkronizált PCIe foglalat | Igen
Adatátvitel az elektronika és a számítógép között legalább 2000 Hz | Igen
Mintavételezési gyakoriság legalább 400kHz | Igen
Adatátvitel a számítógép és az elektronika között etherneten keresztül | Igen
Meghajtó egység felbontása kisebb mint 0,0005 µm | igen
Mérési eredmények kijelzése | Igen
Erőmérő rendszer felbontása legalább 1.000.000 pont | Igen
CE megfelelősség 2006/42/EG szerint | Igen
Terhelőkeret merevsége legalább 115 kN/mm | Igen
Keresztfej pozícionálás pontossága kisebb, mint: ±3µm | Igen
Erőmérő cellák
100 kN kapacitású erőmérő cella kör alakú húzó/nyomó erőmérő cella 60 mm csatlakozási lehetőséggel. Pontosság ISO 7500-1 alapján 200N-tól, vagy az alatt tudja az 1-es osztálypontosságot | Igen
10 kN kapacitású erőmérő cella kör alakú húzó/nyomó erőmérő cella 20mm csatlakozási lehetőséggel. Pontosság ISO 7500-1 alapján 20N-tól, vagy az alatt tudja az 1-es osztálypontosságot | Igen
1 kN kapacitású erőmérő cella kör alakú húzó/nyomó erőmérő cella 20mm csatlakozási lehetőséggel. Pontosság ISO 7500-1 alapján 2N-tól, vagy az alatt tudja az 1-es osztálypontosságot | Igen
A 3 db erőmérő cella egyidejűleg csatlakoztatható az elektronikába igény esetén bármelyik szoftveresen kiválasztható. | Igen
Az erőmérő cella kalibrálási adatai az erőmérő csatlakozójában van tárolva | Igen
Mechanikus és szoftveres túlterhelés elleni védelem | Igen
Mindegyik erőmérő cella IP 54 védettségű | Igen
Az erőmérő cella a névleges terhelhetőség tartomány 20%-ig kitárázható | Igen
NAH által akkreditált ISO kalibrációs okirat | Igen
Szoftver
Működtető komplett számítógép Windows környezettel | Igen
Gyártó kínálatában szereplő összes szoftvert tartalmazza: Mindegyik program teljes funkciójában használható, szerkeszthető szoftvercsomag: | Igen
Húzó: moduluszok meghatározása
Nyomó: Többlépcsős nyomóvizsgálat
Hajlító: 3-4 pontos
Lefejtő: 90°os, 180°os lefejtő, súrlódási együttható mérés
Fárasztó: erőn tartás 1000 órán keresztül
Ciklikus: Legalább 1000 szabadon szerkeszthető ciklus
Legalább 600 db szabványos vizsgálati szoftver (DIN, EN, ISO) | Igen
Mindegyik program teljes funkciójában futtatható legyen
Az adatok grafikus (diagramos) és numerikus (táblázatos) megjelenítése | Igen
A kijelzők és a vezérlőpanel beállítása és konfigurálása | Igen
Grafikus szekvencia szabadon szerkeszthető szoftver, melyben folyamatábra alapján futtathatók egyedileg megírt programok | Igen
Egyszerű nyomon követhetőséget biztosító funkció, a felhasználó végig vezetése lépésről lépésre a vizsgálati szekvencián | Igen
Élő vizsgálati diagram, automata skálázással és nagyítási/kicsinyítési funkcióval | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
Mérési adatok illetve beállítások mentése, betöltése és visszajátszása | Igen
Útmutató a mérési paraméterek beállításához (angol nyelvű) | Igen
Befogókhoz tartozó konfiguráció elmenthető, később előhívható | Igen
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Fém, műanyag, kompozit, gumi, papír, orvosi vizsgálati applikációs programcsomag | Igen
Mechanikus ékes befogó
Ékes csavaros befogó szakító irányú statikus kapacitás legalább 100 kN (1 pár) | Igen
Lapos próbatest megfogás 0-12mm vastagság (befogópofa betét mérete legalább 60x30mm) | Igen
Hengeres próbatest megfogás 4-7,5mm átmérőig | Igen
Hárompontos hajlító feltét
Maximális kapacitás legalább 10 kN | Igen
Állítható alátámasztási távolság: | Igen
Max. alátámasztási távolság legalább 400 mm
Min. alátámasztási távolság legalább 4 mm
10mm rádiuszos alátámasztás
10mm rádiuszos nyomóél
Deflektométer (lehajlás mérő) hárompontos hajlító vizsgálathoz | Igen
Lehajlás nagypontosságú mérése minimum felbontás 0,02 µm (vagy jobb) legalább 7mm hosszon
Nyomólap készlet
Legalább 100kN terhelhetőség (1 pár) | Igen
Átmérő minimum 135mm, de maximum 150mm | Igen
Ollós befogó készlet
2,5 kN terhelhetőségű ollós befogó befogópofa betéttel (1 pár) | Igen
Lapos próbatest megfogás 0-20mm vastagság (befogópofa betét mérete legalább 18x30mm) | Igen
Kézi csavaros befogó készlet
2,5 kN terhelhetőségű kézi csavaros befogó befogópofa betéttel (1 pár) | Igen
Lapos próbatest megfogás 0-15mm vastagság (befogópofa betét mérete legalább 30x30mm) | Igen
Kontakt extenzométer
A biztosított szoftverrel kompatibilis | Igen
Nyúlási hossz mérés minimum tartománya: 5mm…700mm úton | Igen
Nyúlás nagypontosságú mérése minimum felbontás 0,02 µm Mérendő hossz tartomány: legalább:5mm-700mm hosszon | Igen
Nyúlásmérő igény szerint kifordítható, eltávolítható legyen a munkatérből | Igen
Tapintó erő, ami a próbatestre hat maximum 0,1- 1N között | Igen
Próbatestre ható maximális vonszolási erő: 0,05N vagy ennél kisebb | Igen
Kérjük megadni
Nyúlásmérő karok automata nyitása/zárása | Igen
Automatikus motoros L0 beállás legalább a következő pontokra: 5mm; 10mm; 20mm; 30mm; 50mm; 100mm; 200mm; 300mm; 400mm; 500mm | Igen
A nyúlásmérő a szakadásig rajta maradhat a mintán | Igen
Osztálypontosság 0,5 az ISO 9513 szerint | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Biaxiális vizsgáló gép
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Elektromos működésű húzó/nyomó és torziós vizsgáló gép
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Kapacitási tartomány: 0-5kN húzó és nyomó irányba | Igen
Torziós nyomaték minimum 20Nm mindkét irányba | Kérjük megadni
Elektromechanikus meghajtás | Igen
Beállítható tesztsebesség húzó, nyomó irányban teljes erőtartományban legalább 0.0005 ... 600 mm/perc | Igen
Torziós irányban a forgási sebesség legalább 0,01…20 fordulat/perc | Igen
Digitális keresztfej vezérlési rendszer tetszőlegesen beállítható terhelési sebességgel | Igen
Digitális zárt hurkos vezérlő és adatgyűjtő rendszer | Igen
Kezelőpanel a leggyakrabban használt utasítások (teszt indítás, teszt leállítás) hardveres vezérlésére szolgáló gombokkal TFT színes kijelzővel | Igen
Keresztfej gyors pozicionálás és változtatható sebességű finom beállítás | Igen
Munkaterület magassága legalább 1000mm | Igen
Alumínium 1 oszlopos terhelőkeret | Igen
A gép oldalán elhelyezett vezérlő elektronika 2 db szinkronizált PCIe foglalat | Igen
Adatátvitel az elektronika és a számítógép között legalább 2000 Hz | Igen
Mintavételezési gyakoriság legalább 400kHz | Igen
Adatátvitel a számítógép és az elektronika között etherneten keresztül | Igen
Meghajtó egység felbontása kisebb, mint 0,02 µm | Igen
Mérési eredmények kijelzése | Igen
Erőmérő rendszer felbontása legalább 1.000.000 pont | Igen
CE megfelelősség 2006/42/EG szerint | Igen
Terhelőkeret merevsége legalább 12kN/mm | Igen
Keresztfej pozícionálás pontossága kisebb, mint: ±3µm | Igen
Szoftver
Működtető komplett számítógép Windows 10 környezettel | Igen
Gyártó kínálatában szereplő összes szoftvert tartalmazza: Mindegyik program teljes funkciójában használható, szerkeszthető szoftvercsomag: | Igen
Húzó: moduluszok meghatározása
Nyomó: Többlépcsős nyomóvizsgálat
Torziós: Biaxiális vizsgálóprogramok megírásának lehetősége
Fárasztó: erőn tartás 1000 órán keresztül
Ciklikus: Legalább 1000 szabadon szerkeszthető ciklus
Legalább 600 db szabványos vizsgálati szoftver (DIN, EN, ISO) | Igen
Mindegyik program teljes funkciójában futtatható legyen
Az adatok grafikus (diagramos) és numerikus (táblázatos) megjelenítése | Igen
A kijelzők és a vezérlőpanel beállítása és konfigurálása | Igen
Grafikus szekvencia szabadon szerkeszthető szoftver, melyben folyamatábra alapján futtathatók egyedileg megírt programok | Igen
Egyszerű nyomon követhetőséget biztosító funkció, a felhasználó végig vezetése lépésről lépésre a vizsgálati szekvencián | Igen
Élő vizsgálati diagram, automata skálázással és nagyítási/kicsinyítési funkcióval | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
Mérési adatok illetve beállítások mentése, betöltése és visszajátszása | Igen
Útmutató a mérési paraméterek beállításához (angol nyelvű) | Igen
Befogókhoz tartozó konfiguráció elmenthető, később előhívható | Igen
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Fém, műanyag, kompozit, gumi, papír, orvosi vizsgálati applikációs programcsomag | Igen
Csavar betekerése csontba szimulációs vizsgálat | Igen
Pneumatikus befogó 2,5kN kapacitással
Legalább 2,5 kN terhelhetőségű pneumatikus befogó befogópofa betéttel (1 pár) | Igen
1 készlet lapos próbatest megfogás 0-15mm vastagság recés befogópofa betéttel mérete legalább 30x30mm (4db) | Igen
1 készlet (4 db) gumi bevonatos befogópofa: legalább 30x30 mm | Igen
Szorítóerő legalább 5kN | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Elektromechanikus dinamikus aktuátor gép
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Univerzális elektromechanikus dinamikus anyagvizsgáló gép
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Maximális kapacitás: 5kN húzó és nyomó irányba | Igen
Elektromechanikus meghajtás | Igen
Beállítható tesztsebesség a teljes erőtartományban legalább 0.001 ... 30.000 mm/perc tartományba | Igen
Lökethossz minimum 400mm a teljes erőtartományban | Igen
Digitális keresztfej vezérlési rendszer tetszőlegesen beállítható terhelési sebességgel | Igen
Digitális zárt hurkos vezérlő és adatgyűjtő rendszer | Igen
Kezelőpanel a leggyakrabban használt utasítások (teszt indítás teszt leállítás) hardveres vezérlésére szolgáló gombokkal TFT színes kijelzővel | Igen
Keresztfej gyors pozicionálás és változtatható sebességű finom beállítás | Igen
Terhelőkeret magassága állítható legalább 100…600mm között | Igen
Szélessége legalább 420mm
Az aktuátor kiszerelhető legyen a terhelőkeretből és beszerelhető legyen késztermékek fárasztó vizsgálatához tetszőleges helyre bármely irányba (horizontális és vertikális irányokba) | Igen
A kivehető aktuátor és elektronika súlya ne legyen több, mint 80kg | Igen
Adatátvitel az elektronika és a számítógép között legalább 2000 Hz | Igen
Mintavételezési gyakoriság legalább 400kHz | Igen
Adatátvitel a számítógép és az elektronika között etherneten keresztül | Igen
Meghajtó egység felbontása kisebb, mint 0,01 µm | Igen
Mérési eredmények kijelzése | Igen
Erőmérő rendszer felbontása legalább 1.024.000 pont | Igen
CE megfelelősség 2006/42/EG szerint | Igen
Keresztfej pozícionálás pontossága kisebb, mint: ±10µm | Igen
100.000 ciklusú vizsgálat elvégzésére alkalmas | Igen
Erőmérő cellák
5 kN kapacitású erőmérő cella kör alakú húzó/nyomó erőmérő cella. Pontosság ISO 7500-1 alapján 20N-tól, vagy az alatt tudja az 1-es osztálypontosságot | Igen
Az erőmérő cella kalibrálási adatai az erőmérő csatlakozójában van tárolva | Igen
Mechanikus és szoftveres túlterhelés elleni védelem | Igen
Az erőmérő cella IP 54 védettségű | Igen
NAH által akkreditált ISO kalibrációs okirat | Igen
Szoftver
Működtető komplett számítógép Windows 10 környezettel | Igen
Gyártó kínálatában szereplő összes szoftvert tartalmazza: Mindegyik program teljes funkciójában használható, szerkeszthető szoftvercsomag: | Igen
Húzó: moduluszok meghatározása
Nyomó: Többlépcsős nyomóvizsgálat
Hajlító: 3-4 pontos
Lefejtő: 90°os, 180°os lefejtő, súrlódási együttható mérés
Fárasztó: erőn tartás 1000 órán keresztül
Ciklikus: Legalább 1000 szabadon szerkeszthető ciklus
Legalább 600 db szabványos vizsgálati szoftver (DIN, EN, ISO) | Igen
Mindegyik program teljes funkciójában futtatható legyen
Az adatok grafikus (diagramos) és numerikus (táblázatos) megjelenítése | Igen
A kijelzők és a vezérlőpanel beállítása és konfigurálása | Igen
Grafikus szekvencia szabadon szerkeszthető szoftver, melyben folyamatábra alapján futtathatók egyedileg megírt programok | Igen
Egyszerű nyomon követhetőséget biztosító funkció, a felhasználó végig vezetése lépésről lépésre a vizsgálati szekvencián | Igen
Élő vizsgálati diagram, automata skálázással és nagyítási/kicsinyítési funkcióval | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
Mérési adatok illetve beállítások mentése, betöltése és visszajátszása | Igen
Útmutató a mérési paraméterek beállításához angol nyelvű | Igen
Befogókhoz tartozó konfiguráció elmenthető, később előhívható | Igen
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Fém, műanyag, kompozit, gumi, papír, orvosi vizsgálati applikációs programcsomag | Igen
Nyomólap készlet
Legalább 5kN terhelhetőség (1 pár) | Igen
Átmérő minimum 80mm, de maximum 100mm | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Ejtődárdás ütőmű
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Ejtődárdás ütőmű
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Ejtési magasság beállítható legalább: 0,11…1m között | Igen
Ütési sebesség: legalább 4 m/s
Ejtősúly tömege legalább: 23kg | Igen
Ütési energia legalább 230J | Igen
Biztonságos 2 kezes indítás | Igen
Átlátszó biztonsági CE minősített védőpajzs | Igen
Motoros súlyemelés | Igen
Alkalmas 20mm átmérőjű dárdával szabványos ISO 6603-2 vizsgálatra | Igen
Pneumatikus próbatest leszorító egység, állítható leszorító erő beállítható tartománya legalább: 6-9kN | Igen
Maximális méretek: szélesség 1100mm, magasság 2700mm | Igen
Lehetőség klímakamra későbbi hozzáadására. | Igen
Szoftver
Működtető komplett számítógép Windows 10 környezettel | Igen
Az adatok grafikus (diagramos) és numerikus (táblázatos) megjelenítése | Igen
A kijelzők és a vezérlőpanel beállítása és konfigurálása | Igen
Egyszerű nyomon követhetőséget biztosító funkció, a felhasználó végig vezetése lépésről lépésre a vizsgálati szekvencián | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
Mérési adatok illetve beállítások mentése, betöltése és visszajátszása | Igen
Útmutató a mérési paraméterek beállításához angol nyelvű | Igen
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Nagy sebességű dinamikus adatgyűjtő egység
Műszerezett vizsgálatokhoz | Igen
Legalább 16 bit felbontás, legalább 4MHz adatgyűjtési frekvenciával rendelkező analóg/digitális átalakító | Igen
Program csomag adatgyűjtő egység által gyűjtött adatok fogadására, tárolására, kiértékelésére, a műszerezett vizsgálatokhoz. | Igen
Ütés előtti optikai tényleges sebességmérés | Igen
Digitális mikrométer csatlakoztatható hozzá | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Digitális Shore A keménységmérő
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Digitális Shore A keménységmérő
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Shore A érték digitális kijelzése | Igen
Felbontás legalább 0,1 Shore | Igen
Hordozható elemes kivitel, legalább 200 mérési eredmény elmenthetőséggel | Igen
Állvány a készülékhez | Igen
A készülék állvánnyal és állvány nélkül is használható legyen | Igen
1 db USB 2.0 Adatkimenet számítógéphez | Igen
Szoftver
Adatok elmenthetősége táblázatba gyűjtése statisztikai kiértékelése | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Digitális Shore C keménységmérő
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Digitális Shore C keménységmérő
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Shore C érték digitális kijelzése | Igen
Felbontás legalább 0,1 Shore | Igen
Hordozható elemes kivitel, legalább 200 mérési eredmény elmenthetőséggel | Igen
Állvány a készülékhez | Igen
A készülék állvánnyal és állvány nélkül is használható legyen | Igen
1 db USB 2.0 Adatkimenet számítógéphez | Igen
Szoftver
Adatok elmenthetősége táblázatba gyűjtése statisztikai kiértékelése | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Digitális Shore D keménységmérő
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Digitális Shore D keménységmérő
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Shore D érték digitális kijelzése | Igen
Felbontás legalább 0,1 Shore | Igen
Hordozható elemes kivitel, legalább 200 mérési eredmény elmenthetőséggel | Igen
Állvány a készülékhez | Igen
A készülék állvánnyal és állvány nélkül is használható legyen | Igen
1 db USB 2.0 Adatkimenet számítógéphez | Igen
Szoftver
Adatok elmenthetősége táblázatba gyűjtése statisztikai kiértékelése | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Ingás ütőmű 50J maximális terhelhetőséggel
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
50J ingás ütőmű
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Ingás ütőmű Charpy és Izod vizsgálathoz 1-50J terhelhetőséggel | Igen
1J, 5J, 15J, 25J, 50J kalapáccsal Charpy vizsgálathoz | Igen
Charpy megfogó feltét | Igen
5,5J, 11J, 22J Izod vizsgálathoz | Igen
Izod megfogó feltét | Igen
Fékkel ellátott kalapács megfogás | Igen
Automatikus kalapács felismerés | Igen
Súrlódás kompenzáció | Igen
Szögfelbontás kisebb, mint 0,02° | Igen
Teljesen zárt átlátszó CE minősített biztonsági védőpajzs | Igen
Motoros kalapács emelés | Igen
Vibrációmentes asztal | Igen
Digitális kijelzés önálló működés és számítógéphez csatlakoztatható adatgyűjtés | Igen
1 db USB 2.0 Adatkimenet PC működtetéshez | Igen
Szénszálas kalapácsrúd | Igen
Mintabemetsző szabványos minta készítéshez | Igen
Szoftver
Adatok elmenthetősége táblázatba gyűjtése statisztikai kiértékelése | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Ingás ütőmű 300J terhelhetőséggel
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
300J ingás ütőmű
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Ingás ütőmű Charpy vizsgálathoz 300J terhelhetőséggel | Igen
300J kalapáccsal Charpy vizsgálathoz | Igen
Charpy megfogó feltét | Igen
Fékkel ellátott kalapács megfogás | Igen
Súrlódás kompenzáció | Igen
Motoros kalapács emelés | Igen
Teljesen zárt átlátszó biztonsági védőpajzs mely megfelel EN ISO 13849-1/2 szabványnak | Igen
Vibrációmentes beton aljzat | Igen
Analóg és digitális kijelzés önálló működés és számítógéphez csatlakoztatható adatgyűjtés | Igen
1 db USB 2.0 Adatkimenet PC működtetéshez | Igen
Szoftver
Adatok elmenthetősége táblázatba gyűjtése statisztikai kiértékelése | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Folyásindexmérő gép
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Folyásindex mérő MFI
Elvárt jótállási idő: 24 hónap | Igen
Elvégezhető ISO 1133 szerinti mérés | Igen
Automata mintavágó | Igen
Dűzni méret: 2,095mm | Igen
Henger belső átmérője: 9,55mm | Igen
Digitális LCD kijelző minimum 3,2 ’’ | Igen
Szükséges súlyok: 0,325kg, 2,16kg, 5 kg, 10kg | Igen
Indulókészlet 500 méréshez: tisztítókendő, dűzni tisztító, henger tisztító | Igen
Biztonsági védőkeret | Igen
Analóg és digitális kijelzés önálló működés és számítógéphez csatlakoztatható adatgyűjtés | Igen
1 db USB 2.0 Adatkimenet PC működtetéshez | Igen
Beállítható hőmérséklettartomány legalább 50°C…450°C között | Igen
Hőmérséklet kijelzés felbontása 0,1 °C | Igen
Szoftver
Adatok elmenthetősége táblázatba gyűjtése statisztikai kiértékelése | Igen
Jegyzőkönyv készítés | Igen
A jegyzőkönyv sablonok vizsgálati módszerekhez csatolhatóak
Exportálás és e-mailen való továbbítás lehetősége
A jegyzőkönyvek lementhetőek HTML, Word vagy PDF formátumban is.
USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Ajánlati ár (ÁFA nélkül) HUF | 0

## 2. rész
Termék neve: 20 tengelyes, erőszabályozású robotvezérlő a REHAROB robotos gyógytornáztató rendszerhez
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
20 szervo robottengely egyidejű, vagy tengelypáronkénti vezérlése. A kézfejhez és könyökhöz csatlakoztatott, egyenként 6 tengellyel ellátott robotkarok, illetve a segéd tengelyeik, továbbá az ujjakhoz rögzített, egyedileg fejlesztett 2 db 3 tengelyes robotujj egyenkénti, vagy szimultán valósidejű szabályozása | Igen
Szabályozott tengelyek száma legalább 20 | Igen
Védettség legalább IP 54 | Igen
Kérjük megadni
Zajszint legfeljebb 70 dB | Igen
Kérjük megadni
Méret legfeljebb (szélesség, hosszúság, magasság) 1m x 1m x 2m | Igen
Kérjük megadni
Tömeg legfeljebb 200 kg | Igen
Kérjük megadni
Bemeneti feszültség: AC 3x400 V | Igen
Bemeneti áramerősség: 3x32 A | Igen
Kimeneti feszültség: DC 24 V | Igen
Kimeneti áram legfeljebb 5 A | Igen
Kérjük megadni
Fékáram legfeljebb 10 A | Igen
Kérjük megadni
Környezeti hőmérséklet legalább 0°C-60°C | Igen
Kérjük megadni
Vezérlő szoftver ROS | Igen
Vezérlő hardver ipari PC | Igen
Ipari PC: hálózati kapcsolat: LAN Intel 82574L 10/100/1000 Mb/s Ethernet hálózati kártya | Igen
Ipari PC: legalább 2 db USB 2.0 csatlakozó | Igen
Kérjük megadni
Ipari PC: legalább 1 db 12V DC input | Igen
Kérjük megadni
Ipari PC: legalább 1 db VGA csatlakozó | Igen
Kérjük megadni
Ipari PC: legalább 1 db HDMI csatlakozó | Igen
Kérjük megadni
Ipari PC: legalább 2 db soros port csatlakozó | Igen
Kérjük megadni
Ipari PC: legalább 2 db USB 3.0 csatlakozó Port | Igen
Kérjük megadni
Ipari PC: legalább 1 db RJ-45 LAN csatlakozó | Igen
Kérjük megadni
Ipari PC: legalább 1 db audio csatlakozó | Igen
Kérjük megadni
Ipari PC: WIFI hálózati csatlakozó | Igen
Szervó hajtás: négynegyedes üzemmód | Igen
Szervó hajtás: teljesen digitális szabályozó | Igen
Szervó hajtás: paraméterezhető áram, feszültség, sebesség limit | Igen
Szervó hajtás: PID sebesség szabályozó, alárendelt áramszabályozással | Igen
Szervó hajtás: PI áram szabályozó | Igen
Szervó hajtás: optikailag leválasztott bemenetek (24V-os jelszint) | Igen
Szervó hajtás: külső mérőrendszer feldolgozás (jeladó fogadás és pozíció felküldés) | Igen
Szervó hajtás: hajtásban megvalósított referencing/homing funkció | Igen
Szervó hajtás: hűtőbordára épített ventilátor | Igen
Szervó hajtás: külső fékellenállás kezelése | Igen
PLC: 24V bemeneti tápfeszültség | Igen
PLC: EtherNet kapcsolat a központi vezérlővel (tengely egységgel), kommunikáció további PLC modulokkal LVDS buszon | Igen
PLC: galvanikusan (optocsatolóval) leválasztott ki- és bemenetek | Igen
PLC: legalább 8 db tranzisztoros kimenet 500 mA csatornánkénti terhelhetőséggel, túlterhelés és túlfeszültség védelemmel | Igen
Kérjük megadni
PLC: legalább 9db bemenet, minden bemeneti vonal Led-es visszajelzéssel rendelkezik | Igen
Kérjük megadni
PLC: Wago kábelcsatlakozás a ki- és bemeneteknél | Igen
PLC: adatátviteli sebesség az Ethernet oldalon (RJ45) legalább 10 Mbaud | Igen
Kérjük megadni
PLC: kimenetek száma legalább 8 db | Igen
Kérjük megadni
PLC. bemenetek száma legalább 9 db | Igen
Kérjük megadni
PLC: bemenetek logikai 0 állapot feszültségszintje: 0...16.8 VDC | Igen
PLC: bemenetek logikai 1 állapot feszültségszintje: 18.8...24 VDC | Igen
PLC: kimenetek logikai 0 állapot feszültségszintje: 0 VDC | Igen
PLC: kimenetek logikai 1 állapot feszültségszintje: 24 VDC | Igen
PLC: bemeneti vonalak késleltetése legfeljebb 2 msec | Igen
Kérjük megadni
PLC: bemeneti vonalak áramfelvétele legfeljebb 12 mA | Igen
Kérjük megadni
PLC: kimenet terhelhetősége legalább 500 mA/csatorna | Igen
Kérjük megadni
PLC üresjárati áramfelvétele legfeljebb 0.1 A | Igen
Kérjük megadni
PLC áramfelvétele (maximális modulszám esetén, amennyiben a buszon 3A terhelés jelen van) legfeljebb 0.8 A | Igen
Kérjük megadni
PLC: kimeneti áram legfeljebb 3000 mA | Igen
Kérjük megadni
PLC tömege legfeljebb 0,2 kg | Igen
Kérjük megadni
PLC védettségi besorolása legalább IP20 | Igen
Kérjük megadni

## 3. rész
Termék neve: Cardiovascularis és légzőrendszeri mérő berendezés
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Ergo-spirométer rendszer - Légzőrendszeri mérőrendszer paraméterei:
O2/CO2 analizátor | Igen
Digitális térfogat érzékelő | Igen
Pulzoximéter | Igen
Nyomáscsökkentő | Igen
Automatikus térfogat kalibráló egység | Igen
Automatikus gázkalibráló egység | Igen
Páciens adatbázis kezelő szoftver | Igen
Automata térfogat kalibrálás | Igen
Automata gázkalibrálás | Igen
Légköri viszonyok és BTPS/ATPS meghatározás | Igen
Spirometriás/Flow Volume görbe | Igen
Offline vérgáz és laktát bevitel | Igen
Anaerob küszöbérték meghatározás | Igen
Breath-by-Breath mérési módszer | Igen
Intrabreath mérés | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Telemetriás terheléses kardiális mérőrendszer (EKG-val, működtető és adatfeldolgozó szoftverrel és mozgás közbeni vérnyomásmérő modullal, valamint szükséges tartozékokkal) műszaki paraméterei:
12 csatornás EKG, Programból kiválasztható, 3,6 vagy 12 csatorna megjelenítés és osztott képernyő | Igen
Hőmérsékletmérés kontakt hőmérővel | Igen
Szoftveres zajszűrés, egymástól függetlenül állítható paraméterekkel | Igen
Hálózati zajszűrés 50 Hz-es vagy 60 Hz-es frekvencián, 180dB/D | Igen
Mozgási, légzési artefaktumok szűrése 1 Hz - 10 Hz, 120dB/D | Igen
Átlagoló szűrő 1-10 ciklus átfogás | Igen
Bluetooth kommunikációs technológia v2.1 + EDR | Igen
Kétirányú kommunikáció az EKG és az adatfeldolgozó egység között | Igen
Folyamatos realtime kommunikáció, nem szakaszos csomagátvitel | Igen
Adóteljesítmény: legalább +17 dBm | Igen
Vevő érzékenység: legalább 86 dBm | Igen
Hatótávolság: épületen belül legalább 8-10 m, nyílt területen legalább 30 - 50m | Igen
Kommunikáció megszakadása esetén az automatikus hibaelhárítás maximum 3 perc | Igen
Dedikált adó és vevő azonosítóval, az automatikus összekapcsolódáshoz | Igen
Kommunikációs protokoll, titkosítási eljárással | Igen
Nagy kapacitású, 1 cellás Li-ion akkumulátor | Igen
Folyamatos működtetés biztosítása akkumulátorról: minimum 10 óra | Igen
Rendszerbe beépített intelligens töltőelektronika | Igen
Töltési idő maximálisan 4 óra, teljesen lemerült állapot esetén | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
A működtető szoftver, az alábbi funkciók ikonokon és legördülő menükön keresztül legyen elérhető: | Igen
EKG online szetapolás | Igen
Páciens adatbázis-kezelő automatikus szűréssel | Igen
Elvezetés választás: | Igen
I, II, III standard,
I, II, III, aVR, aVF, aVL
I, II, III, aVR, aVF, aVL, V1-V6
Úsztatási sebesség: 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 200 mm/sec | Igen
Erősítés: 5, 10, 20, 50 mm/mV | Igen
Freeze funkció | Igen
Protokoll beállítás: Bruce, Módosított Bruce, Naughton1-2-3 Ellestad, Cooper, Balke, Repity, Cornell, Weber, Balke Ware | Igen
Szabadon szerkeszthető differenciál trigger szint állítás: manuális/automatikus | Igen
Szabadon választható csatorna kiemelés | Igen
Egy/két monitoros megjelenítés (mérete legalább 20”; felbontás HD ready/Full HD) | Igen
Karakteres hőmérséklet szívfrekvencia és vérnyomás kijelzése (online monitorozása) | Igen
A kiválasztott protokoll karakteres és grafikus megjelenítése | Igen
A számítható EKG paraméterekből választható trendképzés: | Igen
ST slope (mV/s), P(mV), Q(mV), R(mV), T(mV), ST(mV), RR(ms), HR(ms), P range(ms), PP(ms), ST(ms), ST int.(ms), PR(ms), QRS(ms), QT(ms), QTcb(ms), TTe(ms) online monitorozása | Igen
Egyidejűleg legalább 8 trend megjeleníthető, automatikus átállás | Igen
Trendek monitorozás közben cserélhetőek | Igen
Bármely elvezetés ciklusából Superimposed képezhető és megjeleníthető | Igen
Nyugalmi Superimposed folyamatosan összehasonlítható | Igen
Protokoll lépéseinek automatikus rögzítése primer görbékkel/ numerikus értékekkel | Igen
Tetszés szerinti eseménybeírás manuálisan ikonon keresztül | Igen
Paciens kezelőből a primer görbék automatikus betöltése Windows módszerrel | Igen
Választható automatikus/manuális értékelési mód | Igen
Automatikus értékelés: Páciens -terhelési adatok értékelése számszerű/grafikus megjelenítése (HR, NIBP, EXTRÁK, Teljesítmény) | Igen
Terhelési fokozatonként minden egyes elvezetésből átlagolt ciklusok megjelenítése | Igen
Minden egyes elvezetésből az előre megválasztott paraméter(ek) trend képzése és megjelenítése | Igen
A számolt paraméterek értékeinek táblázatba gyűjtése | Igen
A kiértékelt adatok exportálhatóak és kinyomtathatóak | Igen
Manuális kiértékelés: tetszés szerinti elvezetésből szakaszok scroll-ozva kijelölhetőek | Igen
Ciklusonként idő/amplitúdó értékelés [RR(ms), HR, P(mV), Q(mV), R(mV), T(mV), ST(mV), Ptart(ms), PP(ms), STrész(ms), ST(ms), RR(ms), QRS(ms), QT(ms), QTcb, QTcf, QTcv, T-Te(ms)] | Igen
Tetszés szerinti átlagolt ciklus idő /amplitúdó értékelés [RR(ms), HR, P(mV), Q(mV), R(mV), T(mV), ST(mV), Ptart(ms), PP(ms), STrész(ms), ST(ms), RR(ms), QRS(ms), QT(ms), QTcb, QTcf, QTcv, T-Te(ms)] | Igen
QT értékelés tetszés szerinti ciklusokból RR, HR függvényben táblázatos és grafikus függvény értékelés és ábrázolás | Igen
QTv (QT variabilitás) automatikus számítása minimum 23 ciklusból | Igen
QTd (QT diszperzió) automatikus számítása 12 elvezetés egy ciklusából | Igen
HRv frekvencia alapú automatikus értékelés [Total power (ms2), ULF power (%), VLF power (%), LF power (%), HF power (%), LF/HF ratio (%)] | Igen
HRv időtartomány alapú (igény szerint aritmia riport) [Ütések száma, NN maximum (ms), NN maximum (bpm), NN minimum (ms), NN minimum (bpm), NN mean (ms), NN mean (bpm), SDNN (ms), pNN50 (%), rMSSD (ms), Trianguláris index (HRVi)] | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Mozgás közbeni vérnyomásmérő modul műszaki paraméterei: | Igen
Ujjon elhelyezett speciális mandzsetta/szenzor a mozgási artefaktumok kiiktatására. Garantált mérési tartomány: legalább 10-20km/óra. | Igen
legalább 8-10 km/h-s sebességnél pontos vérnyomásmérés | Igen
Kiértékelő programban beállítható mérési protokoll | Igen
EKG modulon keresztül történő Bluetooth kommunikáció az adatfeldolgozó egységgel | Igen
Speciális adatfeldolgozó algoritmus a nagy sebességénél is pontos méréshez | Igen
Túlfújás elleni védelem | Igen
Energiaellátás paraméterei: nagy kapacitású 2 cellás Li-ion akkumulátor, teljesen feltöltött akkumulátor esetén folyamatosan 24 órás üzem, beépített intelligens töltőelektronika, akkumulátor töltési ideje teljesen lemerült akkumulátor esetén minimum 4 óra | Igen
Tartozékok: egyszer használatos elektróda (Bio lead-lok), elektródarögzító mellény több méretben (XS,S,M,L,XL,unisex), 10 elvezetéses speciális EKG páciens kábel, kábelrögzítővel | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Ajánlati ár (ÁFA nélkül) HUF | 0

## 4. rész
Termék neve: EMG – A jelerősítő
Beszerzendő mennyiség: 3 db
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
EMG-A jelerősítő, 3 darab
Erősítő, csatlakozó kábellel ellátva | Igen
Alacsony zajszintű: max. 0,28 V (a szinuszhullám két csúcsa között mérve) | Igen
A Differenciál Erősítő CMRR-je (Common Mode Rejection Ratio) 110dB | Igen
Nagy impedanciájú: 1012 Ω | Igen
Anti-aliasing szűrést biztosítson az erősítő | Igen
Erősítés: 1000-szeres | Igen
N-elektróda nélkül | Igen
Kompatibilis meglévő 3D mozgásanalizáló mérőrendszerrel | Igen
Tápfeszültség: ±5V és ±15V között | Igen
Mérési pontosság: a bemenő jel ±5%-a (50-100Hz között) | Igen
Sávszélesség: 7Hz-500Hz | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
3 | 0 | 0
Termék neve: EMG-AN jelerősítő
Beszerzendő mennyiség: 1 db
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
EMG-AN jelerősítő, 1 darab
Erősítő, csatlakozó kábellel | Igen
Alacsony zajszintű max. 0,28 V (a szinuszhullám két csúcsa között mérve) | Igen
A Differenciál Erősítő CMRR-je (Common Mode Rejection Ratio) 110dB | Igen
Nagy impedanciájú: 1012 Ω | Igen
Anti-aliasing szűrést biztosítson az erősítő | Igen
Erősítés: 1000-szeres | Igen
N-elektródával | Igen
Kompatibilis meglévő 3D mozgásanalizáló mérőrendszerrel | Igen
Tápfeszültség: ±5V és ±15V között | Igen
Mérési pontosság: a bemenő jel ±5%-a (50-100Hz között) | Igen
Sávszélesség: 7Hz-500Hz | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Ajánlati ár (ÁFA nélkül) HUF | 0

## 5. rész
Termék neve: Aktív/passzív alsó- és felső végtagmozgató terápiás eszköz izomstimulátorral
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Aktív/passzív alsó- és felső végtagmozgató terápiás eszköz: | Igen
Nagyméretű: minimum 12cm maximum 14,5 cm képátmérőjű megvilágított angol, német és magyar nyelvű kijelző | Igen
Kitapintható kezelőgombok | Igen
Változtatható sebesség, forgási irány, fékellenállás és edzés időtartama | Igen
Kapcsolható spasztika vezérlés | Igen
Pedálsugár beállítás legalább 2 fokozatban | Igen
Edzés kiértékelés | Igen
Stabil fémváz szállító kerekekkel szerelve | Igen
2 pontos rugalmas lábrögzítés (lábfej és boka) | Igen
Állítható lábszárrögzítő | Igen
Állítható alkarrögzítő | Igen
Állítható támasztóláb | Igen
Állítható magasságú kapaszkodó | Igen
Láb ki-és behelyezést segítő gomb | Igen
Egygombos be-és kikapcsolás | Igen
Beépített terápiás programok | Igen
Kétoszlopos szimmetria kijelző | Igen
Automatikus izomerő felismerés | Igen
Izomstimulátor: | Igen
Rendelkezzen integrált vezérlő szoftverrel, és az eszköz legyen kompatibilis, valamint összekapcsolható a megajánlott kéz- és lábmozgató készülékkel | Igen
A kapcsolat biztosítsa a két eszköz együttműködését, az egyidejű, kombinált kezelésért | Igen
A kapcsolat tegye lehetővé a két eszköz közötti információcserét, ezen belül is a következőket: - a hajtókar pozíciója - fordulatszám és mozgásirány - szimmetria - ellenállás - mozgásidő | Igen
A szoftver legyen képes vezérelni a kar és láb mozgását is | Igen
A stimulálás elektromos impulzusokkal történjen | Igen
Impulzusszélesség: 20-400 μs | Igen
Áramerősség: 0-130 mA | Igen
Frekvencia tartomány: 10-40 Hz | Igen
A készülék minimum 8 csatornával rendelkezzen | Igen
16db. Elektróda | Igen
A stimulátor tegye lehetővé az egyéni-, páciens szükségleteihez igazítható stimulációt | Igen
A stimulációk kombinálhatóak legyenek és paraméterezhetőek legyenek | Igen
Több kiválasztható, előre programozott stimulációs sablonnal is rendelkezzen: Minimum 48 | Igen
A készülék legalább 3 módban legyen képes működni: Minimum adaptív, állandó, és összetett mód | Igen
A készülék mobilizálható legyen, ehhez rendelkezzen a működést biztosító akkumulátorral vagy elemmel | Igen
1 vészleállító gomb | Igen
A páciensadatok legyenek kinyerhetők számítógépre | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Aktív/passzív alsó- és felső végtagmozgató terápiás eszköz izomstimulátor nélkül
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Aktív/passzív alsó- és felső végtagmozgató terápiás eszköz: | Igen
Nagyméretű: minimum 12cm maximum 14,5 cm képátmérőjű megvilágított angol, német és magyar nyelvű kijelző | Igen
Kitapintható kezelőgombok | Igen
Változtatható sebesség, forgási irány, fékellenállás és edzés időtartama | Igen
Kapcsolható spasztika vezérlés | Igen
Pedálsugár beállítás legalább 2 fokozatban | Igen
Edzés kiértékelés | Igen
Stabil fémváz szállító kerekekkel szerelve | Igen
2 pontos rugalmas lábrögzítés (lábfej és boka) | Igen
Állítható lábszárrögzítő | Igen
Állítható támasztóláb | Igen
Állítható magasságú kapaszkodó | Igen
Láb ki-és behelyezést segítő gomb | Igen
Egygombos be-és kikapcsolás | Igen
Beépített terápiás programok | Igen
Kétoszlopos szimmetria kijelző | Igen
Automatikus izomerő felismerés | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Különálló izomstimulátor előre felprogramozott terápiás programokkal, funkcionális elektromos stimulációval segített orvosi rehabilitációhoz
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Izomstimulátor: | Igen
Rendelkezzen integrált vezérlő szoftverrel | Igen
A szoftver tegye lehetővé az izmok stimulációjának vezérlését, stimulációs mintázatok megadását. | Igen
A stimulálás elektromos impulzusokkal történjen | Igen
Impulzusszélesség: 20-400 μs | Igen
Áramerősség: 0-130 mA | Igen
Frekvencia tartomány: 10-40 Hz | Igen
A készülék minimum 8 csatornával rendelkezzen | Igen
16db. elektróda | Igen
A stimulátor tegye lehetővé az egyéni-, páciens szükségleteihez igazítható stimulációt | Igen
A stimulációk kombinálhatóak legyenek és paraméterezhetőek legyenek | Igen
Több kiválasztható, előre programozott stimulációs sablonnal is rendelkezzen: Minimum 48 | Igen
A készülék legalább 3 módban legyen képes működni: Minimum adaptív, állandó, és összetett mód | Igen
A készülék mobilizálható legyen, ehhez rendelkezzen a működést biztosító akkumulátorral vagy elemmel | Igen
1 vészleállító gomb | Igen
A páciensadatok legyenek kinyerhetők számítógépre | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Ajánlati ár (ÁFA nélkül) HUF | 0

## 6. rész
Termék neve: Mozgás-analizáló rendszer
Beszerzendő mennyiség: 1 db
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Hardver: | Igen
6 db 2,2 Megapixeles optikai kamera, teljes képméret mellett 330 FPS, varifokális lencsével (6 tól 12mm) és infravörös stroboszkóppal | Igen
2 db Színreferencia videókamera, 60 FPS, 1980 x 1080p (1280 x 720p ablakméret esetén 120FPS) 6-12mm-es lencsével. | Igen
Vezérlőegység, amely harmadik féltől származó eszközök kapcsolódását, integrációját és szinkronizációját biztosítja, tartalmaz 64 csatornás ADC-t, Timecode, Genlock, és VESA támogatást. 5m hosszúságú cat 5e adatkábellel. | Igen
5-pontos kalibrációs pálca infravörös és VR LED-ekkel, az optikai kamerák kalibrációjához, és a referencia videókhoz | Igen
8x30m hosszúságú kamera kábel ferrit szűrővel szerelve | Igen
Vezeték nélküli EMG mérő rendszer, magában foglal 16 vezeték nélküli EMG csatornát, mindegyik töltő állomással és a szükséges kábelezéssel. Analóg kimenetekkel, szoftver és kiegészítők (pluginek) nélkül. Legyen csatlakoztatható a harmadik féltől származó eszközök kapcsolódását biztosító és szinkronizáló vezérlőegységhez. | Igen
Perifériák: | Igen
Egy videófeldolgozó PC két forrásból származó videójel rögzítéséhez: Négy magos HT 3.5 GHz Turbo 10 MB CPU, 16GB(4x4GB) 2133MHz DDR4 ECC RDIMM RAM, 2 x 2TB 3,5inch Serial ATA (7200 RPM) Merevlemez, 8x Slimline DVD+/-RW Meghajtó, 2 GB NVIDIA Quadro K620(DP, DL-DVI-I), 3 gombos görgős egér, Angol/Ír (QWERTY) USB billentyűzet, Windows 7 Professional (64 bites Windows 8 licenc, média), 23" Monitor: LED VGA,DVI,DP (1920x1080), 3év garancia | Igen
Power over Ethernet switch (24 port). Tartalmaz cat 5e adatkábelt. | Igen
2 x 5m hosszúságú kábel: Több PoE switch és egyéb rendszerek összekapcsolásához. | Igen
8 db Kamerarögzítő fej: Maximális súly 2 kg | Igen
Könnyű háromlábú állvány: Anyaga: alumínium | Igen
Terhelhetőség: 9 kg
Vízmérték: van
Fej állvány: nincs
Állíthatóság: terpeszben állítható
Min. magasság 61 cm
Max. magasság 170 cm
Középoszlop magasság 9 cm
Súly 2,5 kg
6 db Rögzített fali konzol a kamerarögzítő fejek biztonságos falra történő rögzítéséhez. | Igen
Markerek, kiegészítők: | Igen
Élettudományi kiegészítők | Igen
50db. 9,5mm-es és 50db. 14mm-es kemény plasztik alapú marker
2 tekercs kétoldalú ragasztószalag: | Igen
szélessége:minimum 2,54 cm hossza: minimum1097,28 cm
5 tekercs tapasz szalag: szélessége minimum 2,54 cm, hossza: minimum 914 cm
Olló | Igen
Mérőszalag: minimum hossza 205 cm | Igen
Szoftver: | Igen
Élettudományi szoftvercsomag: Rendszer kalibrációra, adatrögzítésre, utómunkálatokra, és elemzésre, valamint adatok exportálására. Robosztus valós idejű rekonstrukciós motorral, adatbáziskereső eszközökkel, automatizált címkézéssel, kötegelhető szünet kitöltéssel, okos monitorokkal, funkcionális kalibrációs lehetőségekkel, nyílt forráskódú modellekkel, egyszeri 10 telepítési licencelhetőséggel. Fogad és kezel harmadik féltől származó eszközöktől érkező digitális forrásokat. Képes támogatni akár 4 keretszinkronizált és kalibrációs HD videókamerát az élő videó lejátszás és exportálás érdekében. | Igen
Biomechanikai modellező csomag, amely lehetővé teszi saját biomechanikai modellek elkészítését. | Igen
Jegyzőkönyvező és prezentációs szoftver: Egyszeri 10 személyes licenc. Hálózati licenc szolgáltatás formájában telepíthető bármilyen típusú személyí számítógépre. | Igen
Szolgáltatások: | Igen
14 hónapos garancia a berendezés szállításának dátumától, beleértve: Korlátlan telefonos technikai támogatás, problémamegoldás; korlátlan e-mail technikai problémamegoldás; korlátlan webes technikai támogatás, problémamegoldás Hozzáférés a termék fórumához. Szoftverkarbantartási kiadások. Hozzáférés a termék online help fájlaihoz és videóihoz. Javitandó alkatrészek szállítási költségeinek fedezése. | Igen
Alap rendszer telepítés és tréning kurzus (3 napos) a telepítés helyén | Igen
1 év helyszíni támogatás | Igen

## 7. rész
Termék neve: Külső (pedálszöghelyzet érzékelő) jellel vezérelhető nem invazív 8 csatornás funkcionális elktromos izomstimulátor
Beszerzendő mennyiség: 3 db
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Külső (pedálszöghelyzet érzékelő) jellel vezérelhető nem invazív 8 csatornás funkcionális elktromos izomstimulátor
8 csatornás stimulátor | Igen
Csatornánként 0-130mA között állítható stimulációs áram | Igen
Csatornánként 0-900 us között állítható impulzus szélesség | Igen
Csatornánként 1-100 Hz között állítható ismétlődési frekvencia | Igen
Csatornánként legyen állítható a stimuláló impulzus polaritása (unipoláris/bipoláris) | Igen
Csatornánként pedálszöghelyzet függvényében előre programozható minden stimulációs paraméter azaz stimulációs mintázat | Igen
Elemes és akkumulátoros (tölthető elemes) üzemeltetésre legyen képes. | Igen
Előlapi kezelőszervekkel módosítható legyen az előre programozott mintázat kezdeti értékei. | Igen
Adatgyűjtési funkció, mely kiterjed a stimulációs paraméterekre és a pedál szöghelyzet változásra, legalább 100Hz-es mintavételi frekvenciával. | Igen
Izom reakcióidő (időbeni eltolás) programozhatósága és figyelembe vétele a stimuláció során. | Igen
A stimulációs paraméterek számítógépen legyenek előkészíthetők és átvihetők a stimulátorba. | Igen

## 8. rész
Termék neve: Robotikus központi idegrendszeri sérülteket és időseket segítő külső alsó végtagi vázrendszer
Beszerzendő mennyiség: 2 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Maximális felhasználói tömeg: 100 kg | Igen
Rendszer tömege 25 kg (55lbs) | Igen
Maximális járási sebesség: 2 km/h | Igen
Ízületi mozgás: | Igen
Csípő: legalább 34 fok extenziós szög; legalább 104 fok behajlási szög
Térd: legalább 110 fok behajlási szög; legalább 2 fok extenziós szög
Fő és kiegészítő akkumulátor | Igen
Li-ion (fő)/ Li-polimer (kiegészítő) | Igen
Elektromos feszültség: 25,9 V DC | Igen
Kapacitás: 10,4, Ah (2Ah segédakkumulátor) | Igen
Működési idő: legalább 3 óra folyamatos járás esetén | Igen
Töltési hőmérséklet: 0-45 C | Igen
Áramforrás: 220 V, vagy 110 V | Igen
Vezérlő
Váltakozó kétirányú | Igen
2,4 GHz ISM sávban | Igen
Kimeneti kábel hosszúság: 1,5-2 m-ig/1,83 m | Igen
FCC tanúsítvány (47 CFR 15) | Igen
Töltő specifikáció (fő, kiegészítő és vezérlő) | Igen
Bemeneti feszültség: 90-264 V AC 47-62 Hz-nél/ 100-240 V AC 50-60 Hz-nél | Igen
Max. kimeneti teljesítmény 2 csatorna esetén: 60W/ 8W | Igen
Hőmérsékleti tartomány | Igen
üzemeltetés: fő és kiegészítő akkumulátornál 25-40 ºC | Igen
Vezérlő: -40 – 70 ºC | Igen
Tároló: fő és kiegészítő: -25 – 85 ºC | Igen
Kimeneti konnektor 09-0571-00-08/R-108 | Igen
Kimenetei kábelhossz: 1,5-2 m | Igen
Tartozékok | Igen
Figyelmeztető jelzések (hallható és rezgések) | Igen
Csuklón hordható kábelnélküli vezérlő | Igen
Lépcsőzési funkció: felfelé és lefelé is, segítővel lehetséges járdáról fel és lelépés | Igen
Eszköz hossza legfeljebb 5 mm-es beosztásokkal beállítható | Igen
Eszköz szélessége legfeljebb 20 mm-es beosztásokkal beállítható (5 medence méret) | Igen
Szoftver | Igen
Előre meghatározott statisztikák | Igen
Használói statisztikák | Igen
Vezérlői mobilapplikáció | Igen

## 9. rész
Termék neve: Robotikus felső végtag mozgását monitorozását segítő, és felső végtagi műtétet után-követő rehabilitációs eszközkészlet
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Modul készlet | Igen
Absztrakt tárgyak: | Igen
- könnyű kis labda
- nehéz kis labda
- könnyű trambulin prizma
- nehéz trambulin prizma
- könnyű henger
- nehéz henger
- könnyű henger laterális irányú mozgáshoz
- nehéz henger laterális irányú mozgáshoz
- könnyű lemez
- nehéz lemez
Mindennapi tevékenységek: | Igen
- 4 db különböző méretű pénzérme
- 1 db befőttes üveg
- 4 különböző méretű gombbal ellátott gomboló tábla
- 1 db üres konzervdoboz
- 2 db kulcscsomó
- álkulcs
- vágókés
- kilincs
- üres mérőpohár
- üres kartondoboz
- zipzár (nyitható, csukható)
- átfordítható lap
- tesztelő cellás tábla
1 db mérő berendezés | Igen

## 10. rész
Termék neve: Alsóvégtagi robotikus exoskeleton rendszer
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Alsóvégtagi robotikus exoskeleton rendszer és 3D mozgásanalízis
6 mozgási szabadságfok a nyíl irányú sík mentén, 2 csípőnél, 2 a bokánál, 2 mind a két térdnél mindkét lábon | Igen
Pozíció nyomaték és valós idejű irányítása | Igen
Indítókarok törzshullámú harmonikus meghajtása, maximális bemeneti sebesség (olajozva) 10000 fordulat/perc, maximális bemeneti sebesség (zsírozva) 6500 fordulat/perc | Igen
Motor specifikációk (csípők, térdek, bokák): | Igen
Névleges feszültség: 24 V
Névleges sebesség: 3850 rpm (percenkénti fordulat szám)
Forgónyomaték: állandó 53,4 mNm/A
Sebesség állandó 179 rpm/V
Adatátvitel típusok: CAN BUS, WIFI, Bluetooth | Igen
Áramellátás (töltés): 100-240 V váltakozó áram/50-60 Hz | Igen
Akkumulátor LiFePO4 | Igen
Elsődleges struktúra alkotó anyag: rozsdamentes acél és alumínium | Igen
Exoskeleton szenzorok: ízületi pozíció potenciométer alapján: | Igen
Erőforrás: 5VDC-sáv: -100-100 fok-analóg kimenet-felbontás: 0.5 fok
Ízületi interakciós forgatónyomaték:
Erőforrás: 5VDC-sáv: -40-40 Nm fok- analóg kimenet- felbontás: 1Nm
Láb/talaj kontaktus (sarok és lábujjak):
Erőforrás: 5VDC-digitális bináris kimenet
Inerciás mozgás érzékelő rendszer | Igen
Hordozható és kompakt | Igen
Jelentős mértékben konfigurálható | Igen
Adapter: 110/220 WATTS | Igen
TechHUB alapfeszültség: 5 V | Igen
Kommunikációs tulajdonságok: | Igen
4 IMU Port 1-16 Tech IMU v4/cv4 számára
USB port
Bluetooth elérés
Micro SD recording (PC offline mód)
Adatkimenet: 3D nyers adat, 3D fizikai adatok, 3D orientáció | Igen
Szoftver: | Igen
SD kártya memória menedzser
Valós idejű (real time) adat megjelenítés és rögzítés
3D-s adatrögzítés (gyorsulás, szögsebesség, mágnese mező)
IMU-k hőmérsékletének rögzítése
Grafikai megjelenítés: 3D avatarban
Operációs rendszer kompatibilitás: Windows7, Win8, Win 8.1, Win 10 (64bit)
Export formátum: sima text fájl (Excell, vagy Matlab kompatibilis) | Igen
Applikációk: | Igen
Biomechanikai kutatás
Ergonómia
Avatar animációk és mocap tanulmányok
Automata robot navigáció
Adatprecizitás: | Igen
EKF algoritmus a pontos és összesített orientációs adatok kiértékeléséhez
Immunitási algoritmus a mágneses mezők okozta zavarok kivédésére
Változtatható ruha és adapter | Igen
Vevő támogatás: | Igen
Ingyenes szoftverfrissítés 2 évig
Ingyenes frameware frissítés 2 évig
Nemzetközi garancia gyártási hibára vonatkozóan 2 évig
Ingyenes SDK (szoftver fejlesztő csomag)

## 11. rész
Termék neve: REHAROB robotos gyógytornáztató berendezés kéz moduljának fejlesztéséhez szükséges eszközök
Beszerzendő mennyiség: 2 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Spasztikus hemiparetikus emberi kéz hüvelykujjának a végpercen, mutató ujjának, nagyujjának, illetve gyűrűs ujjának a középső ujjpercen keresztüli, külön-külön mozgatására képes síkbeli robotujj, mely kimondottan a REHAROB rendszerhez fejlesztendő | Igen
Tengelyeinek száma legalább 3 | Igen
Tömege legfeljebb 1 kg | Igen
Kérjük megadni
Teherbírása legfeljebb 100 N | Igen
Kérjük megadni
Legnagyobb befoglaló mérete legfeljebb 230 mm | Igen
Kérjük megadni
Második legnagyobb befoglaló mérete legfeljebb 35 mm | Igen
Kérjük megadni
Legkisebb befoglaló mérete legfeljebb 25 mm | Igen
Kérjük megadni
Univerzális ujj ortézis mechanikai csatlakozó felület: illeszkedés a jelenlegi ujj ortézisekhez | Igen
Méret variálhatóság a REHAROB robotos gyógytornáztató berendezés követelményei szerint: legalább az 5%-ilis nő és a 95%-ilis férfi mérettartományban | Igen
Tápfeszültség legfeljebb 24V | Igen
Kérjük megadni
Pozíció, admittancia, és erő szabályozhatóság | Igen
Vezérlő szoftver ROS | Igen

## 12. rész
Termék neve: 256 csatornás videó-EEG felvevő és leletező eszköz szerverrel és 128 csatornás corticalis stimulátorral
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Egy 256 csatornás videó-EEG felvevő eszköz, mely 4 darab 64 csatornás erősítőt tartalmaz, melyek vezeték nélkül is kapcsolhatóak a felvevő számítógéphez. | Igen
Tárolás memóriakártyára is lehetséges. A videókamera távvezérelhető, nappali és éjszakai üzemmódra alkalmas.
Teljesen szinkron az EEG görbével a videójel képkocka szinten. | Igen
A 64 csatornás erősítőkön a mintavételi frekvencia legalább 2048 Hz csatornánként, a felbontás több, mint 21 bit, a bemenő impedancia több, mint 1000 Ohm. | Igen
Kérjük megadni
Szoftverkompatibilitás, mely a 128 csatornánál több csatorna esetén a „multichannel” adatrögzítést biztosítja. | Igen
A videó file-ok mpeg formátumban kerülnek rögzítésre. | Igen
Bemeneti csatlakozók: DIN 1.5 mm-esek. | Igen
Kérjük megadni
A videó kamera legalább SD minőségű. | Igen
Kérjük megadni
Egy leletező eszközt tartalmaz, mely alkalmas a 256 csatornás EEG megjelenítésére szinkron videóval. Az adatok későbbi, külső felhasználásra EDF formátumú fájlba exportálhatók. | Igen
Az archiválás, páciens visszakeresés, beépített adatbázis kezelő programmal lehetséges, mely kompatibilis a jelenleg használatban lévő komplett EEG rendszerünkkel és az eddig meglévő adatbázisunk kezelésére is alkalmas. Így a PTE KK Neurológiai Klinikán jelenleg megtalálható EEG-adatbázissal kompatibilis vizsgálatok készülnek, az előzőleg és az újonnan készült EEG vizsgálatok együtt megtekinthetőek. | Igen
A leletezés hálózatban egyidejűleg legalább 5 munkaállomáson végezhető. | Igen
A rendszer tartalmaz egy szervert bővíthető mobil rack-ekkel, melynek szerepe a hatalmas adatmennyiség zökkenőmentes kezelése. | Igen
A rendszer 2 darab 64 csatornás corticalis stimulatort tartalmaz, melynek segítségével a 64 csatornás fejegységekhez kapcsolva alkalmas 128 csatornán szoftveresen előre programozottan corticalis áraminger leadására és azonos elektródán EEG elvezetésére | Igen
A corticalis stimulatorok konstans áramú mono- vagy bifázisú áraminger leadására alkalmasak, 1 mA-15 mA intenzitással 0.1 mA lépésekben; 25-1000 us, 25 us lépésekben; 0.06-300 Hz közötti tartományban. | Igen
Kérjük megadni
A készülék szoftver és hardver követése, upgrade-ek, javítás és alkatrész biztosítás legalább 10 évig. | Igen
Kérjük megadni
A rendszer tartalmaz egy ún. KVM-et (keyboard, mouse, monitor), mely a betegágy mellett is lehetővé teszi a rohamminta online megtekintését, a stimulációk kivitelezését. | Igen
Szállítónak legalább egy hazai működő berendezés referenciáját is fel kell tudnia mutatni. | Igen
Kérjük megadni
1 db megfelelő minőségű számítógép a megfelelő háttértároló kapacitással – legalább 8 Tb | Igen
Kérjük megadni
2 db nagyobb, mint 90 cm átmérőjű monitor | Igen
Kérjük megadni

## 13.rész
Termék neve: Tricikli funkcionális elektromos ingerléssel
Beszerzendő mennyiség: 1 db
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Tricikli, ami kézzel és lábbal is meghajtható | Igen
8 sebességi fokozat | Igen
Tárcsafék | Igen
Hátsó lapátfék, ami kézi vezérlésű | Igen
Parkoló fék | Igen
Láb támaszok | Igen
Funkcionális elektromos ingerlése a comb- és farizmoknak | Igen
1 db Futó nadrág 65% Polyester, 35% Cotton | Igen
4x12 db öntapadó elektróda | Igen
FES doboz | Igen
2 db akkumulátor | Igen
Töltőkészülék, 2-4 óra töltési idő | Igen
Vezetékcsomag FES ingerlő kábelek 35-48 cm és 4 kiegészítő kábel (58cm) | Igen
Egyénre szabható edzés időzítés | Igen
Ülés kiegészítés | Igen
Ülés párna viszkoelasztikus memórihabbal és platilon huzattal | Igen
Kerékpározó szoftver, mellyel az ingerlési mintázatok illeszthetőek | Igen
Garmin nyomásmérő/nyomásérzékelő pedálok párnázással és gyors kioldással | Igen
16" otthoni tréner fékezőegységgel | Igen

## 14.rész
Termék neve: Stimuláló berendezés alsó gerincvelői mozgató idegsejtek stimulálására
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Nem invazív, bőrfelületen keresztüli ingerlését teszi lehetővé az alsó gerincvelői motoros idegsejt halmazoknak. | Igen
A szpasztikusság modulálására és kiértékelésére, monitorozására alkalmas. | Igen
Teszt reflexek keltésére alkalmas stimuláció | Igen
Kompakt 2 csatornás elektromod ingerlő készülék. | Igen
Alacsony frekvenciájú, közepes frekvenciájú és interferencia áram terápiák | Igen
Funkcióbillentyűkkel legyenek választhatók különböző áramformák | Igen
A kimenetek áramerőssége 128 mA-ig változtatható minden csatorna esetén. | Igen
Impluzus galvanizálás (IG30, IG50, IG100, IG150) | Igen
Frekvencia modulált áramerősség | Igen
UR ultraingeráram | Igen
Diadinamikus áramformák (DF, CP, LP, MF) | Igen
TENS (HFT, LFT, BurstTENS, Mod-TENS) | Igen
HV nagyfeszültségű pulzáló áram (HV250, HV100, HV50, HV12) | Igen
Exponenciális áram (E100, E200, E300, E500) | Igen
Hullám áram (aS, aSL) | Igen
középfrekvenciás áram (AMF, aSMF, MF10, MF100) | Igen
IF interferencia áram | Igen
4 programozható áram típus – könnyen programozható és menthető egyedi beállítások. Minden áram forma legyen működtethető bifázisos módban. | Igen
Tapadó, felületi elektródák | Igen
4 db 3,2cm átmérőjű,
4db 5x5 cm és 4db 7,5x14 cm nagyságú.
2db kábel (200 cm) | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Termék neve: Két-csatornás elektromos stimulátor speciálisan a beidegzés néküli, petyhüdt, bénült izmok aktíválására
Beszerzendő mennyiség: 1 darab
Teljesítési helyszín: PTE KK Neurológiai Klinika
Gyártó:
Megajánlott termék típusa:
Elvárt műszaki paraméterek | Minimális elvárás | Megajánlott termék paraméterei
Denervált izmok nem invazív ingerlését és aktiválását lehetővé teszi. | Igen
Programozható áramerősség: legalább +/- 300mA tartományban. | Igen
Programozható impulzus szélesség (10ms-200ms tartományban) | Igen
Négyszög és trapéz alakú impulzus hullámforma. | Igen
Minden hullámforma legyen elérhető bifázisos módban. | Igen
Az ingerlés alkalmazható legyen 1-59 perces időtartományban. | Igen
Elasztikus öv/szíj 110x17cm (1 db) és 70x17cm (4db) | Igen
4db Gumi elektróda (12 x 15.5 cm) | Igen
4 db Biztonsági elektróda ( 16cm x 12,8 cm). | Igen
2 db kábel (200 cm) | Igen
Mennyiség (db) | Egységár (ÁFA nélkül) HUF | Összesen (ÁFA nélkül) HUF
1 | 0 | 0
Ajánlati ár (ÁFA nélkül) HUF | 0